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产品简介

产品概述

便携式臭氧气体检测仪是一款基于4G移动网络进行数据传输的传感器，无需专门的通信线路，依托无处不在的手机信号网络可实现物联网检测。

传感器采用稳定可靠的运营商网络，具有技术成熟、传输稳定，信号强且覆盖范围广等特点。同时设备支持定时采集数据并主动上传服务器平台。
便携式臭氧气体检测仪采用目前最新的数字化集成电路技术与国际化的气敏检测技术设计而成一款全新的智能化气体检测仪；大尺寸的全彩液晶屏实时显示读数，探头选择行业内知名品牌的厂商探头，依托于数年气体变送器研发经验，使用成熟稳定长寿命的探头方案；自然扩散方式检测气体，使用了国际大厂的数字化芯片设计的检测电路可以做到非常高的灵敏度和出色的重复性。外壳采用工业专用的高强度复合塑料，强度高手感好，兼具有防水防尘防爆等功能。

本检测仪广泛应用于石化、环保、冶金、矿业、农业、实验、测绘等行业。

产品优势
采用进口的探测芯片，响应速度快
零点漂移小，重复性好

低功耗、寿命长

产品经过EMC和EMI测试，抗干扰能力强

设备稳定、可靠，探测准确
远程云端报警监测
产品参数

4G通讯参数

	参数名称
	参数内容

	供电方式
	12-24V DC

	传输接口
	4G无线信号传输

	频段制式
	FDD-LTE、TDD-LTD、TD-SCDMA、UMTS、EV-DO、CDMA、GSM

	运营支持
	中国移动、中国联通、中国电信的4G、3G、2G全网通

	工作温度
	-20~50℃

	工作湿度
	0~95%（相对湿度）、无凝结


探头参数

	参数
	技术指标

	测量方式
	电化学

	显示误差
	≤±3%F.S

	响应时间
	T90<30秒

	线性度
	≤±2

	重复性
	≤±2

	恢复时间
	≤30秒

	工作温度
	-20℃到50℃ 

	工作湿度
	＜95%RH 无凝结

	工作电源
	3.6VDC ,2000mAh（标配）锂电池

	显示方式
	2.2寸液晶显示屏

	数据存储
	标配一万五千条数据存储空间

	防护等级
	IP65

	防爆标示
	ExiaⅡ CT6

	充电时间
	≤8H（标配）

	尺寸
	125*65*45mm


硬件连接

产品清单
安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	天线（默认内置）
	1只

	12V防水电源
	1个

	SIM物联卡
	1张

	保修卡/合格证
	1份


安装说明


如下图所示，产品主要由壳体、显示屏、报警灯、蜂鸣器、探头、按键、背夹等部分组成。
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产品基本使用
设备基本按键
便携式气体检测仪本身有三个按键可以来进行操作，如下图所示，左侧的按键为电源键，长按三秒钟并松开即可实现开机或者关机。


根据按下的时间长短不同，中间和右边的按键分别具有两重功能：当您短按一下时，中间的按键代表向左翻页、右边按键代表向右翻页；当您长按一秒钟时，中间按键代表取消，右边按键代表确认。
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设备状态栏

开机后第一屏幕显示开始欢迎界面，三秒钟后自动跳转到第一个界面，我们设备的界面的黄线上方部分为状态栏，如下图所示。
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状态栏左侧显示的12:31为当前时间，当前时间为12点31分钟。右侧有三个图标，第一个图标为存储图标，在开启存储功能后图标显现，每次存储时图标会自动变为绿色，当存储空间不足时，图标会变成红色。


右侧第二个图标为USB插入图标，当您的设备经由USB线连接电脑后，图标会显现。第三个图标为电池图标，用来显示电池电量。当系统充电时，电量图标会变绿，电量条会从头走到尾循环，当电量不足时图标会变为红色。

产品基本显示界面

设备的基本界面包括如下三种：多合一显示界面、单气体显示界面、折现显示界面。


第一个界面如下图所示，为多合一气体界面，该界面下可以简洁的显示所有气体的实时数据。当气体处于上电后预热期时，气体会显示“--.--”，请等待预热器结束后显示数据。正常气体显示为白色字体，当某项气体超过报警限度后，气体会变成红色字体用来提示当前气体超标并报警。
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在多合一气体界面短按一下“向右翻页/确认键”后，自动跳转到单气体显示界面，单气体显示界面只会显示某一种气体，但是显示的数据更为全面。


如图，在屏幕的正中央使用大字体显示的是当前的气体浓度，做上红色惊叹号代表报警情况，当出现气体超标后，红色惊叹号会出现，同时气体由正常的白色字体变为红色字体。屏幕中央靠下位置有一条仪表线，气体浓度越大仪表线越长。下方显示的是测量周期下最小浓度和最大浓度。
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在单气体显示界面下短按一下“向左翻页/取消键”可以实现清除最大值和最小值的统计的功能，同时在报警状态下，可以消除声光报警。


在单气体显示界面下短按一下“向右翻页/确认键”后显示下一个气体，当四个气体界面都翻完后，自动进入折线显示界面（选配）。


如图，屏幕上构成了一个坐标系，横轴为时间，每一格由两次采集间隔构成，纵轴代表气体浓度，红色折现为最近20次采集间隔采集到的数据的实时折线图。
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产品报警与消警

当产品检测到浓度超过报警限值时，仪器会触发报警状态，此时蜂鸣器会发出“滴滴滴”的蜂鸣声，报警灯也会规律闪烁，屏幕上相应的超标数字会从白色变成红色，报警图标会出现。

[image: image7.jpg]WERTS

SFEGELL






在报警状态下短按一下“向左翻页/取消键”会消警并关闭蜂鸣器和报警灯的报警状态，但是屏幕上的红色数字和报警图标不会消失。如果在消警状态下有另一种气体再次触发报警，则蜂鸣器和报警灯仍旧会指示报警，直到警报解除或者人工消警。

产品功能设置
设置菜单的基本使用
在任意气体显示界面中，长按一下“向左翻页/取消键”即可进入功能菜单。在功能菜单在长按一下“向左翻页/取消键”即可推出功能菜单进入气体显示模式。
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在功能菜单中，短按“向左翻页/取消键”即可向左翻页或者减小数值，短按“向右翻页/确认键”即可向右翻页或者增加数值。长按“向左翻页/取消键”即可取消并回到上一级菜单，长按“向右翻页/确认键”即可确认并进入下一级菜单。


主菜单中可以选择进入下一级子菜单，子菜单在红色状态下为选择状态，可以上下翻页选择你想要选择的菜单，在参数上长按“向右翻页/确认键”可以进入数值编辑状态，此时子菜单为蓝色状态，此时通过上下翻页按键可以加减数值。
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       选择状态                 编辑状态

系统设置菜单

在系统设置菜单下共有六项设置：

[image: image11.jpg]1237

8¢ s

BIEhRH
HARE
HAIER
Llve |
BHES






“时间设置”：用来设定当前时间，一般情况下不需要设定，出厂已经自动校准。


“自动关机”：用来设定在多长时间内没有操作设备就自动关机，设置范围为0-15分钟，出厂默认设定为0分钟，也就是不自动关机。


“背光亮度”：用来设定显示屏的背光亮度，共计有4个亮度级别，其中0为最暗，3为最亮。


“背光休眠”：指的是设定在多长时间内没有操作就关闭LED屏幕，设置范围为0-15分钟，出厂默认设定为0分钟，也就是不运行背光休眠。


“单位设置”：指的是设置四个气体的显示单位，根据情况可以选择ppm、ppb、%VOL、%LEL，mg/m3等五种情况，并不是每种气体都可以选择五种单位，具体可用的单位请参见设备菜单。


“本机信息”：用来显示硬件版本，软件版本，出厂时间，维修时间等四种情况。

报警设置菜单

在报警设置菜单下共有五项设置，分别是“声光报警”、报警点1设置，报警点2设置，报警点3设置，报警点4设置。
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其中“声光报警”用来设置是否开启声光报警，开启声光报警后报警声音的急促程度，设置0关闭声光报警，1-5代表不同的急促程序，1的声音最为紧凑，5的声音比较漫长。


其中“报警点设置”可以设置四种气体的报警点（报警点的使用是有您购买的气体种类决定的）。出厂已经默认做好了部分报警点，请按需修改自己的报警点。如果您不需要报警设置，您只需要将报警点设置为最大量程即可。

浓度校准

浓度校准功能为较为专业功能，非专业人士请勿操作该项。浓度校准使用说明请见单独说明书。

恢复出厂设置

恢复出厂设置共有两个选项，其中设置与报警回复出厂设置为基本恢复，除去探头系数与探头零点之外的其他配置项恢复出厂设置。探头系数恢复出厂设置主要是解决错误的浓度校准带来的错误探头回复系数。


上述两个恢复选项均不会校准探头零点，因此在恢复设置后应该手动校准探头零点。

零点校准功能

长期的探头使用或者环境温湿度参数的变化会导致探头的零点改变，当设备出现零点不准情况后，可以执行设备校零工作，在通风良好的正常自然环境中选择设备校零后大约1分钟内完成设备的校零。
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数据记录参数设置

在数据记录菜单下共有四项，分别是“自动记录开关”、“记录间隔设置”、“数据使用情况”、“记录数据清空”。


“自动记录开关”：可以开启或者关闭自动记录功能。0是关闭，1是开启。


“记录间隔设置”：可以设置记录时间间隔，可以设置最短10秒钟记录一次，最长900秒钟记录一次。


“数据使用情况”：可以告知客户当前已经存储了多少条数据，还有多少条数据可以存储。


“记录数据清空”：可以情况存储的数据，请注意，清空过程不可逆转，因此请谨慎操作。

“网络参数设置”：可以修改数据上报的IP和端口，以及上报的时间间隔；上报时间间隔要≥3分钟。

传感器连接精讯云
精讯云介绍
精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

精讯云优势
（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界
（3）可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性
（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息

（6）微信小程序：可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
传感器数据查询

当您购买的传感器带有上报功能，您可以通过精讯云服务器远程查看数据，方便快捷。

传感器设备通过4G网络和精讯云服务器建立连接，按照默认的频率（频率可调）将数据上报到云端服务器。

您只需使用已注册的精讯云账号登录服务器后，通过使用每台主机专有的“身份ID”即可查询设备的数据。

同时平台还具有报警功能，您只需通过平台设置报警数值，监测数据超过报警数值，平台会通过短信或者QQ邮箱通知您，让您更加方便、快捷的监测数据。

注：您可联系我司售后工作人员，了解平台的具体功能。
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