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产品简介

产品概述

JXBS-3001-ZFL水面蒸发传感器是一款用来观测水面蒸发的仪器，产品采取双层不锈钢结构设计，可以防止太阳直晒引起的蒸发误差，拥有更好的测量精度值。
JXBS-3001-ZFL水面蒸发传感器应用压力式测量原理，通过测量蒸发皿内液体重量变化，再计算出页面高度，从而测得蒸发量。能够适应各类环境的水面蒸发测量，不受液体结冰的影响，克服了使用超声波原理测量液面高度时出现的结冰时测量不准、无水时易损坏传感器、测量精度低等弊端。
设备采用进口压力传感器，压力传感器通过了国内外诸多认证，保证传感器的线性度达到足够的标准。
产品优势
不锈钢设计防止太阳直晒引起的蒸发误差，同时耐腐蚀，不起锈，外观精美，保证传感器使用寿命；

应用压力式测量原理，通过高精度的进口称重原理测量蒸发皿内液体的重量变化，再计算出液面高度，从而测量得到蒸发量，测量更精准，数据更科学；

采用底部出线的接线方式，减少明线，避免线路故障，安装方便，操作简单；

高性能智能程序设计，适应能力强，在风浪和降雨气候条件下也能正常观测，不失准确度；

抗电磁干扰，即使停电后再通电，输出数据依然正确。
可配套自动加水装置，实现365天免维护。

主要参数
	参数名称
	参数内容

	直流供电（默认）
	9-24V DC

	耗电
	≤0.15W（@12V DC , 25℃）

	测量范围
	0-200mm

	测量精度
	1%F.s

	分辨率
	≤0.01mm

	输出信号
	模拟量输出

	工作环境
	0-85℃ 0-100%RH

	响应速度
	≤1s

	最大称重
	6500g（超重损坏设备）

	内筒口径
	φ200mm


硬件连接

设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	蒸发量传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


接口说明

电源接口为宽电压电源输入。模拟量型产品注意信号线正负，不要将电流/电压信号线的正负接反，如图所示：
	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24V DC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	电源负

	
	蓝色
	蒸发量电压/电流输出


注意事项：

请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。
传感器应避免接触有机溶剂、酒精、涂料、油类及高浓度气体，也包括硅胶及其它胶粘剂。
传感器不能长期应用于含有腐蚀性气体的环境中，腐蚀性气体会损害传感器。
不建议用不标准的方法试验传感器，如：打火机点燃后靠近传感器、将传感器靠近酒精等等。
出厂默认提供0.85米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

注意在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。

产品尺寸与安装说明
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（产品尺寸图）

确保安装支架与地面保持平行；

从包装中取出设备，首先拧开筒壁的安装螺栓，将外壳取下，去除包装材料，然后正确的安装内筒，并将外筒安装到位

（3）在地面上使用钻头按照安装尺寸打孔，并安装螺丝，透过传感器上的3个安装孔，将传感器固定地面上；

产品正常维护与自动加水
本产品为蒸发量传感器，需要保证设备中随时都有足够的水，因此需要定期维护，保证蒸发皿中的水量充足。
本产品可选配自动加水装置，自动加水装置是一种自动控制的装置，当检测到水量较少时，会自动控制电磁阀开启，向设备中加水，当系统判断水量充足后，会自动断开电磁阀停止加水。

模拟量参数含义
模拟量4-20mA电流输出
	电流值
	蒸发量

	4mA
	0mm

	20mA
	200mm


计算公式为P =（I - 4mA）*12.5mm
    其中I的单位为mA。

    例如当前情况下采集到的数据湿度Iout+是8.125mA，此时计算蒸发量的值为51.56%。

模拟量0-10V电压输出

	电压值
	蒸发量

	0V
	0mm

	10V
	200mm


计算公式为P = V*20mm
其中V的单位为V。

    例如当前情况下采集到的数据湿度Vout+是3515mV，此时计算蒸发量的值为70.3mm。

模拟量0-5V电压输出

	电压值
	蒸发量

	0V
	0mm

	5V
	200mm


计算公式为P = V*40mm
其中V的单位为V。

    例如当前情况下采集到的数据湿度Vout+是3515mV，此时计算蒸发量的值为140.6mm。

量计算说明：
读出来的是水重量，我们首先需要根据水重量推算出液面高度：按照蒸发桶内径20cm ，半径10cm，底面积 314.1593cm2 ，水面高度＝水重/底面积

此时液面高度=71g/314.1593cm=0.226cm=2.26mm
蒸发量=一段时间内水面高度变化/时间，假设1小时前计算的液面高度为3.26mm，那么此时的蒸发量应该为：(3.26mm-2.26mm)/1h=1mm/h。
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