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一站式物联网供应平台
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Weihai JXCT Electronics Co.,, Ltd.




	LORA型非接触式

红外测温变送器

	使用说明书

	JXBS-3001-HW_LORA

	Ver1.0


产品简介

产品概述

JXBS-3001-HW是一款非接触式的红外温度传感器，可以不接触目标通过测量目标发射的红外辐射强度计算出物体的表面温度，使用户可以方便地测量无法接近的目标。
该温度传感器为一体化集成式红外温度传感器，传感器、光学系统与电子线路共同集成 在不锈钢壳体内；易于安装，金属壳体上的标准螺纹可与安装部位快速连接；同时还有选件 （安装支架、显示屏）以满足各种工况场合要求。

该传感器是一款一款基于lora网络进行数据传输的传感器；通过lora方式进行通讯，采用主动定时上传方式，相较于传统的布线方式，此变送器可以实现传感+通讯二合一，不再需要网关与通信主机，实现了一个设备即为一个物联网节点的功能。

功能特点

采用非接触式红外探测，工作稳定，外形美观，安装简单，无需调试，可广泛应用于各类型极端的高温环境。
主要参数

	参数名称
	参数内容

	灵敏度
	±1%Fs或±1.5℃（取较大值）

	测量范围
	-70-380℃/0-600℃/0-1200℃

	工作温度
	-40-85℃

	光谱范围 
	5.5 ~ 14 µm/8-14um

	光学分辨率
	1:2/1:4

	相应时间
	150 ms

	尺寸 
	110mm×ф18mm(长度*直径)

	发射率 
	0.95 (固定)

	耗电
	≤0.6W（@12V DC , 25℃）


Lora版本产品参数
	参数名称
	参数内容

	供电方式
	电池供电/电源供电

	工作频段
	433/470/868/915MHz频段

	传输距离
	800米（默认）~4500米（理论极限）

	信号协议
	Lora-Wan或私有协议


光路图

物距比（D：S）1：1.5，指测量距离与被测物体直径的比值。当红外温度传感器和被测物体距离增大时，则要求被测物体表面积更大。

工作原理及注意事项

红外测温原理
任何物体都向外辐射红外能量，辐射强度随着温度的变化而变化。红外测温仪一般使用波长在 5.5μm－14μm 范围内的红外辐射能量。红外温度传感器是一种光电子传感器，它接收红外辐射并将其转化成电信号，经电子线路放大器、线性化、信号处理，显示或输出温度。

被测量点的最大距离和尺寸
被测目标的尺寸和红外测温仪的光学特性决定了被测目标和测量头之间的最大距离。为了避免测量误差，被测目标应尽量充满探测头的视场。因此，应保持被测点始终小于被测物体或至少与被测目标相同尺寸。

镜头清洁
仪器的镜头必须保持清洁，避免因粘有灰尘、烟尘等污染物而导致测量误差甚至损坏镜头，若镜头粘有灰尘，可用擦镜纸蘸无水酒精擦拭。

电磁干扰

为了防止电磁方面的干扰，请在安装时尽量使红外温度传感器远离电磁场源（比如电动机、马达、大功率电缆等），如有必要可加金属套管。

硬件连接

设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	Lora贯桥云盒
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份



产品外观尺寸

Lora电池供电版本
以下是传感器的外观尺寸图，可根据尺寸和结构合理进行传感器的安装，如图所示：
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Lora电源供电版本
以下是传感器的外观尺寸图，可根据尺寸和结构合理进行传感器的安装，如图所示：
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安装方法
红外线温度传感器带 M18×1 螺纹，可用于直接安装，也可通过使用安装支架进行安装，可调安装支架能够使测量头的调节更加方便。在调整被测目标与测量头时必须确保光路无遮挡。

使用注意事项
LoRa传感器
在室外使用，不能放置在低洼、密闭环境

设备放置在较高位置，增强信号的接收

在室外使用需做好防潮、高温处理

避免强烈阳光直接照射到传感器上而导致温度过  高。野外使用注意防雷击
勿用力拉拽传感器引出线，勿摔打或猛烈撞击传感器
由于在空气中存在射频电磁辐射，不宜长时间在空气中处于通电状态
LoRa贯桥云盒
设备在室外使用，需要放置在比较空旷、无遮挡位置

放置在高4-5米的位置，以增强信号强度和覆盖范围

在室外使用需做好防水处理
注：传感器使用需要搭配lora贯桥云盒，lora贯桥云盒使用请查看《lora贯桥云盒使用说明书》，传感器和贯桥云盒连接的建立时间和信号、距离以及传感器默认的上报时间相关，如果您等待时间超过10分钟，请联系我司售后工作人员。

传感器连接精讯云

精讯云介绍
精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

精讯云优势
（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界
（3）可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性
（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息

（6）微信小程序：可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
传感器数据查询

当您购买的传感器带有上报功能，您可以通过精讯云服务器远程查看数据，方便快捷。

传感器设备通过网络模块和精讯云服务器建立连接，按照默认的频率（频率可调）将数据上报到云端服务器。

您只需使用已注册的精讯云账号登录服务器后，通过使用每台主机专有的“身份ID”即可查询设备的数据。

同时平台还具有报警功能，您只需通过平台设置报警数值，监测数据超过报警数值，平台会通过短信或者QQ邮箱通知您，让您更加方便、快捷的监测数据。

注：您可联系我司售后工作人员，了解平台的具体功能





