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一站式物联网供应平台
智能型气体检测模组
JXM-[image: ]PM2.5+温湿度
V1.0


第1章  产品简介
1.1. 产品概述
激光颗粒物探头模组是一款采用激光散射原理检测大气环境中PM1.0、PM2.5、PM10质量浓度及粒子数的传感器模组。该传感器采用国外进口处理芯片以及感光元件，通过微处理器进行信号的采集、处理并以通用数字接口形式输出，实时准确检测大气环境中不同粒径的质量浓度。
1.2. 应用范围
空气净化器、空气品质检测仪、新风系统、带空气净化功能的空调、汽车以及消费类电子的配套。
1.3. 产品优势
· 一致，稳定，可靠
· 零点漂移小，重复性好
· 体积小，便于安装
· 低功耗，寿命长
· 灵敏度高，响应速度快
1.4. 工作原理
本传感器基于米氏散射法粒子浓度分析技术，外界空气均匀通过自主研发的风道，采样气体中的粒子通过光束时发生散射现象，信息处理电路通过光电传感器采集散射光的光强信号转换成电压脉冲信号，经前置放大,AD转换后变成数字信号，经噪声处理及最优算法，得出单位体积内等效粒径的颗粒个数，进而得出单位体积内等效粒径的质量浓度。传感器各功能框图如下：
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1.5. 技术参数
	参数
	参数

	PM1.0/PM2.5/PM10测量范围
	0-999ug/m³

	PM1.0/PM2.5/PM10分辨率
	1ug/m³

	PM1.0/PM2.5/PM10精度
	<读数的±10%(25℃)

	颗粒物浓度一致性
	0-100ug/m³：±10%
100-500ug/m³：±10%

	最小检出粒子直径
	0.3um

	温度范围
	-10℃-60℃

	湿度范围
	0-100%RH

	温度分辨率
	0.1℃

	湿度分辨率
	0.1%RH

	温度精度
	±0.5℃

	湿度精度
	±3%

	供电电压
	5V±0.1V

	最大工作电流
	100mA

	工作温度范围
	-10-60℃

	工作湿度范围
	0-95%RH（相对湿度，非凝露）

	存储温度
	-30-70℃

	响应速度
	<1.5s

	尺寸
	53*35*23mm


1.6. 产品尺寸和引脚定义
下图是模组的尺寸图和引脚标识，请根据尺寸合理进行安装使用。
[image: lADPGojJ9iiJVvHNA2XNAu4_750_869]
	引脚
	名称
	备注

	1
	VCC
	5V

	2
	GND
	GND

	3
	PWM
	——

	4
	RX
	TTL电平信号,电平电压为3.3V

	5
	TX
	TTL电平信号,电平电压为3.3V

	6
	NC
	——

	7
	NC
	——

	8
	NC
	——


注：传感器接口为1.25T-1-LT-8A立贴式连接。
第2章  通讯协议
2.1. 串口通讯协议
	参数
	内容

	编码
	8位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	波特率
	9600 bps


2.2. 通讯命令
我司研发的模组有两种工作方式，分别为主动上报模式和问询模式，默认工作模式为主动上报模式。
2.2.1. 主动上传
(1) 切换为主动上传
	问询帧
	发送（TX）

	起始位
	地址
	命令字
	通讯模式
	--
	--
	--
	--
	校验和

	0xFF
	0x01
	0X03
	0x01
	0x00
	0x00
	0x00
	0x00
	0x04



	应答帧
	接受（RX）

	起始位
	命令字
	地址
	--
	--
	--
	--
	--
	校验和

	0xFF
	0x03
	0X01
	0x00
	0x00
	0x00
	0x00
	0x00
	0x03


(2) 主动的上传的一条数据（数据解析见下表）
42 4D 00 1C 00 52 00 52 00 6A 08 5A 01 35 00 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 01 75 FF 8D 00 00 00 00 05 FB
2.2.2. 问询模式
(1) 切换为问询模式
	问询帧
	发送（TX）

	起始位
	地址
	命令字
	通讯模式
	--
	--
	--
	--
	校验和

	0xFF
	0x01
	0X03
	0x02
	0x00
	0x00
	0x00
	0x00
	0x05



	应答帧
	接受（RX）

	起始位
	命令字
	地址
	--
	--
	--
	--
	--
	校验和

	0xFF
	0x03
	0X01
	0x00
	0x00
	0x00
	0x00
	0x00
	0x03


(2) 问询数据指令（问询一次数据指令）
	问询帧
	发送（TX）

	起始位
	地址
	命令字
	分辨率位
	--
	--
	--
	--
	校验和

	0xFF
	0x01
	0X07
	0x00
	0x00
	0x00
	0x00
	0x00
	0x07


应答帧：42 4D 00 1C 00 52 00 52 00 6A 08 5A 01 35 00 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 01 75 FF 8D 00 00 00 00 05 FB
2.2.3. 数据解析说明
	名称
	说明
	备注

	起始位1
	0x42
	帧头

	起始位2
	0x4D
	帧头

	帧长度高八位
	0x00
	帧长度

	帧长度低八位
	0x1C
	帧长度

	数据1高八位
	0x00
	PM1.0质量浓度，单位ug/m³

	数据1低八位
	0x52
	

	数据2高八位
	0x00
	PM2.5质量浓度，单位ug/m³

	数据2低八位
	0x52
	

	数据3高八位
	0x00
	PM10质量浓度，单位ug/m³

	数据3低八位
	0x6A
	

	数据4高八位
	0x08
	表示0.1升空气中直径在0.3um以上颗粒物个数

	数据4低八位
	0x5A
	

	数据5高八位
	0x01
	表示0.1升空气中直径在0.5μm以上颗粒物个数

	数据5低八位
	0x35
	

	数据6高八位
	0x00
	表示0.1升空气中直径在1.0μm以上颗粒物个数

	数据6低八位
	0x12
	

	数据7高八位
	0x00
	表示0.1升空气中直径在2.5μm以上颗粒物个数

	数据7低八位
	0x00
	

	数据8高八位
	0x00
	表示0.1升空气中直径在5.0μm以上颗粒物个数

	数据8低八位
	0x00
	

	数据9高八位
	0x00
	表示0.1升空气中直径在10.0μm以上颗粒物个数

	数据9低八位
	0x00
	

	数据10高八位
	0x00
	保留

	数据10低八位
	0x00
	

	数据11高八位
	0x00
	

	数据11低八位
	0x00
	

	数据12高八位
	0x00
	

	数据12低八位
	0x00
	

	数据13高八位
	0x00
	

	数据13低八位
	0x1E
	

	数据14高八位
	0x01
	湿度（单位%，测量范围0-100%RH）

	数据14低八位
	0x75
	

	数据15高八位
	0xFF
	温度（单位℃,测量范围-10-60℃）

	数据15低八位
	0x8D
	

	数据16高八位
	0x00
	保留

	数据16低八位
	0x00
	

	数据17高八位
	0x00
	

	数据17低八位
	0x00
	

	校验和高八位
	0x05
	总加和校验

	校验和低八位
	0xFB
	


第3章  附录
3.1. 使用注意事项
本产品是作为家电产品配套用途而制造，对于医疗、矿业、防灾等需要高安全性、依赖性等用途时，请不要使用；
[bookmark: _GoBack]本产品采用金属等无静电吸附材料，避免在含有大量尘埃恶劣环境下工作；传感器使用结束后，建议关闭采样口。
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