智能型气体检测模组

JXM-PM2.5+温湿度

V1.0

- 产品简介

  - 产品概述

激光颗粒物探头模组是一款采用激光散射原理检测大气环境中PM1.0、PM2.5、PM10质量浓度及粒子数的传感器模组。该传感器采用国外进口处理芯片以及感光元件，通过微处理器进行信号的采集、处理并以通用数字接口形式输出，实时准确检测大气环境中不同粒径的质量浓度。

  - 应用范围

空气净化器、空气品质检测仪、新风系统、带空气净化功能的空调、汽车以及消费类电子的配套。

  - 产品优势

- 一致，稳定，可靠

- 零点漂移小，重复性好

- 体积小，便于安装

- 低功耗，寿命长

- 灵敏度高，响应速度快

  - 工作原理

本传感器基于米氏散射法粒子浓度分析技术，外界空气均匀通过自主研发的风道，采样气体中的粒子通过光束时发生散射现象，信息处理电路通过光电传感器采集散射光的光强信号转换成电压脉冲信号，经前置放大,AD转换后变成数字信号，经噪声处理及最优算法，得出单位体积内等效粒径的颗粒个数，进而得出单位体积内等效粒径的质量浓度。传感器各功能框图如下：

  - 技术参数

| 参数 | 参数 |
| --- | --- |
| PM1.0/PM2.5/PM10测量范围 | 0-999ug/m³ |
| PM1.0/PM2.5/PM10分辨率 | 1ug/m³ |
| PM1.0/PM2.5/PM10精度 | <读数的±10%(25℃) |
| 颗粒物浓度一致性 | 0-100ug/m³：±10% 100-500ug/m³：±10% |
| 最小检出粒子直径 | 0.3um |
| 温度范围 | -10℃-60℃ |
| 湿度范围 | 0-100%RH |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 湿度分辨率 | 0.1%RH |
| 温度精度 | ±0.5℃ |
| 湿度精度 | ±3% |
| 供电电压 | 5V±0.1V |
| 最大工作电流 | 100mA |
| 工作温度范围 | -10-60℃ |
| 工作湿度范围 | 0-95%RH（相对湿度，非凝露） |
| 存储温度 | -30-70℃ |
| 响应速度 | <1.5s |
| 尺寸 | 53*35*23mm |

  - 产品尺寸和引脚定义

下图是模组的尺寸图和引脚标识，请根据尺寸合理进行安装使用。

| 引脚 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VCC | 5V |
| 2 | GND | GND |
| 3 | PWM | —— |
| 4 | RX | TTL电平信号,电平电压为3.3V |
| 5 | TX | TTL电平信号,电平电压为3.3V |
| 6 | NC | —— |
| 7 | NC | —— |
| 8 | NC | —— |

注：传感器接口为1.25T-1-LT-8A立贴式连接。

- 通讯协议

  - 串口通讯协议

| 参数 | 内容 |
| --- | --- |
| 编码 | 8位二进制 |
| 数据位 | 8位 |
| 奇偶校验位 | 无 |
| 停止位 | 1位 |
| 波特率 | 9600 bps |

  - 通讯命令

我司研发的模组有两种工作方式，分别为主动上报模式和问询模式，默认工作模式为主动上报模式。

    - 主动上传

- 切换为主动上传

| 问询帧 | 发送（TX） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始位 | 地址 | 命令字 | 通讯模式 | -- | -- | -- | -- | 校验和 |
| 0xFF | 0x01 | 0X03 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x04 |

| 应答帧 | 接受（RX） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始位 | 命令字 | 地址 | -- | -- | -- | -- | -- | 校验和 |
| 0xFF | 0x03 | 0X01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x03 |

- 主动的上传的一条数据（数据解析见下表）

42 4D 00 1C 00 52 00 52 00 6A 08 5A 01 35 00 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 01 75 FF 8D 00 00 00 00 05 FB

    - 问询模式

- 切换为问询模式

| 问询帧 | 发送（TX） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始位 | 地址 | 命令字 | 通讯模式 | -- | -- | -- | -- | 校验和 |
| 0xFF | 0x01 | 0X03 | 0x02 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x05 |

| 应答帧 | 接受（RX） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始位 | 命令字 | 地址 | -- | -- | -- | -- | -- | 校验和 |
| 0xFF | 0x03 | 0X01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x03 |

- 问询数据指令（问询一次数据指令）

| 问询帧 | 发送（TX） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始位 | 地址 | 命令字 | 分辨率位 | -- | -- | -- | -- | 校验和 |
| 0xFF | 0x01 | 0X07 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x07 |

应答帧：42 4D 00 1C 00 52 00 52 00 6A 08 5A 01 35 00 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 01 75 FF 8D 00 00 00 00 05 FB

    - 数据解析说明

| 名称 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 起始位1 | 0x42 | 帧头 |
| 起始位2 | 0x4D | 帧头 |
| 帧长度高八位 | 0x00 | 帧长度 |
| 帧长度低八位 | 0x1C | 帧长度 |
| 数据1高八位 | 0x00 | PM1.0质量浓度，单位ug/m³ |
| 数据1低八位 | 0x52 |  |
| 数据2高八位 | 0x00 | PM2.5质量浓度，单位ug/m³ |
| 数据2低八位 | 0x52 |  |
| 数据3高八位 | 0x00 | PM10质量浓度，单位ug/m³ |
| 数据3低八位 | 0x6A |  |
| 数据4高八位 | 0x08 | 表示0.1升空气中直径在0.3um以上颗粒物个数 |
| 数据4低八位 | 0x5A |  |
| 数据5高八位 | 0x01 | 表示0.1升空气中直径在0.5μm以上颗粒物个数 |
| 数据5低八位 | 0x35 |  |
| 数据6高八位 | 0x00 | 表示0.1升空气中直径在1.0μm以上颗粒物个数 |
| 数据6低八位 | 0x12 |  |
| 数据7高八位 | 0x00 | 表示0.1升空气中直径在2.5μm以上颗粒物个数 |
| 数据7低八位 | 0x00 |  |
| 数据8高八位 | 0x00 | 表示0.1升空气中直径在5.0μm以上颗粒物个数 |
| 数据8低八位 | 0x00 |  |
| 数据9高八位 | 0x00 | 表示0.1升空气中直径在10.0μm以上颗粒物个数 |
| 数据9低八位 | 0x00 |  |
| 数据10高八位 | 0x00 | 保留 |
| 数据10低八位 | 0x00 |  |
| 数据11高八位 | 0x00 |  |
| 数据11低八位 | 0x00 |  |
| 数据12高八位 | 0x00 |  |
| 数据12低八位 | 0x00 |  |
| 数据13高八位 | 0x00 |  |
| 数据13低八位 | 0x1E |  |
| 数据14高八位 | 0x01 | 湿度（单位%，测量范围0-100%RH） |
| 数据14低八位 | 0x75 |  |
| 数据15高八位 | 0xFF | 温度（单位℃,测量范围-10-60℃） |
| 数据15低八位 | 0x8D |  |
| 数据16高八位 | 0x00 | 保留 |
| 数据16低八位 | 0x00 |  |
| 数据17高八位 | 0x00 |  |
| 数据17低八位 | 0x00 |  |
| 校验和高八位 | 0x05 | 总加和校验 |
| 校验和低八位 | 0xFB |  |

- 附录

  - 使用注意事项

本产品是作为家电产品配套用途而制造，对于医疗、矿业、防灾等需要高安全性、依赖性等用途时，请不要使用；

本产品采用金属等无静电吸附材料，避免在含有大量尘埃恶劣环境下工作；传感器使用结束后，建议关闭采样口。