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	使用说明书
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	Ver1.0


产品简介

产品概述

JXLS-3001-YJ-LoRa系列传感器集合了液晶显示+感知+传输三合一功能，不需要其他任何外部设备与供电，仅仅部署一台传感器即可实现物联网检测。
产品网络传输采用稳定可靠的运营商网络、技术成熟传输稳定，信号强且覆盖范围广。同时设备支持定时采集数据并主动上传服务器平台。
产品功能

液晶大屏显示，数据清晰易读

具有按键功能操作、大容量存储

声光报警、上下限报警

数据微调、背光功能

LoRa特性
传输距离：城镇可达1 Km ，郊区可达3Km

工作频率：ISM 频段 包括470-510 MHZ等

标准：IEEE 802.15.4g

调制方式：基于扩频技术，semtech公司私有专利技术

容量：一个网关可以连接上千上万个LoRa节点

安全：AES128加密

传输速率：几百到几十Kbps，速率越低传输距离越长
LoRa产品优势
成本低、覆盖广、低功耗、寿命长

一致、稳定、可靠

传输距离远、信号强
部署服务灵活性
电池续航、使用寿命长
一种物理层的调制技术，可将其用于不同的协议中

安全性、保密性好
氧气参数

	参数名称
	参数内容

	O2测量范围
	0-30%（默认）/0-100%

	O2精度
	±3%F.S

	检测原理
	电化学

	分辨率
	0.1%


氧气探头选型

	编号
	探头类型
	量程
	分辨率

	30A
	英国进口CITY
	30%
	0.1%

	30L
	日本进口长寿命
	100%
	0.1%


LoRa 参数

	参数名称
	参数内容

	供电方式
	内置锂电池或12V DC

	工作频段
	470-510MHz频段

	传输距离
	1000米（默认）/3km（理论极限）

	信号协议
	LoRa私有协议

	工作温度
	-20~50℃

	工作湿度
	0~95%（相对湿度）、无凝结


产品说明
产品外观尺寸
如下图所示，设备外形尺寸为115*120*33mm（长宽高），外置PVC探头突出长度为48mm。
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操作面板
在设备正面有2.88寸液晶屏，同时还有四个操作按键，分别为Menu键、上翻按键、下翻按键、OK键。如图所示：
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界面显示
在液晶屏上有若干指示图标，可以指示相关功能，如图所示：
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	序号
	说明

	1
	实时数据显示

	2
	报警显示

	3
	上限报警/下限报警

	4
	实时时间（月-日-时-分）

	5
	设备电量

	6
	锁定状态（锁定状态无法进行设置）

	7
	配置状态

	8
	信号质量

	9
	设备状态


注：

8：信号质量范围0-31，初始化为99，每次上传数据之前更新信号质量。

9：设备状态：000 未启动，001 AT模块成功，002 网络注册中，003 已运行，004 数据上报，005 获取网络时间.

产品安装检查


安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	LoRa液晶变送器
	1台

	锂电池（已装入）
	1块

	电源适配器
	1个（选配）

	保修卡/合格证
	1份

	LoRa贯桥云盒
	1个（选配）


安装说明

设备背面有两组葫芦孔，孔距为96mm，客户只需要在墙面固定位置打入两个间隔为96MM的孔，并安装膨胀螺丝即可完成安装。

[image: image5.jpg]96mm

AL




安装位置需要注意以下事项：

1、变送器应尽量垂直放置

2、安装高度为人体坐高或主要要求测量的环境区域。


同时请注意以下防范事项：

1、避免在易于传热且会直接造成与待测区域产生温差的地带安装，否则会造成温湿度测量不准确。

2、安装在环境稳定的区域,避免直接光照,远离窗口及空调、暖气等设备,避免直对窗口、房门。

3、尽量远离大功率干扰设备，以免造成测量的不准确,如变频器/电机等。

使用说明
如果您也购买了我司的LoRa贯桥云盒，首先使用我司配送的12V电源适配器给贯桥云盒供电。
若传感器是电源供电版本，需要使用我司配送的电源适配器，供电即可；若是电池供电版本，只需按下传感器上的“电源”按键开关即可。
前两步完成后，传感器和贯桥云盒之间通过无线模块建立连接，等待几分钟，使用传感器专有的ID，在我司服务器即可查看数据。

注：传感器和贯桥云盒连接的建立时间和信号、距离以及传感器默认的上报时间相关

使用注意事项

LoRa贯桥云盒

设备在室外使用，需要放置在比较空旷、无遮挡位置

放置在高4-5米的位置，以增强信号强度和覆盖范围

在室外使用需做好防水处理

贯桥云盒的具体操作，请查看使用说明

LoRa传感器
在室外使用，不能放置在低洼、密闭环境

设备放置在较高位置，增强信号的接收

在室外使用需做好防潮、高温处
系统菜单与设置

按键功能说明

	按键
	说明
	操作方式

	Menu键
	用来调出系统配置菜单，或者在系统配置菜单中返回主界面。
	短按

	上翻键
	在菜单中用来向上翻页，或者减小数值。
	短按

	下翻键
	在菜单中用来向下翻页，或者增加数值。
	短按

	OK键
	用来保存修改数值，或者进入下一级配置菜单
	短按


配置功能解锁

为了防止参数被意外改动，设备上电后处于锁定状态，此时锁定图标处于加锁状态，如需使用配置菜单配置，首先需要解锁设备。

首先长按上翻键3秒钟后松开，再长按下翻键3秒钟并松开即可解锁，锁定图标处于解锁状态。

在解锁状态下在主界面长按上翻键3秒钟后松开，再长按下翻键3秒钟后可以变回加锁状态。
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配置菜单介绍

在氧气显示界面下以及解锁状态下，按下Menu键进入配置菜单，此时界面上不再显示氧气信息，而是显示ConF 01的字样，此时进入配置菜单，按上翻页或者下翻页键可以选择不同的配置子菜单。
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（配置菜单）

	配置菜单
	介绍
	下设功能

	ConF 01
	时间设置
	修改年月日时分秒

	ConF 02
	上报设置
	修改设备ID、是否主动上报、上报间隔

	ConF 03
	氧气报警设置
	修改氧气报警开关、报警上限、报警下限、回落值

	ConF 04
	探头微调设置
	修改氧气微调值


时间设置

在配置菜单中，选择ConF 01 时间设置项按下OK键即可进入时间设置，时间设置分为六项，从F1到F6分贝为年、月、日、时、分、秒。每一项可以通过上翻键和下翻键上调或者下调数值，按OK键确认本项配置并进入下一项配置。当F6配置完毕后自动生效并返回主界面。
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 年设置





表

	配置子菜单
	介绍
	范围

	ConF 01-F1
	年修改
	2000-2099

	ConF 01-F2
	月修改
	1-12

	ConF 01-F3
	日修改
	1-31

	ConF 01-F4
	时修改
	0-59

	ConF 01-F5
	分修改
	0-59

	ConF 01-F6
	秒修改
	0-59


上报设置

上报选项参数如下表所示：

	配置子菜单
	介绍
	范围

	ConF 02-F1
	上传间隔修改（小时）
	1-24h

	ConF 02-F2
	上传间隔修改（分钟）
	1-60min


报警设置

氧气选项参数如下表所示：

	配置子菜单
	介绍
	范围

	ConF 03-F1
	是否开启氧气报警
	On/Off

	ConF 03-F2
	报警上限
	0-30%

	                                          
	报警下限
	0-30%

	ConF 03-F4
	报警回落
	0-30%


氧气报警上限设置

报警的触发逻辑为当氧气大于报警上限或者小于报警下限时触发报警，屏幕指示报警图标以及报警原因（超过上限或者超过下限），蜂鸣器报警。

回落值的设置是为了防止频繁触发报警而设置的消警的条件。从报警状态消警需要满足的条件是：当氧气小于报警上限减去回落值并且氧气大于报警下限加回落值才可以消警。
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探头微调设置

探头微调选项可以对氧气做线性补偿，用来弥补探头可能存在的个体差异或者环境差异。

	配置子菜单
	介绍
	范围

	ConF 05-F1
	氧气微调
	-30%至30%
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传感器连接精讯云

精讯云介绍
精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

精讯云优势
（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界
（3）可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性
（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息

（6）微信小程序：可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
传感器数据查询

当您购买的传感器带有上报功能，您可以通过精讯云服务器远程查看数据，方便快捷。

传感器设备通过LoRa网络模块和网关建立连接，网关和精讯云服务器通过无线网络建立连接，按照默认的频率（频率可调）将数据上报到云端服务器。

您只需使用已注册的精讯云账号登录服务器后，通过使用每台主机专有的“身份ID”即可查询设备的数据。

同时平台还具有报警功能，您只需通过平台设置报警数值，监测数据超过报警数值，平台会通过短信或者QQ邮箱通知您，让您更加方便、快捷的监测数据。

您可联系我司售后工作人员，了解平台的具体功能。
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