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	液晶臭氧传感器

	使用说明书
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	Ver1.0


产品简介

产品概述

液晶臭氧传感器是一款基于4G移动网络进行数据传输的传感器，无需专门的通信线路，依托无处不在的手机信号网络可实现物联网检测。

传感器采用稳定可靠的运营商网络，具有技术成熟、传输稳定，信号强且覆盖范围广等特点。同时设备支持定时采集数据并主动上传服务器平台。
本产品为带大屏幕液晶显示的4G型臭氧传感器，产品采用最新的嵌入式设计原则，实时显示臭氧浓度，方便随时调取数据。内部集成报警模块，可以实现高低限度报警。采用高灵敏度的气体检测探头，信号稳定，精度高，快速响应寿命长。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。注意传感器为空气检测使用，客户应该在应用环境下测试以确保传感器符合要求。

产品优势
采用进口的探测芯片，响应速度快
零点漂移小，重复性好

低功耗、寿命长

产品经过EMC和EMI测试，抗干扰能力强

设备稳定、可靠，探测准确
远程云端报警监测
产品参数

4G通讯参数

	参数名称
	参数内容

	供电方式
	12-24V DC

	传输接口
	4G无线信号传输

	频段制式
	FDD-LTE、TDD-LTD、TD-SCDMA、UMTS、EV-DO、CDMA、GSM

	运营支持
	中国移动、中国联通、中国电信的4G、3G、2G全网通

	工作温度
	-20~50℃

	工作湿度
	0~95%（相对湿度）、无凝结


传感器参数

	参数
	技术指标

	O3测量范围
	0-10ppm/0-100ppm

	测量方式
	电化学探头

	响应时间
	一般小于15秒

	耗电
	≤0.15W（@12V DC , 25℃）

	运行温度
	-30-50℃（-20-40℃持续）

	工作湿度环境
	0-100%RH(15-95%RH）


探头参数与选型

	编号
	探头类型
	量程
	分辨率

/可检测下限
	寿命

	20P
	国产电化学
	10ppm
	200ppb
	>2年

	100P
	国产电化学
	100ppm
	500ppb
	>2年



以上寿命均为温度23±3℃、湿度40±10%RH、浓度<5%最大量程的情况下的参考数值。
交叉干扰气体
	气体
	浓度（ppm）
	输出信号（相当于ppm H2S）

	氯气
	3
	1

	硫化氢
	15
	0

	一氧化碳
	300
	0

	二氧化硫
	5
	0

	氰化氢
	10
	0

	氯化氢
	5
	0

	一氧化氮
	35
	0

	二氧化氮
	5
	2

	氢气
	500
	0

	乙烯
	100
	0

	酒精
	10
	3.5


表中仅列举部分气体，未在表中列举的气体亦可能有交叉灵敏度。上述表格以20P型号探头为例，其余探头的交叉干扰请联系公司技术支持。

交叉灵敏度会有±30%的浮动，并可能随着传感器的寿命和批次变化而变化，因此不可以使用本传感器去测量其他交叉灵敏气体。
硬件连接

产品清单
安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	天线（默认内置）
	1只

	12V防水电源
	1个

	SIM物联卡
	1张

	保修卡/合格证
	1份


外形尺寸与操作面板

如下图所示，设备外形尺寸为115*120*33mm（长宽高）。
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在设备正面有2.88寸液晶屏，同时还有四个操作按键，分别为Menu键、上翻按键、下翻按键、OK键。

在液晶屏上方有链接灯和报警灯两个灯，链接灯代表设备目前处在链接状态，报警灯只有在报警的时候会亮起。
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在液晶屏上有若干指示图标，可以指示相关功能，如下表所示。
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	序号
	说明

	1
	实时臭氧显示

	2
	报警显示

	3
	上限报警/下限报警

	4
	实时时间（月-日-时-分）

	5
	设备供电

	6
	锁定状态（锁定状态无法进行设置）

	7
	4G/GPRS/4G信号强度

	8
	WIFI信号强度（本版本无用）

	9
	是否开启主动上报功能（本版本无用）

	10
	配置状态

	11
	USB连接（本版本无用）

	12
	波特率，96代表9600bps，48代表4800bps，24代表2400bps（本版本无用）

	13
	设备modbus ID（从站号）

	14
	距离下次主动上报倒计时（本版本无用）


设备接口说明
本设备支持外接插头的连接形式与RJ45网络接口连接的形式，客户需要在购买前告知厂家连接方式。

RJ45网络接口
如下图所示，RJ45网络接口为信号接口，具体定义如下文表格所示
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	图示
	编号
	定义

	编号
	1
	开关量输出1（NPN）

	
	2
	开关量输出2（NPN）

	
	3
	电源负（GND）

	
	4
	电源负（GND）

	
	5
	485 B

	
	6
	485 A

	
	7
	电源正（VCC）

	
	8
	电源正（VCC）


上图网口使用T568B线序进行接线，即：1、2、3、4、5、6、7、8依次对应线的颜色是棕、白棕、绿、白蓝、蓝、白绿、橙、白橙。
设备安装说明
设备背面有两组葫芦孔，孔距为96mm，客户只需要在墙面固定位置打入两个间隔为96MM的孔，并安装膨胀螺丝即可完成安装。
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安装位置需要注意以下事项：

（1）变送器应尽量垂直放置

（2）安装高度为人体坐高或主要要求测量的环境区域。


同时请注意以下防范事项：

（1）避免在易于传热且会直接造成与待测区域产生温差的地带安装，否则会造成温湿度测量不准确。

（2）安装在环境稳定的区域,避免直接光照,远离窗口及空调、暖气等设备,避免直对窗口、房门。

（3）尽量远离大功率干扰设备，以免造成测量的不准确,如变频器/电机等。

系统菜单与设置
按键功能说明
	按键
	说明
	操作方式

	Menu键
	用来调出系统配置菜单，或者在系统配置菜单中返回主界面。
	短按

	上翻键
	在菜单中用来向上翻页，或者减小数值。
	短按

	下翻键
	在菜单中用来向下翻页，或者增加数值。
	短按

	OK键
	用来保存修改数值，或者进入下一级配置菜单
	短按
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配置功能解锁
为了防止参数被意外改动，设备上电后处于锁定状态，此时锁定图标处于加锁状态，如需使用配置菜单配置，首先需要解锁设备。

首先长按上翻键3秒钟后松开，再长按下翻键3秒钟并松开即可解锁，锁定图标处于解锁状态。

在解锁状态下在主界面长按上翻键3秒钟后松开，再长按下翻键3秒钟后可以变回加锁状态。
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配置菜单介绍
在臭氧显示界面下以及解锁状态下，按下Menu键进入配置菜单，此时界面上不再显示臭氧信息，而是显示ConF 01的字样，此时进入配置菜单，按上翻页或者下翻页键可以选择不同的配置子菜单。
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	配置菜单
	介绍
	下设功能

	ConF 01
	时间设置
	修改年月日时分秒

	ConF 02
	通信设置
	修改设备从站号、波特率

	ConF 03
	报警设置
	修改报警开关、报警上限、报警下限、回落值

	ConF 04
	探头微调设置
	修改浓度微调值


时间设置
在配置菜单中，选择ConF 01 时间设置项按下OK键即可进入时间设置，时间设置分为六项，从F1到F6分贝为年、月、日、时、分、秒。每一项可以通过上翻键和下翻键上调或者下调数值，按OK键确认本项配置并进入下一项配置。当F6配置完毕后自动生效并返回主界面。
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	配置子菜单
	介绍
	范围

	ConF 01-F1
	年修改
	2000-2099

	ConF 01-F2
	月修改
	1-12

	ConF 01-F3
	日修改
	1-31

	ConF 01-F4
	时修改
	0-59

	ConF 01-F5
	分修改
	0-59

	ConF 01-F6
	秒修改
	0-59


上报设置

上报选项参数如下表所示：

	配置子菜单
	介绍
	范围

	ConF 02-F1
	Modbus ID（从站号）
	1-252

	ConF 02-F2
	波特率
	2400/4800/9600
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浓度报警设置

选项参数如下表所示：

	配置子菜单
	介绍
	范围

	ConF 03-F1
	是否开启报警
	On/Off

	ConF 03-F2
	报警上限
	0-100ppm

	ConF 03-F3
	报警下限
	0-100ppm

	ConF 03-F4
	报警回落
	0-100ppm


报警的触发逻辑为当臭氧大于报警上限或者小于报警下限时触发报警，屏幕指示报警图标以及报警原因（超过上限或者超过下限），蜂鸣器报警。

回落值的设置是为了防止频繁触发报警而设置的消警的条件。从报警状态消警需要满足的条件是：当臭氧小于报警上限减去回落值并且臭氧大于报警下限加回落值才可以消警。
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探头微调设置

探头微调选项可以对气体浓度做线性补偿，用来弥补探头可能存在的个体差异或者环境差异。

	配置子菜单
	介绍
	范围

	ConF 04-F1
	浓度微调
	0-100ppm（默认）
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传感器连接精讯云
精讯云介绍

精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

精讯云优势
（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界
（3）可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性
（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息

（6）微信小程序：可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
传感器数据查询

当您购买的传感器带有上报功能，您可以通过精讯云服务器远程查看数据，方便快捷。

传感器设备通过4G网络和精讯云服务器建立连接，按照默认的频率（频率可调）将数据上报到云端服务器。

您只需使用已注册的精讯云账号登录服务器后，通过使用每台主机专有的“身份ID”即可查询设备的数据。

同时平台还具有报警功能，您只需通过平台设置报警数值，监测数据超过报警数值，平台会通过短信或者QQ邮箱通知您，让您更加方便、快捷的监测数据。

注：您可联系我司售后工作人员，了解平台的具体功能。
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