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	模拟量型二氧化氮

传感器

	使用说明书

	JXBS-3001-NO2

	Ver2.0


产品简介

产品概述

二氧化氮传感器采用专业测试二氧化氮浓度传感器探头作为核心检测器件；具有测量范围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。
功能特点

本产品采用高灵敏度的气体检测探头，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。

主要参数

	参数
	技术指标

	NO2测量范围
	0-20ppm/0-2000ppm

	测量方式
	电化学传感器

	NO2测量精度
	3%F.s

	响应时间（T90，秒）
	小于30秒

	质保期
	主机质保2年，气体探头质保1年

	通讯端口
	模拟量接口(电压型或者电流型)

	供电电源
	12V-24V DC

	耗电
	<1W

	运行温度
	-20至+50℃

	工作湿度环境
	15-95%RH（相对湿度）、无凝露

	外形尺寸
	110×85×44mm3

	电流输出类型
	4-20mA

	电流输出负载
	≤600欧姆

	电压输出类型
	0-5V/0-10V

	电压输出负载
	≤250欧姆


探头参数与选型

	编号
	探头类型
	量程
	分辨率


	寿命

	4G
	进口
	20ppm
	0.01ppm
	2年

	4L
	进口
	2000ppm
	0.1ppm
	2年



以上探头使用寿命均为温度23±3℃、湿度40±10%RH的空气环境中。

     默认使用探头为4G型探头。

交叉气体抗干扰特性
	气体
	浓度（ppm）
	NO2响应（ppm）

	一氧化碳
	100
	0

	硫化氢
	15
	-2

	二氧化硫
	5
	-2

	一氧化氮（NO）
	35
	0

	氯气
	1
	0

	氨气
	100
	0


表中仅列举部分气体，未在表中列举的气体亦可能有交叉灵敏度。

交叉灵敏度会有±30%的浮动，并可能随着传感器的寿命和批次变化而变化，因此不可以使用本传感器去测量其他交叉灵敏气体。
系统框架图
当系统需要接入一个模拟量版本传感器时，您只需要给设备供电，同时将模拟量输出线接入单片机或者PLC的DI接口，同时根据后文的换算关系编写相应的采集程序即可。
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当系统需要接入多个模拟量版本传感器时，需要分别将每一个传感器接入每一个不同的单片机模拟量采集口或者PLC的DI接口，同时根据后文的换算关系编写相应的采集程序即可。
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硬件连接

设备安装前检查


安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	NO2变送器设备
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


接口说明

电源接口为宽电压电源输入12-24V均可。模拟量型产品注意信号线正负，不要将电流/电压信号线的正负接反。
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	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正(12-24VDC)

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	电压/电流输出正

	
	蓝色
	电压/电流输出负


出厂默认提供0.6米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

安装说明

需将传感器安置在避风避雨的环境中，90度垂直于地面壁挂，保持将传感器透气孔朝向正下方，防止进水。

同时为了保证测量的准度，请将二氧化氮变送器安装在通风较好的位置。

接线说明

模拟量型传感器接线简单，只需要将线与设备的指定端口连接即可。设备支持3/4线制接线方式。

典型四线制接线方式

如下图所示为电流型传感器接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，电流流向为传感器到采集设备；传感器的蓝色线为信号正接入电流采集设备的信号负，电流流向为采集设备到传感器；
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如下图所示为电压型传感器接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，黄(灰)线的电压为输出电压；传感器的蓝色线为信号正接入电压采集设备的信号负，蓝线的电压为参考电压，与黑线电压一致为0V。
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典型三线制接线方式

对于典型的三线制接线，相较于四线制接线方式，省略蓝线即可，在传感器中蓝线与黑线在传感器中短路，因此可以省略蓝线。

对于三线制电流接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电流采集设备的信号正即可。
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对于三线制电压接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电压采集设备的信号正即可。
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模拟量参数含义与换算
模拟量4-20mA电流输出

	电流值
	NO2

	4mA
	0ppm

	20mA
	20ppm



计算公式为P(NO2)=(I(电流)-4mA)*1.25ppm


其中P的单位为ppm，I的单位为mA。


例如当前情况下采集到的数据是8.125mA，此时计算NO2的值为5.15ppm。


以上为20ppm量程时计算方式，其他量程请以4mA代表0ppm，20mA代表最大量程线性换算即可。

模拟量0-10V电压输出

	电压值
	NO2

	0V
	0ppm

	10V
	20 ppm



计算公式为P(NO2)=V（电压）*0.002

其中P的单位为ppm，V的单位为mV。


例如当前情况下采集到的数据是3515mV，此时计算NO2的值为7.03ppm。


以上为20ppm量程时计算方式，其他量程请以0V代表0ppm，10V代表最大量程线性换算即可。

模拟量0-5V电压输出

	电压值
	NO2

	0V
	0ppm

	5V
	20ppm



计算公式为P(NO2)=V（电压）*0.004

其中P的单位为ppm，V的单位为mV。


例如当前情况下采集到的数据是4228mV，此时计算NO2的值为16.91ppm。

以上为20ppm量程时计算方式，其他量程请以0V代表0ppm，5V代表最大量程线性换算即可。

NO2测量单位ppm与ug/m3换算

根据计算可以得一下换算关系，仅对于NO2有效：

1ppm = 46/22.4=2.05mg/m3=2050ug/m3

1ppb = 46/22.4=2.05ug/m3
以上计算均针对标准大气压下的情况。

常见问题与质量保证

无输出或输出错误可能的原因
1)量程对应错误导致PLC计算错误，量程请查阅第一部分的技术指标。
2)接线方式不对或者接线顺序错误。
3)变送器与采集器之间距离过长，造成信号紊乱。
4) PLC采集口损坏。
5)设备损坏。
质保与售后


质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司气体传感器售后条款，对于气体传感器主机电路部分质保两年，探头质保一年，配件(外壳、插头、线缆等)质保三个月。
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