一站式物联网供应平台
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	TTL型PM2.5/10

变送器

	使用说明书

	JXM-PM2.5/10

	Ver1.0


产品简介

产品概述

PM2.5/10传感器采用专业测试PM2.5/10浓度传感器的激光探头作为核心检测器件；具有测量范围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。

功能特点

本产品采用高灵敏度的气体检测探头，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。

主要参数

	参数
	技术指标

	供电电源
	12V-24V DC

	平均电流
	<85mA

	PM2.5/10测量范围
	0-1000ug/m3

	PM2.5/10精度
	<读数的±10%(25℃)

	稳定性
	<2%F·S

	非线性
	<1%F·S

	响应时间
	≤120S

	预热时间
	2min(可用)10min(最大精度)

	质保期
	整机2年(探头质保1年)

	输出信号
	TTL 

	耗电
	≤1.2W（@12V DC , 25℃）

	工作压力范围
	0.9-1.1atm


硬件连接

设备安装前检查


安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	PM2.5/10变送器设备
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


接口说明

电源接口为宽电压电源输入12-24V均可。接线时注意RX/TX两条线不能接反.
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	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正(12-24VDC)

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	RX

	
	蓝色
	TX


注意事项：请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。

出厂默认提供0.85米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

注意在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。

安装说明

需将传感器安置在避风避雨的环境中，90度垂直于地面壁挂，保持将传感器透气孔朝向正下方，防止进水。

本产品为点型扩散性气体检测装置，顾名思义本产品只能检测探头位置的状况，请将产品安置在通风良好位置，不要安装在角落中，这样会导致传感器响应速度变慢甚至影响读数准确性。
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传感器背部通过限位孔壁挂安装，两个限位孔之间的间距为66.6MM，客户可使用3MM的自攻螺丝将壁挂支架安装到墙上然后将设备挂上即可。

通讯协议
串口通讯协议
	参数
	内容

	编码
	8位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	波特率
	9600 bps


通讯命令
我司研发的模组有两种工作方式，分别为主动上报模式和问询模式，默认工作模式为主动上报模式。
主动上传
切换为主动上传

	问询帧
	发送（TX）

	起始位
	地址
	命令字
	通讯模式
	--
	--
	--
	--
	校验和

	0xFF
	0x01
	0X03
	0x01
	0x00
	0x00
	0x00
	0x00
	0x04


	应答帧
	接受（RX）

	起始位
	命令字
	地址
	--
	--
	--
	--
	--
	校验和

	0xFF
	0x03
	0X01
	0x00
	0x00
	0x00
	0x00
	0x00
	0x03


主动的上传的一条数据（数据解析见下表）

42 4D 00 1C 00 03 00 18 00 1F 00 34 00 30 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 01 66
问询模式
	问询帧
	发送（TX）

	起始位
	地址
	命令字
	通讯模式
	--
	--
	--
	--
	校验和

	0xFF
	0x01
	0X03
	0x02
	0x00
	0x00
	0x00
	0x00
	0x05


切换为问询模式

	应答帧
	接受（RX）

	起始位
	命令字
	地址
	--
	--
	--
	--
	--
	校验和

	0xFF
	0x03
	0X01
	0x00
	0x00
	0x00
	0x00
	0x00
	0x03


问询数据指令（问询一次数据指令）

	问询帧
	发送（TX）

	起始位
	地址
	命令字
	分辨率位
	--
	--
	--
	--
	校验和

	0xFF
	0x01
	0X07
	0x00
	0x00
	0x00
	0x00
	0x00
	0x07


应答帧：42 4D 00 1C 00 03 00 18 00 1F 00 34 00 30 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 01 66

数据解析说明
	名称
	说明
	备注

	起始位1
	0x42
	帧头

	起始位2
	0x4D
	帧头

	帧长度高八位
	0x00
	帧长度

	帧长度低八位
	0x1C
	帧长度

	数据1高八位
	0x00
	PM1.0质量浓度，单位ug/m³

	数据1低八位
	0x03
	

	数据2高八位
	0x00
	PM2.5质量浓度，单位ug/m³

	数据2低八位
	0x18
	

	数据3高八位
	0x00
	PM10质量浓度，单位ug/m³

	数据3低八位
	0x1F
	

	数据4高八位
	0x00
	表示0.1升空气中直径在0.3um以上颗粒物个数

	数据4低八位
	0x34
	

	数据5高八位
	0x00
	表示0.1升空气中直径在0.5μm以上颗粒物个数

	数据5低八位
	0x30
	

	数据6高八位
	0x00
	表示0.1升空气中直径在1.0μm以上颗粒物个数

	数据6低八位
	0x09
	

	数据7高八位
	0x00
	表示0.1升空气中直径在2.5μm以上颗粒物个数

	数据7低八位
	0x00
	

	数据8高八位
	0x00
	表示0.1升空气中直径在5.0μm以上颗粒物个数

	数据8低八位
	0x00
	

	数据9高八位
	0x00
	表示0.1升空气中直径在10.0μm以上颗粒物个数

	数据9低八位
	0x00
	

	数据10高八位
	0x00
	保留

	数据10低八位
	0x00
	

	数据11高八位
	0x00
	

	数据11低八位
	0x00
	

	数据12高八位
	0x00
	

	数据12低八位
	0x00
	

	数据13高八位
	0x00
	

	数据13低八位
	0x1E
	

	校验和高八位
	0x01
	总加和校验

	校验和低八位
	0x66
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