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产品简介

产品概述

该变送器广泛适用于土壤酸碱度检测等需要PH值监测的场合。传感器内输入电源，感应探头，信号输出三部分完全隔离。安全可靠，外观美观，安装方便。
功能特点

本产品探头采用PH电极，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。
主要参数
	参数名称
	参数内容

	直流供电（默认）
	12-24V DC

	耗电
	≤0.15W

	测量精度
	±0.3pH

	PH测量范围
	3-9pH

	长期稳定性
	≤5%/year

	输出信号
	TTL输出(Mondbus协议)

	工作温度
	0-55℃

	响应速度
	≤15s


系统框架图
本传感器可以连接单独使用，首先使用12V直流电源供电，设备可以直接连接带有TTL接口的PLC，可以通过TTL接口芯片连接单片机。通过后文指定的modbus协议对单片机和PLC进行编程即可配合传感器使用。同时使用USB转TTL即可与电脑连接，使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试。
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硬件连接

设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	USB转TTL设备
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


接口说明

宽电压电源输入12-24V均可。TTL信号线接线时注意A/B两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。
	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VDC）

	
	黑色
	电源负（GND）

	
	蓝色
	RXD

	
	黄色
	TXD


注意事项：请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。


出厂默认提供0.6米长线材 ，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

注意在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。
安装说明

请注意以下防范事项：

1、避免在易于传热且会直接造成与待测区域产生温差的地带安装，否则会造成PH测量不准确。

2、安装在环境稳定的区域,避免直接光照,远离窗口及空调、暖气等设备,避免直对窗口、房门。
配置软件安装及使用
传感器接入电脑

将传感器通过USB转TTL正确的连接电脑并提供供电后，可以在电脑中看到正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看 COM 端口）。
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如上图所示，此时您的串口号为COM10，请记住这个串口，需要在传感器监控软件中填入这个串口号。

如果在设备管理器中没有发现COM口，则意味您没有插入USB转TTL或者没有正确安装驱动，请联系技术人员取得帮助。

传感器监控软件的使用

软件界面如图所示：
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打开软件后，首先选择软件顶端“传感器类型”，再根据3.1.1章节的方法获取到串口号并选择正确的串口，然后单击“自动获取当前波特率和地址”即可自动探测到当前TTL总线上的所有设备和波特率。请注意，使用软件自动获取时需要保证TTL总线上只有一个传感器。然后单击“连接设备”后即可实时获取传感器数据信息。

修改波特率和设备地址

在断开“设备连接”的情况下，点击“配置传感器通信参数”中“修改波特率和修改从站号”即可完成相关的设置，请注意设置过后请重启设备，然后“自动获取当前的波特率和地址”后可以发现地址和波特率已经改成您需要的地址和波特率。

通信协议
通讯基本参数

	参数
	内容

	编码
	8位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600bps可设，出厂默认为9600bps


数据帧格式定义

采用Modbus-RTU通讯规约，格式如下：
初始结构≥4字节的时间
地址码=1字节
功能码=1字节
数据区=N字节
错误校验=16位CRC码
结束结构≥4字节的时间
地址码：为变送器的功能指示，本变送器只用到功能码0x06(读取寄存器数据)。
数据区：数据区是具体地址，在通讯网络中是唯一的(出厂默认0x01)。
功能码：主机所发指令通讯数据，注意16bits数据高字节在前！
CRC码：二字节的校验码。
问询帧
	地址码
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器长度
	校验码低位
	校验码高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


应答帧

	地址码
	功能码
	有效字节数
	第一数据区
	第二数据区
	第N数据区

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节
	2字节


寄存器地址

	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0006H
	40007
	高精度pH值(单位0.01pH)
	只读

	000dH
	4000e
	低精度pH值(单位0.1pH)
	只读

	0100H
	40101
	设备地址（0-252）
	读写

	0101H
	40102
	波特率（2400/4800/9600）
	读写


通讯协议示例以及解释

4.4.1读取设备地址0x01的酸碱度值
问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00
0x0d
	0x00
0x01
	0x15
	0xC9


应答帧（例如读到酸碱度为7.1pH）

	地址码
	功能码
	返回有效字节数
	数据区
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00
0x47
	0xD8
	0x15


酸碱度计算说明：

0047H(十六进制)=71=>酸碱度=7.1pH

4.4.2读取设备地址0x01的酸碱度值
问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00
0x06
	0x00
0x01
	0x64
	0x0B


应答帧

	地址码
	功能码
	返回有效字节数
	数据区
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x01
0x34
	0xD8
	0x15


酸碱度计算说明：

0047H(十六进制)=308=>酸碱度=3.08pH
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