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产品简介

产品概述


医学资料显示，空气负氧离子被誉为空气中的维生素，能降解中和空气中的有害气体；调节人体生理机能、消除疲劳、改善睡眠、预防呼吸道疾病、改善心脑血管疾病、降血压、增进人的食欲、增强皮肤弹性。

为改善生活环境，提高生活水平质量，我司自主研发了一款实时检测环境中负氧离子、颗粒物、温湿度等因素的液晶大屏传感器，可以在传感器液晶显示屏查看数据。

设备可用于检测产品面料、负离子瓷砖、板材、涂料油漆、负离子粉以及公园景区等负离子的含量
功能特点

自动调零、采集准确
采用高灵敏度探头，信号稳定，精度高
测量范围宽、线形度好、防水性能好
圆筒式离子收集单元、使用方便、便于安装
读数方便、显示清晰、电荷采集稳定
检测参数

	参数名称
	参数内容

	直流供电
	12-24V DC

	测量范围
	0-1亿 个/cm3

	测试方式
	圆筒式电极吸入

	波特率
	2400/4800/9600

	工作温度环境
	0-50℃

	工作湿度环境
	0-90%（相对湿度）、无凝结

	响应时间
	≤15s

	重复性
	＜2%输出值

	工作压力范围
	0.9-1.1atm


系统参数

	参数
	范围

	系统供电
	12-24V

	通信方式
	RS485

	工作温度
	-40-70℃

	工作湿度
	0-95%RH 无凝露


系统框架图
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硬件连接

设备安装前检查


安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	USB转485设备
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份

	百叶箱专用支架
	1件（选配）


接口说明

电源接口为宽电压电源输入 12-24V 均可。485 信号线接线时注意 A/B 两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。          
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	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄色
	485-A

	
	蓝色
	485-B


出厂默认提供0.6米长线材 ，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

安装事宜

设备由底部的三个安装螺丝固定，客户可以使用螺丝固定百叶箱设备，固定孔如下图所示位置。
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安装位置需要注意以下事项：

1、变送器应尽量水平安防，保证安装垂直于水平面。

2、安装高度为人体坐高或主要要求测量的环境区域。


同时请注意以下防范事项：

1、避免在易于传热且会直接造成与待测区域产生温差的地带安装，否则会造成温湿度测量不准确。

2、安装在环境稳定的区域,避免直接光照,远离窗口及空调、暖气等设备,避免直对窗口、房门。

3、尽量远离大功率干扰设备，以免造成测量的不准确,如变频器、电机等。

配置软件安装及使用
我司提供配套的“传感器监控软件”，可以方便的使用电脑读取传感器的参数，同时灵活的修改传感器的设备ID和地址。

传感器接入电脑

将传感器通过USB转485正确的连接电脑并提供供电后，可以在电脑中看到正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看 COM 端口）。
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如上图所示，此时您的串口号为COM10，请记住这个串口，需要在传感器监控软件中填入这个串口号。

如果在设备管理器中没有发现COM口，则意味您没有插入USB转485或者没有正确安装驱动，请联系技术人员取得帮助。

传感器监控软件的使用

配置界面如图所示，首先根据3.1章节的方法获取到串口号并选择正确的串口，然后单击自动获取当前波特率和地址即可自动探测到当前485总线上的所有设备和波特率。请注意，使用软件自动获取时需要保证485总线上只有一个传感器。
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然后单击连接设备后即可实时获取传感器数据信息。

如果的设备是启动浓度传感器，则请在传感器类型处选择“气体浓度传感器”，甲醛传感器选择“甲醛变送器”，模拟量变送器选择“模拟量变送模块”，大气压传感器选择“大气压力传感器”，光照度传感器选择“光照度20W”，氧气传感器选择“氧气变送器”，其他的传感器均选择默认的“无其他传感器”。

修改波特率和设备ID

在断开设备的情况下点击通信设置中的设备波特率和设置地址即可完成相关的设置，请注意设置过后请重启设备，然后“自动获取当前的波特率和地址”后可以发现地址和波特率已经改成您需要的地址和波特率。

通信协议

通讯基本参数

	参数
	内容

	编码
	8 位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600bps可设，出厂默认为9600bps

	编码
	8 位二进制


数据帧格式定义

采用 Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构≥4字节的时间

地址码= 1字节

功能码= 1字节

数据区= N字节

错误校验= 16位 CRC 码

结束结构≥4字节的时间

地址码：为变送器的功能指示，本变送器只用到功能码 0x03（读取寄存器数据）。

数据区：数据区是具体地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令通讯数据，注意 16bits 数据高字节在前！

CRC 码：二字节的校验码。

问询帧

	校验码

低位
	地址码
	功能码
	寄存器

起始地址
	寄存器长度
	校验码

高位

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节


应答帧

	地址码
	功能码
	有效字节数
	第一

数据区
	第二

数据区
	第N

数据区

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节
	2字节


寄存器地址

	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0006H
	40007
	负氧离子浓度(单位1个/cm³)
	只读

	0100H
	40101
	设备地址（0-252）
	读写

	0101H
	40102
	波特率（2400/4800/9600）
	读写


通讯协议示例以及解释

读取设备地址0x06的负氧离子值


问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x06
	0x00,0x02
	0x24
	0x0A



应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	负氧离子值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x04
	0x00 0x0D,

0x12 0x34
	0x78
	0x35


负氧离子： 

000D1234 H(十六进制)=856628=>负氧离子=856628 个/cm³
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