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产品简介

产品概述

水温变送器适用于冷藏库温度监测、 药厂 GMP 监测系统、仓库温度监测、孵化温度控制、养殖业温度测量、 温室大棚温度监测等场合。传感器内输入电源，感应探头， 信号输出三部分完全隔离。安全可靠，外观美观，安装方便。 

产品优势
零点漂移小，重复性好

灵敏度高、响应速度快

体积小、重量轻，安装调试方便

产品经过多种测试，抗干扰能力强

产品参数
	参数名称
	参数内容

	直流供电（默认）
	12-24V DC

	测量介质
	干燥气体（无腐蚀）

	量程范围
	-55~125℃

	分辨率
	0.1℃

	输出信号
	4-20mA/0-5V/0-10V

	精度范围
	±0.5℃

	工作湿度
	0-95%（相对湿度）、无凝结

	工作压力
	0.9~1.1atm


硬件连接

产品清单

安装前请检查设备清单

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	USB转485设备
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


产品外观尺寸
以下是产品的外观尺寸图，如图所示：
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接口说明
电源接口为宽电压电源输入12-24V均可。模拟量型产品注意信号线正负，不要将电流/电压信号线的正负接反。
	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄（灰）色
	电压/电流输出正

	
	蓝色
	电压/电流输出负


注意事项：请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。同时一定注意，电压/电流正输出为有源输出，切不可将电压/电流正输出接到电源正位置，一定会导致烧毁。

出厂默认提供0.85米长线材 ，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。注意在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。
接线说明
模拟量型传感器接线简单，只需要将线与设备的指定端口连接即可。设备支持3/4线制接线方式。
典型四线制接线方式

如下图所示为电流型传感器接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源；传感器的黄（灰）色线为信号正接入采集设备的信号正，电流流向为传感器到采集设备；传感器的蓝色线为信号正接入电流采集设备的信号负，电流流向为采集设备到传感器。
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如下图所示为电压型传感器接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源；传感器的黄（灰）色线为信号正接入采集设备的信号正，黄（灰）线的电压为输出电压；传感器的蓝色线为信号正接入电压采集设备的信号负，蓝线的电压为参考电压，与黑线电压一致为0V。
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模拟量参数含义
模拟量4-20mA电流输出

	电流值 
	水温

	4mA
	-55℃

	20mA
	125℃



计算公式为P(温度)=(I(电流)-4mA)*11.25-55℃

其中P的单位为℃，I的单位为mA。


例如当前情况下采集到的数据是4mA，此时计算温度的0。

模拟量0-10V电压输出

	电压值
	水温

	0V
	-55℃

	10V
	125℃


计算公式为P温度=V（电压）*0.018-55℃

其中P的单位为℃，V的单位为mV。

例如当前情况下采集到的数据温度是3515mV，此时计算温度的值为8.3℃。
模拟量0-5V电压输出

	电压值
	水温

	0V
	-55℃

	5V
	125℃



计算公式为P(水温)=V（电压）*0.036-55℃

其中P的单位为℃，V的单位为mV。

例如当前情况下采集到的数据温度是3228mV，此时计算温度的值为61.2℃。
6
5

