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产品简介

产品概述

风管式硫化氢变送器专门为插入式管道测量而设计。采用不锈钢导气管与不锈钢法兰结合的插入式结构，采用高灵敏度数字探头作为核心检测器件；具有测量范围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。
功能特点

本产品采用高灵敏度的气体检测探头，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。注意传感器为空气检测使用，客户应该在应用环境下测试以确保传感器符合要求。

产品参数

	参数
	技术指标

	H2S测量范围
	0-50ppm/0-500ppm

	测量方式
	电化学探头

	响应时间
	小于30秒

	测量精度
	3%F.s

	接口形式
	模拟量(电压/电流)/数字量(RS485)

	供电电源
	12V-24VDC

	耗电
	≤0.15W（@12V DC , 25℃）

	运行温度
	-40℃ 至 +50℃

	工作湿度环境
	15% - 90%RH（相对湿度）、非凝结


探头参数与选型

	编号
	探头类型
	量程(ppm）
	分辨率(ppm）
	寿命

	4G
	进口
	100
	0.1
	2年

	4L
	进口
	1000
	1
	2年



以上探头使用寿命均为温度23±3℃、湿度40±10%RH的空气环境中。

探头交叉气体抗干扰特性
	气体类型
	浓度（ppm）
	H2S响应（ppm）

	甲烷
	1000
	0

	氨气
	1000
	0

	乙醇
	500
	0

	一氧化碳
	100
	0

	甲醇
	500
	0

	环己烷
	1000
	0

	一氧化氮
	20
	0

	氯气
	10
	0

	氢气
	1000
	0

	二氧化氮
	5
	0

	乙烯
	1000
	0

	丙酮
	1000
	0


表中仅列举部分气体，未在表中列举的气体亦可能有交叉灵敏度。

交叉灵敏度会有±30%的浮动，并可能随着传感器的寿命和批次变化而变化，因此不可以使用本传感器去测量其他交叉灵敏气体。
硬件连接

设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源(选配)
	1台

	USB转485设备(选配)
	1台

	保修卡/合格证
	1份


接口说明
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数字量通讯
宽电压电源输入12-24V均可。485信号线接线时注意A/B两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。

	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	绿色
	485-A

	
	白色
	485-B


模拟量通讯
电源接口为宽电压电源输入12-24V均可。模拟量型产品注意信号线正负，不要将电流/电压信号线的正负接反。

	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正(12-24VDC)

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	电压/电流输出正

	
	蓝色
	电压/电流输出负


注意事项：请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。同时一定注意，电压/电流正输出为有源输出，切不可将电压/电流正输出接到电源正位置，一定会导致烧毁。

出厂默认提供0.85米长线材 ，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

本产品485输出接口默认与屏幕连接通信。取下屏幕，485输出接口可连接其它设备正常使用。

气体检测孔
气体探测孔处使用高分子气体膜隔离，此膜透气不透水，可以起到气体渗透但是隔绝水分的作用，请勿破坏此膜，否则影响产品的寿命。
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安装说明


需将传感器安置在避风避雨的环境中，90度垂直于地面壁挂，保持将传感器透气孔朝向正下方，防止进水。
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壁挂王子壳为壁挂式安装，安装孔位于设备两侧中部位置，安装孔径小于4mm，孔距105mm，可使用3mm的自攻螺丝安装。

配置软件安装和使用
我司提供配套的“传感器监控软件”，可以方便的使用电脑读取传感器的参数，同时灵活的修改传感器的设备ID和地址。

传感器接入电脑
将传感器通过USB转485正确的连接电脑并提供供电后，可以在电脑中看到正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看 COM 端口）。
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如上图所示，此时您的串口号为COM10，请记住这个串口，需要在传感器监控软件中填入这个串口号。

如果在设备管理器中没有发现COM口，则意味您没有插入USB转485或者没有正确安装驱动，请联系技术人员取得帮助。

传感器监控软件使用
软件界面如图所示：
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打开软件后，首先选择软件顶端“传感器类型”，再根据3.1章节的方法获取到串口号并选择正确的串口，然后单击“自动获取当前波特率和地址”即可自动探测到当前485总线上的所有设备和波特率。请注意，使用软件自动获取时需要保证485总线上只有一个传感器。然后单击“连接设备”后即可实时获取传感器数据信息。

通信协议
通讯基本参数
	参数
	内容

	编码
	8位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600bps可设，出厂默认为9600bps


数据帧格式定义
采用 Modbus-RTU通讯规约，格式如下：

初始结构>=4字节的时间

地址码=1字节

功能码=1字节

数据区=N字节

错误校验=16位CRC码

结束结构>=4字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的(出厂默认0x01)。

功能码：主机所发指令功能提示，本变送器只用到功能码 0x03(读取存器数据)。

数据区：数据区是具体通讯数区，注意16bits数据高字节在前

CRC码：二字节的校验码。

问询帧

	地址码
	功能码
	寄存器

起始地址
	寄存器长度
	校验码

低位
	校验码

高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	数据一区
	第二

数据区
	第N

数据区

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节


寄存器地址

	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0006H
	40007
	H2S浓度(单位0.01ppm)
	只读

	0100H
	40101
	设备地址(0-252)
	读写

	0101H
	40102
	波特率(2400/4800/9600)
	读写


通讯协议示例以及解释

读取设备地址 0x01的H2S值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x06
	0x00,0x01
	0x64
	0x0B


应答帧

	地址码
	功能码
	返回有

效字节数
	H2S值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00

0xBD
	0x78
	0x35


H2S：

00BDH(十六进制)=189=>H2S=1.89ppm

接线说明
模拟量型传感器接线简单，只需要将线与设备的指定端口连接即可。设备支持3/4线制接线方式。

典型四线制接线方式
如下图所示为电流型传感器接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，电流流向为传感器到采集设备；传感器的蓝色线为信号正接入电流采集设备的信号负，电流流向为采集设备到传感器；
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如下图所示为电压型传感器接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，黄线的电压为输出电压；传感器的蓝色线为信号正接入电压采集设备的信号负，蓝线的电压为参考电压，与黑线电压一致为0V。
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典型三线制接线方式

对于典型的三线制接线，相较于四线制接线方式，省略蓝线即可，在传感器中蓝线与黑线在传感器中短路，因此可以省略蓝线。

对于三线制电流接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电流采集设备的信号正即可。
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对于三线制电压接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电压采集设备的信号正即可。
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模拟量传感器参数含义与换算

模拟量4-20mA电流输出

	电流值
	H2S

	4mA
	0ppm

	20mA
	满量程


计算公式为P（H2S）=（I（电流）-4mA）*满量程*0.0625 
其中P的单位为ppm，I的单位为mA。


模拟量0-10V电压输出

	电压值
	H2S

	0V
	0ppm

	10V
	满量程


计算公式为P（H2S）=V（电压）*满量程*0.0001 
其中P的单位为ppm，V的单位为mV。

模拟量0-5V电压输出

	电压值
	H2S

	0V
	0ppm

	5V
	满量程


计算公式为P（H2S）=V（电压）*满量程*0.0002
其中P的单位ppm，V的单位为mV。
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