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	485 型日照时数传感器

	使用说明书

	JXBS-3001-SD

	Ver1.0


产品简介
产品概述

日照时数传感器是指太阳每天在垂直于其光线的平面上的辐射强度时间长度的传感器，日照时数指太阳辐射地面的时间间隔,以小时为单位，用日照时数传感器来测定。与白昼长度、云量和地形等条件有关。

日照时数资料的主要用途是表征当地的气候和描述过去的天气状况。可以认为日照时数较长的地区有强烈的太阳光，使人可以保持良好状态的心理效应；每日的日照时数的变化趋势，对农业是有很大用途的。

主要参数

	参数
	技术指标

	产品供电
	12V-24VDC

	工作环境
	-40℃-70℃  5-95%RH（无凝露）

	累计时间范围
	0-24h

	耗电
	≤0.15W（@12V DC , 25℃）

	光谱范围
	0.3-3um

	分辨率
	1min

	输出信号
	RS485 输出(Mondbus 协议)

	工作压力范围
	标准大气压 ± 10%


设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：
	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	USB转485设备
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


 产品尺寸
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本产品具体尺寸如下图所示（mm）：


接口说明
电源接口为宽电压电源输入12-24V均可。产品注意信号线正负，不要将信号线的正负接反。
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485接口传感器接线方式：

	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄色
	485-A

	
	蓝色
	485-B


注意事项：请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。

出厂默认提供0.85米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

注意在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。

安装说明
确保安装支架与地面保持平行；
使用 M6 螺丝螺母，透过传感器上的 2 个安装孔，将传感器固定在横臂上；
安装过程中请避免拆卸传感器。
使用时请拧下传感器上方的保护盖， 为了保护传感器，在不使用或者运输时应该拧紧传感器上方的保护盖。

通信协议

通讯基本参数
	参数
	内容

	编码
	8位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校验
	CRC（冗余循环码）

	波特率
	2400bps/4800bps/9600 bps可设,出厂默认为9600 bps


数据帧格式定义

采用 Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构>=4字节的时间

地址码=1字节
功能码=1字节
数据区=N字节

错误校验= 16位 CRC 码

结束结构>=4字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令功能提示，本变送器只用到功能码 0x03（读取存器数据）。

数据区：数据区是具体通讯数区，注意 16bits 数据高字节在前

CRC 码：二字节的校验码。

问询帧

	地址码
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器长度
	校验码低位
	校验码高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	数据一区
	第二数据区
	第N数据区

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节


寄存器地址
	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	000aH
	4000b
	当日累计日照小时数（h）
	只读

	000bH
	4000c
	当日累计日照分钟数（min）
	只读

	000fH
	40010
	累计日照清零
	读写

	0100H
	40101
	设备地址(0-252)
	读写

	0101H
	40102
	波特率(2400/4800/9600)
	读写


通讯协议示例以及解释
读取设备地址0x01的当日累计日照小时数
问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x0a
	0x00,0x01
	0xA4
	0x08


应答帧

	地址码
	功能码
	有效字节数
	当日累计日照小时数
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00,0x03
	0xF8
	0x45


当日累计日照小时数： 

0003 H(十六进制)=3=>当日累计日照小时数=3h

读取设备地址0x01的当日累计日照分钟数
问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x0b
	0x00,0x01
	0xF5
	0xC8


应答帧

	地址码
	功能码
	有效字节数
	当日累计日照分钟数
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00,0x028
	0xF8
	0x45


当日累计日照分钟数： 

00028 H(十六进制)=40=>当日累计日照分钟数=40min

读取设备地址0x01的当日累计日照小时分钟数
问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x0a
	0x00,0x02
	0xE4
	0xF9


应答帧

	地址码
	功能码
	有效字节数
	当日累计日照小时数
	当日累计日照分钟数
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x04
	0x00
0x11
	0x00
0x28
	0xDB
	0xBF


当日累计日照小时数： 

0011 H(十六进制)=17=>当日累计日照小时数=17h
当日累计日照分钟数： 

00028 H(十六进制)=40=>当日累计日照分钟数=40min

对设备地址0x01的累计日照进行手动清零
问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x00,0x0f
	0x00,0x01
	0x78
	0x09


应答帧

	地址码
	功能码
	有效字节数
	清零指令值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x06
	0x00,0x0f
	0x00 0x01
	0xA8
	0x0D


注：每次上电后自动开始计时并重新计算累计时间，24小时自动清0的累计时间会在24小时结束和断电重新上电后自动清0。
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