
· 产品概述
本产品用于测量臭氧气体的浓度，采用三电极结构设计，利用电化学方法测量气体浓度。
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· 性能参数







· 工作条件





· 物理性能


型号	JEC-O3-20
正常检测范围	20ppm
最大检测浓度	100ppm
灵敏度	-0.6±0.15uA/ppm 响应时间（T90）	≤70秒
基线漂移	0至5ppm
分辨率	0.01ppm
线性度	线性
基线	-0.2uA至1.0uA
偏压	0mV

温度范围	0~50℃
湿度范围	0~90%RH（无凝结）
压力范围	1±0.1（标准大气压）
使用寿命	3年（空气中）
长期稳定性	＜2%信号值/月
存储温度	10~30℃
存储时间	6个月（专用包装盒）
保质期	24个月

壳体材质	ABS
重量	5克
方向性	无

· 产品尺寸
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※所有尺寸标注以毫米为单位除非另有说明，所有公差±0.10毫米



· 安装说明
电极脚请正确连接，连接位置不对会影响传感器的正常工作；传感器应避免与有机溶剂、涂料、油类及高浓度气体接触；请勿直接在传感器上或靠近传感器的地方使用粘合剂，以防止塑料外壳的破裂；若在特殊环境下使用，请预先联系我们。


	· 交叉灵敏度
	

	气体
	浓度（ppm）
	输出信号（相当于ppm臭氧）

	[bookmark: _GoBack]一氧化氮
	5
	1.0

	硫化氢
	8.8
	-1.0

	二氧化硫
	11.1
	1.0

	二氧化氮
	300
	1.13




· 温度影响
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· 使用须知
1. 以上所有性能规格都是在环境条件：温度20℃，相对湿度50%，一个大气压（100kPa）下测得。
2. 推荐用目标气体进行标定。如果用交叉敏感气体进行标定，不能保证其标定和测量的准确性。
3. 交叉灵敏度会有±30%的浮动，并且可能随着传感器的生产批次不同和传感器的寿命而变化。
4. 上述交叉灵敏度包括但不限于上述气体，该传感器有可能对其他气体有响应。
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