- 产品概述

本产品用于测量乙烯气体的浓度，采用三电极结构设计，利用电化学方法测量气体浓度。

- 性能参数

- 工作条件

  - 物理性能

型号	JEC-C2H4-100

正常检测范围	100ppm

最大检测浓度	200ppm

灵敏度	1.5±0.6uA/ppm 响应时间（T90）	≤90秒

基线漂移	0至5ppm

分辨率	1ppm

线性度	线性

基线	＜±0.4uA

偏压	300mV

温度范围	0~50℃

湿度范围	0~90%RH（无凝结）

压力范围	1±0.1（标准大气压）

使用寿命	3年（空气中）

长期稳定性	＜2%信号值/月

存储温度	10~30℃

存储时间	6个月（专用包装盒）

保质期	24个月

壳体材质	ABS

重量	5克

方向性	无

    - 产品尺寸

※所有尺寸标注以毫米为单位除非另有说明，所有公差±0.10毫米

- 安装说明

电极脚请正确连接，连接位置不对会影响传感器的正常工作；传感器应避免与有机溶剂、涂料、油类及高浓度气体接触；请勿直接在传感器上或靠近传感器的地方使用粘合剂，以防止塑料外壳的破裂；若在特殊环境下使用，请预先联系我们。

| - 交叉灵敏度 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 气体 | 浓度（ppm） | 输出信号（相当于ppm乙烯） |
| 环氧乙烷 | 10 | 16 |
| 甲醛 | 10 | 120 |
| 甲苯 | 50 | 30 |
| 一氧化碳 | 200 | 100 |
| 硫化氢 | 20 | 10 |
| 酒精 | 300 | 250 |

  - 温度影响

    - 使用须知

- 以上所有性能规格都是在环境条件：温度20℃，相对湿度50%，一个大气压（100kPa）下测得。

- 推荐用目标气体进行标定。如果用交叉敏感气体进行标定，不能保证其标定和测量的准确性。

- 交叉灵敏度会有±30%的浮动，并且可能随着传感器的生产批次不同和传感器的寿命而变化。

- 上述交叉灵敏度包括但不限于上述气体，该传感器有可能对其他气体有响应。