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一站式物联网供应平台
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	大气干湿沉降

	使用说明书
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	Ver1.0


产品简介

产品概述

大气干湿沉降主要用于大气降水降尘的常规监测，拥有灵敏度高的感雨传感器，智能的干湿沉降采集、存储、测量及上传平台功能，应用感雨传感器、雨量计及新材料等领域的高新技术。竭力为用户提供一台质量可靠、性能稳定、适合国情的高品质仪器。
功能特点

三种工作模式：按照降雨场次顺序分段采集；按照降雨量分段采集；不分段混合采集；

采用不锈钢外壳，坚固耐用可广泛应用于小区、公园、农业、科研、气象局等方面；
内置光学雨量高精度感应识别，晴天关闭集雨桶开启集尘桶收集沉降，雨天关闭集尘桶开启集雨桶收集降水；
仪器设置了过滤装置，可以将较大的颗粒物进行过滤，避免了酸碱性物质进入水中与之产生化学反应；
仪器内部设置12个1000mL分段瓶，1个10L混合样桶，大容量集水可满足长时间户外运行工作的特点；
大气干湿沉降检测仪支持数据上传，用户可以通过云平台远程实时查看数据，智能一体化产品。
产品参数

	参数名称
	参数内容

	供电方式
	220V AC

	输出信号
	4G（选配）

	上报间隔
	默认5min（可定制）

	集水瓶容量
	1000mL

	混合样桶容量
	10L

	工作温度
	0~60℃

	工作湿度
	0~90%(相对湿度)、无凝结

	防护等级
	≥IP67

	精度
	±0.2mm


硬件连接
设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：
	名称
	数量

	大气干湿沉降机柜
	1台

	光学雨量传感器
	1个

	雨量传感器
	1个

	大气干湿沉降主板
	1个

	大气干湿沉降编码器板
	2个

	1000mL集水瓶
	12个

	10L混合样桶
	1个

	12V开关电源
	1台

	24V开关电源
	1台

	1L烧杯
	1个

	保修卡/合格证
	1份


结构外观尺寸
以下是产品外观尺寸图，可根据尺寸安装，如图所示：
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结构外观说明
下图是产品的结构说明图，如图所示：
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	名称
	说明

	雨量传感器
	检测当前雨势的下雨量，单位mm。

	集雨桶
	下雨时采集雨水，雨水通过12通阀流入对应的采集瓶中。

	光学雨量计
	检测雨信号，判断是否下雨。

	滑动盖板
	雨天打开集雨桶遮盖干沉降桶，晴天打开干沉降桶遮盖集雨桶。

	干沉降桶
	内部装有1L烧杯，用于收集大气中的干沉降。


使用说明

选择好检测点，根据设备底部孔位尺寸，使用水泥砌成土方；

将设备使用我司配送的膨胀螺丝固定在水泥土方上；

使用电子秤先称取1L烧杯的净重，再将1L烧杯放置在干沉降桶中，收集大气中的干沉降；
设备使用前打开柜门检查，12通阀中1-10号排水管插入1000mL采集瓶中，11号管插入10L混合采集桶，12号管接到机柜排水口；
设备目前不支持在任务执行过程中修改关门时间、本地时间等，需要在任务执行结束之后再进行修改。
安装注意事项
接线时注意线序，接线错误会烧毁设备；

滑动盖板不要受压，避免增大转轴的摩擦力；
干沉降桶中的1L烧杯与机柜分开发货，安装时要将烧杯放置在内；
安装时打开机柜确保采集管连接到容量瓶中，12通阀的12号管作用是将多余的雨水排出，安装时需要将12号排水管连接到机柜的排水口处；
产品使用说明
产品使用说明
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系统参数设置
	按键
	说明

	设置F1模式采样参数
	设置F1模式的采样时间和采样量。

	设置F2模式采样参数
	设置F2模式的采样量。

	设置F3模式采样参数
	设置F3模式的采样量。

	系统设置
	设置系统时间和雨停后关门时间


F1模式功能说明

按照降雨场次分段采集，每场雨采集一次，适用于多场降雨。

检测到下雨后，设备打开集雨桶，当雨水收集量等于设定的采样量或者采集时间已到，设备停止往当前集水瓶收集雨水，并将多余的雨水排出。检测到雨停后，开始倒计时关门时间，倒计时完毕后设备关闭集雨桶，历史记录中存储一条最新的采样数据，设备自动选择下一个通道，准备进行第二场雨水收集。检测到有雨，设备再次打开集雨桶，重复上述流程。采样瓶1-10号，每个瓶限量1000mL。设备初次上电默认联通9号瓶，点击界面“排空”键，再次选择F1模式，设备从1号瓶开始集水。设备关门后，需按下“排空”键，才能选择F2或F3模式。
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F2模式功能说明

按照降雨的不同时段分段采样，仅采集一场雨，适用于一场降雨的不同时段。

检测到下雨后，设备打开集雨桶，当雨水收集量等于设定的采样量量程，设备停止往当前集水瓶收集雨水，历史记录中存储一条最新的采样数据并联通下一个集水瓶继续收集雨水。1到10号采样瓶依次采集，当达到10号瓶的采样量，设备停止采集并将多余的雨水排出。检测到雨停后，开始倒计时关门时间，倒计时完毕后设备关闭集雨桶，历史记录中存储一条采样数据。设备关门后，需按下“排空”键，才能选择F1或F3模式。
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F3模式功能说明

混合采样，仅采集一场雨，可以大容量采集，适用于雨势较大，采样量较多的情况。

检测到下雨后，设备打开集雨桶，当雨水收集量等于设定的采样量量程，设备停止往当前集水瓶收集雨水并将多余的雨水排出。检测到雨停后，开始倒计时关门时间，倒计时完毕后设备关闭集雨桶，历史记录中存储一条采样数据。设备关门后，需按下“排空”键，才能选择F1或F2模式。
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系统设置功能说明
系统设置中可以修改设备的本地时间和关门时间。

本地时间和现实时间一致，通过手动修改进行校准，设备在执行任务时按照本地时间进行记录，设备断电后，时间依然更新。关门时间是设备在检测到雨停后等待关闭滑动盖板的时间，最大可以设置20分钟，设备检测到雨停后等待关门时间结束，关门时间结束后滑动盖板关闭，遮盖集雨桶，打开干沉降桶。
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传感器连接精讯云

精讯云介绍
精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

精讯云优势
（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界
（3）可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性
（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息

（6）微信小程序：可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
传感器数据查询

当您购买的传感器带有上报功能，您可以通过精讯云服务器远程查看数据，方便快捷。

传感器设备通过4G网络和精讯云服务器建立连接，按照默认的频率（频率可调）将数据上报到云端服务器。

您只需使用已注册的精讯云账号登录服务器后，通过使用每台主机专有的“身份ID”即可查询设备的数据。

同时平台还具有报警功能，您只需通过平台设置报警数值，监测数据超过报警数值，平台会通过短信或者QQ邮箱通知您，让您更加方便、快捷的监测数据。

注：您可联系我司售后工作人员，了解平台的具体功能。
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