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产品简介

产品概述

非分散性红外线技术（NDIR，Non-Dispersive InfraRed）是一种基于气体吸收理论的方法。红外光源发出的红外辐射经过一定浓度待测的气体吸收之后，与气体浓度成正比的光谱强度会发生变化，因此求出光谱光强的变化量就可以反演出待测气体的浓度。红外二氧化碳传感器模组是采用 NDIR 红外吸收检测原理，将先进光路、精密电路与智能化软件相结合，形成一款通用型红外 SF6 传感器模组。本产品采用单光源，双通道探测器，测量和参考信号的处理，具有良好的线性度及温度补偿，即使在恶劣的温度和环境条件下，也能获得稳定可靠的测量结果。具有NDIR 产品特有的良好选择性，高灵敏度，无氧气依赖性，寿命长等特点。
    可广泛应用于暖通制冷换新风控制、室内空气质量监测、农业及畜牧业生产过程监控，可安装于智能楼宇、通风系统、控制器、壁挂使用、机器人、汽车等应用场合。 
参数指标
	参数
	技术指标

	测量范围
	0-1000ppm/0-3000ppm/0-5000ppm/0-10000ppm

	测量精度
	±2%F.S(25℃)

	响应时间
	<30s

	预热时间
	< 3min

	达到精度
	<15min

	工作电压
	9~24VDC

	平均耗电
	<60mA

	工作湿度
	0~95%RH(非凝露)

	工作温度
	0~50℃

	存储温度
	-20~50℃


引脚定义 
	引脚
	名称
	备注

	1
	VCC
	电源12V(9~24V)

	2
	GND
	电源地

	3
	RX
	TTL电平信号，3.3V

	4
	TC
	TTL电平信号，3.3V

	5
	PWM
	PWM输出(CO2浓度)

	6
	--
	预留

	7
	--
	预留


备注：传感器接口为7Pin-2.54针式连接。
产品外型
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通信协议
  串口通讯协议： 9600,8,N,1(波特率 9600，校验位无，停止位 1)总长度32字节，通讯周期： 1 秒
传感器主动上传浓度值，格式如下:

	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	p
	p
	m
	\r
	\n


例如： 输出12345 ppm格式如下（十六进制）：

	20
	20
	31
	32
	33
	34
	35
	20
	70
	70
	6d
	0D
	0A


其中0X20为空格的十六进制码，输出以换行符结尾，且不保留小数位
上报方式
气体模组分为主动上报和被动问询两种方式，默认是主动上报模式。

被动问询指令：

FF 01 03 02 00 00 00 00 05（此命令切换为问询上传）

FF 63 63 00 00 6F 6B 0D 0A（返回应答帧表示设置成功）

主动上报指令：

FF 01 03 01 00 00 00 00 04（此命令切换为主动上传）

FF 63 63 00 00 6F 6B 0D 0A（返回应答帧表示设置成功）

PWM输出(示例)
SF6 浓度输出范围 
： 0ppm to 5000ppm SF6 
周期             
： 1004ms±5%
如何通过 PWM获得当前 SF6浓度值的计算公式： 
正向脉宽=PPM浓度值/5+2ms；
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附录

安装及使用注意事项
本产品接口选用单排针间距2.54mm；

不要在粉尘密度大的环境长期使用传感器，请在传感器供电范围内使用传感器，并注意电源极性。
质保与售后

质保条款遵循售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。
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