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 产品简介

产品介绍
能见度传感器由光发射器、光接收器及微处理控制器等主要部件组成。发射器发射红外脉冲光，接收器同时检测大气中气溶胶粒子前向散射的脉冲光强度，所有测量信息由微处理控制器搜集并通过专门的数学模型算法转化为气象光学视程METEOROLOGICALOPTICAL-RANGE(MOR)。
功能特点

一体化结构:防护级别达到IP65，整套系统具有防风、防雨、防腐蚀等特点，监测站具有抗强磁干扰能力，可适用于不同环境长期使用。
数据自动管理：仪器具有数据自动管理功能，可将每分钟实时能见度数值存储内置数据存储器中，数据以小时为单位进行存储与查询，并以命令方式下载；仪器可存储一个月的数据，数据掉电后可保存，并以日期整点进行60分钟能见度数值的下载。

连续测量输出：仪器可对大气能见度进行连续测量输出，具有自检能力，可对自身的12V供电电压，接受器、发射器温度、接收器信号及零点信号等进行实时监测，并给出状态报警指使

抗干扰能力强：可产品防杂光抗干扰性能强，光学单元内部通过消光处理，可有效防止二次杂光干扰。
产品参数
	参数名称
	参数内容

	供电电压
	DC12v

	通讯方式
	Rs485

	波特率
	9600

	测量范围
	0.01km-10km

	散射角度覆盖
	30°-40° 前散射

	误差范围
	≤2km，±2%

	
	2km-10km，±5%

	工作温度
	-10-50℃

	工作湿度
	0-95%RH无凝结

	技术原理
	光散射式

	功耗
	0.36w

	通讯协议
	标准modbus协议

	峰值波长
	875nm

	带宽
	100nm

	防护等级
	IP65

	总量
	< 6Kg


接线方式

	
	颜色
	说明

	通信
	蓝色
	485-B

	
	黄色
	485-A

	电源
	黑色
	电源负

	
	棕色
	电源正（12V DC）


硬件连接

产品外观
以下是产品不同角度的外观结构图，如图所示（图为两单元）：
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图1.能见度传感器外观图

安装步骤
安装立柱

将能见度仪安装在立柱上；

设备连线：将现场的电源和通讯电缆连接到接线端子上；
对系统进行启动测试；
a)所在位置的测量值应能代表周围的天气状况；
b)这个地点应该没有影响光学测量的障碍物和反射表面，也没有明显的污染源。
建议在发射机和接收机的视线内没有障碍物。如果发射机光束从障碍物上反射到接收机上，传感器将会指示很低的能见度值，因为它无法分辨反射信号和真正的散射信号。
安装位置避免太阳光直射进入接收器。在强光下接收器线路可能会饱和，内置诊断程序将会显示警告。强日光还会提高接收机内的噪音水平。
配置软件安装及使用
将主机通过USB转485正确的连接电脑并提供供电后，可以在电脑中看到正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看 COM 端口）。
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如上图所示，此时您的串口号为COM10，请记住这个串口，需要在传感器监控软件中填入这个串口号。

如果在设备管理器中没有发现COM口，则意味您没有插入USB转485或者没有正确安装驱动，请联系技术人员取得帮助。

传感器监控软件使用

软件界面如图所示：
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打开软件后，首先选择软件顶端“传感器类型”，再根据3.1章节的方法获取到串口号并选择正确的串口，然后单击“自动获取当前波特率和地址”即可自动探测到当前485总线上的所有设备和波特率。请注意，使用软件自动获取时需要保证485总线上只有一个传感器。然后单击“连接设备”后即可实时获取传感器数据信息。
修改波特率和设备地址

在断开“设备连接”的情况下，点击“配置传感器通信参数”中“修改波特率和修改从站号”即可完成相关的设置，请注意设置过后请重启设备，然后“自动获取当前的波特率和地址”后可以发现地址和波特率已经改成您需要的地址和波特率。
通信协议

通讯基本参数

	参数
	内容

	编码
	8 位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps、9600bps

	编码
	8 位二进制


数据帧格式定义
采用 Modbus-RTU 通询规约，格式如下：
地址码= 1字节

功能码= 1字节

寄存器地址=2字节

控制指令=2字节

校验码低位= 1字节

校验码高位= 1字节
地址码：为能见度的地址。
问询帧

	地址码
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器长度
	校验码低位
	校验码高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


应答帧

	地址码
	功能码
	有效字节数
	数据一区
	第二数据区
	第N数据区
	校验码低位
	校验码高位

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


寄存器地址

	寄存器地址
	内容
	操作

	0x01
	控制指令
	读写


设备数据读取

例：读取地址0x01的控制指令

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x00
	0x00,0x02
	0xC4
	0x0B


应答帧

	地址码
	功能码
	有效字节数
	能见度数值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x04
	0x00 0x00 0x27 0x10
	0xFD
	0x18


例

27 10为能见度数据，是十六进制整数，换算成十进制是10000，能见度分辨率是1，即为10000 M
注意事项
确保设备的额定电压与交流电源的供电电压相匹配。

发射端与接收端20cm范围内不可有遮挡物。
附录
质保与售后
质保条款遵循我司传感器售后条款，对于传感器主机享有保修服务（具体保修有效期见保修卡）。
1.本公司对所有产品在出厂前，都进行了严格的产品检验，并对所有制造和质量上的问题，自出厂之日起免费保修一年。

2.如在仪器质保期内，因不规范的操作、不符合要求的使用环境、人为过失、意外事件、不当的存储或运输原因造成的问题，我公司仍负责维修，但需根据仪器故障程度收取适当的成本费用。

3.对于超过质保期的仪器，本公司将采取有偿保修和服务。

4.当发生以下情况之一时，该产品将不再受到我公司的保修及服务：

（1）一切将仪器分解、再组装、拆机或改造的行为；

（2）非我公司直属机构及授权的人员，擅自维修过的仪器；

（3）产品防拆机易碎膜破裂的仪器；

（4）未使用厂家原装耗材而造成仪器测定故障的仪器；（5）通过非正常渠道购买到的我公司产品。
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