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产品简介

产品介绍
JXSZ-1002型多功能水质分析仪一款具有高性价比的水质检测设备，产品采用先进的冷光源、窄带干涉技术及微电脑自动处理数据，直接显示及打印样品的浓度值。

设备搭载4.3英寸全彩液晶屏，扁平UI设计的界面，可以让检测数据更直观的展现。

JXSZ-1002型多功能水质分析仪可提供检测预制试剂，节省使用者繁琐的配置过程，只需要添加待测的水样即可检测。并根据引导流程图进行操作，方便使用者简单快速上手。

JXSZ-1002型多功能水质分析仪内置COD、总磷、氨氮等多项检测参数。无论从稳定性、准确性、还是测定范围、实用性都有很大提高。可适合不同用户的多种需求，多项功能并获国家专利，可在化工、石油、焦化、造纸、冶金、酿造、医药等工业废水及各种生活污水监测应用。
功能特点

多参数检测：支持COD、总磷、氨氮等水质参数的测定。
检测精准：依据国家检测标准研发，广泛适用于生产生活废水的检测。

光源优势：采用进口光源，光学性能极佳，寿命长达10万小时。
操作智能：设备采用引导式操作，用户可根据提示轻松完成检测操作。

智能打印：可设置检测完成自动打印浓度结果，或选择手动打印模式。

连续测量：检测样品多，可开启连续检测模式，具备更高的检测效率。

性价比高：配备完善的耗材试剂，价格低、用量少、经济实惠。

预制试剂：为客户配套预制试剂，只需添加样品即可检测出值。

操作安全：消解比色一体，无需再更换其他比色皿检测，减少误差，测定方法简单、高效。

产品优势
一致、稳定、可靠

零点漂移小，重复性好

灵敏度高、响应速度快

抗干扰能力强、适应能力强
数据持续稳定、计算测量精确
主要参数
	产品型号
	智能水质分析仪

	检测参数
	COD
	氨氮
	总磷
	总氮

	测量标准
	HJ/T399-2007
	HJ535-2000
	GB11893-89
	碱性过硫酸盐消解光度法

	  测量范围
	0-15000mg/L
	0-50mg/L
	0-16mg/L
	0-20mg/L

	检测下限
	5mg/L
	0.05mg/L
	0.02mg/L
	0.05mg/L

	消解温度
	165℃,20min
	不消解
	150℃,15min
	不消解

	检测时间
	25分钟/批次
	5分钟/批次
	20分钟/批次
	5分钟/批次

	示值误差
	≤5%或±4mg/L
	≤5%或±0.1mg/L
	≤5%或±0.04mg/L
	≤5%或±0.1mg/L

	供电方式
	AC220V

	工作环境
	温度5-40℃，湿度≤85%

	仪器尺寸
	350mm×220mm×122mm

	仪器重量
	约3kg

	仪器打印机
	微型热敏打印机

	显示方式
	4.3寸高清彩色液晶屏

	比色方式
	比色管（消解比色一体）


硬件连接

产品清单

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	智能水质分析仪
	1台

	电源适配器
	1个

	使用说明书
	1份

	保修卡/合格证
	1份


产品外观
以下是产品不同角度的外观结构图，如图所示：
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COD分析仪外观图

分析仪的外壳材质为金属，外观呈黑色，上侧有一个把手，方便打开和关闭比色池，前面是一个微型热敏打印机接口，后边是电源接口。
产品界面和功能说明
产品界面说明
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操作界面图
屏幕采用2.8寸液晶显示屏，主界面显示有水质分析，数据处理，设置，帮助，屏幕右上角显示系统的当前时间，屏幕右方有7个按键，依次对应“上下左右键、设置键、返回键、确认键”。

操作界面说明

（1）在主界面，光标会默认在第一项“水质分析”，可以通过左右键和上下键选择“数据管理”“设置”“帮助”选项，按下确认键即可进入对应的界面。

（2）在水质分析界面依次有不同物质不同浓度的量程目录列表。在水质分析界面，客户根据自己的需要，选择合适的测量范围，按下确认键就可以进入空白校正界面，客户需要放置空白试剂（加蒸馏水）进行校正，校正完成后，进入样品测量界面，客户需要取出空白试剂，在样品测量界面，客户放入待测样品试管，按下“确定”键等待检测结果，测量完成后会自动进入结果分析界面，在结果分析界面显示此时的结果，并自动打印。

（3）在数据管理界面，有两个选项“查询|打印历史数据”“删除全部历史数据”，选择“查询|打印历史数据”时，会进入历史数据界面，客户可按上下键切换不同的数据，按下确定键即可打印当前显示的数据；当客户选择“删除全部历史数据”选项时，按下确定键会删除全部历史数据。

（4）在设置界面，有“自动打印”“修改时间”“系统升级”“其他设置”“恢复出厂设置”选项，客户可以根据自己的需要，进行设置，如设置时间，按下确定键会进入设置时间界面，左右键是选择年月日时分秒，上下键是加减。
（5）在帮助界面，是我司的售后服务热线，如有问题，可随时电话咨询。
使用说明

分析仪放在需要分析的环境中，按下开机键后，应保持分析仪预热一分钟；

在分析之前，请先对水样进行预处理；

测量时先进行空白对照，空白对照的目的是减少测量误差；

实验人员在测量前请先擦干试管壁，再把待测试管放入比色池中，进行测试；

测量过程中请保持比色池防护盖密闭；

防止长时间暴露在空气中落入杂物影响结果；

若有误操作，请及时断电。

若发生其他情况，请联系我司售后，严禁私自拆卸分析仪。

附录
质保与售后
质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机享有保修服务（具体保修有效期见保修卡）。
1.本公司对所有产品在出厂前，都进行了严格的产品检验，并对所有制造和质量上的问题，自出厂之日起免费保修一年。

2.如在仪器质保期内，因不规范的操作、不符合要求的使用环境、人为过失、意外事件、不当的存储或运输原因造成的问题，我公司仍负责维修，但需根据仪器故障程度收取适当的成本费用。

3.对于超过质保期的仪器，本公司将采取有偿保修和服务。

4.当发生以下情况之一时，该产品将不再受到我公司的保修及服务：

（1）一切将仪器分解、再组装、拆机或改造的行为；

（2）非我公司直属机构及授权的人员，擅自维修过的仪器；

（3）产品防拆机易碎膜破裂的仪器；

（4）未使用厂家原装耗材而造成仪器测定故障的仪器；（5）通过非正常渠道购买到的我公司产品。
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