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产品简介

产品概述

水中油传感器是一款广泛应用应用于市政、工业和地表水环境的水中含油量检测。
本产品采用紫外荧光法监测，传感器产品寿命长，性能优良，连续监测数据通过变送输出连接记录仪实现远传监控与记录，也可以连接RS485接口通过MODBUS-RTU协议可方便联入计算机实现监控与记录。

    本产品配合防水外壳，将模拟信号经过数字化整定分析，转换为标准的485信号。产品一次成型无需标定，上手即可使用。

功能特点

在线水中油传感器，采用紫外荧光法监测水体中芳香烃化合物和含共轭双键化合物从而计算出水中含油量，荧光法更高效快捷重复性较好，并可在线实时监测，不受磁场干扰，不消耗探头，灵敏度高，检出限低，寿命长，在可持续在线监测等优点获得了广泛的应用。

紫外荧光光度法原理
主要参数

	参数名称
	参数内容

	供电电源
	9-24V DC

	耗电
	<80mA 平均功耗

	测量精度
	±3%F.S (25℃)

	量程范围
	0m-100ppm（默认）/0-200ppm

	分辨率
	0.01ppm

	输出信号
	RS485

	运行湿度
	0~100%RH(非凝露)

	运行温度
	0-50℃

	响应时间
	< 15s   (25℃)

	工作压力范围
	0-0.2Mpa(水深20米）

	重复性
	±2%，±3℃

	探头尺寸
	φ32×145(mm)

	探头缆线长度
	5米(默认)

	存储温度
	-40~80℃

	达到精度
	< 1min  (25℃)

	防水等级
	IP65

	预热时间
	< 30s   (25℃)


系统框架图
（1）本传感器可以连接单独使用，首先使用9-24V直流电源供电，设备可以直接连接带有485接口的PLC，可以通过485接口芯片连接单片机。通过后文指定的modbus协议对单片机和PLC进行编程即可配合传感器使用。同时使用USB转485即可与电脑连接，使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试。
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（2）本产品也可以多个传感器组合在一条485总线使用，在进行485总线组合时请遵守“485总线现场接线守则”（见附录）。理论上一条总线可以接16个以上的485传感器，如果需要接更多的485传感器，可以使用485中继器扩充更多的485设备，另一端接入带有485接口的PLC、通过485接口芯片连接单片机，或者使用USB转485即可与电脑连接，使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试。
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硬件连接

设备安装前检查


安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	浊度探头
	1台

	保修卡/合格证
	1份

	USB转485设备
	1台（选配）

	12V防水电源
	1台（选配）


产品外观尺寸

以下是产品外观尺寸如图所示：
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接口说明

电源接口为宽电压电源输入9-24V均可。产品注意信号线正负，不要将信号线的正负接反。


485接口传感器接线方式：

	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正(9-24VDC)

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	485-A

	
	蓝色
	485-B


注意事项：

请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备无法正常运行或烧毁设备。
传感器应避免接触有机溶剂、酒精、涂料、油类及高浓度气体，也包括硅胶及其它胶粘剂。
出厂默认提供4.8米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。
485接口通信协议

通讯基本参数
	参数
	内容

	编码
	8 位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600 bps 可设置,出厂默认为 9600bps

	编码
	8 位二进制


数据帧格式定义
采用 Modbus-RTU 通询规约，格式如下：

初始结构>=4字节的时间

地址码= 1字节
功能码= 1字节
数据区= N字节

错误校验= 16位 CRC 码

结束结构>=4字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通询网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令功能提示，本变送器只用到功能码 0x03（读取存器数据）。

数据区：数据区是具体通询数区，注意 16bits 数据高字节在前

CRC 码：二字节的校验码。

问询帧

	地址码
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器长度
	校验码低位
	校验码高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	数据一区
	第二数据区
	第N数据区

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节


寄存器地址
	寄存器地址
	内容
	操作

	0004H
	温度(单位0.1℃)
	只读

	0001H
	含油量(单位1ppb)
	只读

	0100H
	设备地址(0-252)
	读写

	0101H
	波特率(2400/4800/9600)
	读写


通讯协议示例以及解释
读取设备地址0x01的含油量

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x01
	0x00,0x01
	0xD5
	0xCA



应答帧

	地址码
	功能码
	有效字节数
	浊度值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00 0xBD
	0x78
	0x35


浊度： 

00BD H(十六进制)=189=>含油量=1.89ppm
读取设备地址0x01的温度值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x04
	0x00,0x01
	0xC5
	0xCB


应答帧

	地址码
	功能码
	有效字节数
	温度值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00 0xAF
	0xF8
	0x38


温度：

00AF H(十六进制)=175=>温度=17.5℃

读取设备地址0x01温度、含油量
问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x01
	0x00,0x04
	0x15
	0xC9


	地址码
	功能码
	有效字节数
	有效数据
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x08
	0028 0000 0000 011B
	0x7C
	0x4E


应答帧

温度：

011B H(十六进制)=283=>温度=28.3℃

含油量：

0028 H(十六进制)=40=>含油量=0.40ppm
附录

质保与售后

质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机享有保修服务（具体保修有效期见保修卡）。
1.本公司对所有产品在出厂前，都进行了严格的产品检验，并对所有制造和质量上的问题，自出厂之日起保修期间内进行维护。

2.如在产品质保期内，因不规范的操作、不符合要求的使用环境、人为过失、意外事件、不当的存储或运输原因造成的问题，我公司仍负责维修，但需根据设备故障程度收取适当的成本费用。

3.对于超过质保期的设备，本公司将采取有偿保修和服务。

4.当发生以下情况之一时，该产品将不再受到我公司的保修及服务：

（1）一切将产品分解、再组装、拆机或改造的行为；

（2）非我公司直属机构及授权的人员，擅自维修过的设备；

（3）产品防拆机易碎膜破裂的设备；

（4）未使用厂家原装耗材而造成设备测定故障的设备；（5）通过非正常渠道购买到的我公司产品。
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