
· 产品概述
本产品用于测量溴化氢气体的浓度，采用三电极结构设计，利用电化学方法测量气体浓度。
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· 性能参数







· 工作条件





· 物理性能


型号	JEC-HBr-20
正常检测范围	0-20ppm
最大检测浓度	20ppm
灵敏度	140±60uA/ppm 
响应时间（T90）	≤90秒
基线漂移	0至5ppm
分辨率	1ppm
线性度	＜5%刻度
基线	＜±0.4uA
偏压	200mV

温度范围	-20℃-+40℃
湿度范围	15-95%RH（无凝结）
压力范围	1±0.1（标准大气压）
使用寿命	＞2年（空气中）
长期稳定性	＜3%信号值/月
存储温度	10~30℃
存储时间	6个月（专用包装盒）
保质期	24个月

壳体材质	ABS
重量	5克
方向性	无

· 产品尺寸
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※所有尺寸标注以毫米为单位除非另有说明，所有公差±0.10毫米



· 安装说明
电极脚请正确连接，连接位置不对会影响传感器的正常工作；传感器应避免与有机溶剂、涂料、油类及高浓度气体接触；请勿直接在传感器上或靠近传感器的地方使用粘合剂，以防止塑料外壳的破裂；若在特殊环境下使用，请预先联系我们。


	· 交叉灵敏度
	

	气体
	浓度（ppm）
	输出信号

	环氧乙烷
	10
	16

	甲醛
	10
	120

	甲苯
	50
	30

	一氧化碳
	100
	0

	硫化氢
	20
	60

	酒精
	1000
	0

	氨
	100
	0

	砷化氢
	0.2
	0.7

	二氧化碳
	5000
	0

	氯
	5
	＜±0.1

	氢
	1000
	0

	氰化氢
	20
	7

	一氧化氮
	100
	45

	氮
	100%
	0

	二氧化氮
	10
	＜±0.5

	磷化氢
	0.1
	0.3

	二氧化硫
	20
	8




· 温度影响
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· 使用须知
1. 以上所有性能规格都是在环境条件：温度20℃，相对湿度50%，一个大气压（100kPa）下测得。
2. 推荐用目标气体进行标定。如果用交叉敏感气体进行标定，不能保证其标定和测量的准确性。
3. 交叉灵敏度会有±30%的浮动，并且可能随着传感器的生产批次不同和传感器的寿命而变化。
4. 上述交叉灵敏度包括但不限于上述气体，该传感器有可能对其他气体有响应。
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