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产品简介

产品概述

JX-NO-101系列是利用非分散性红外线技术（NDIR）测量一氧化氮的一种传感器，为泵吸式传感器。

产品特点
进口红外光源及双通道热释电传感器
多点标定，量程内线性范围好
内置温度传感器并进行温度补偿
良好的数字信号处理
RS485，URAT，0-5V/0-10V/4-20ma多种信号输出模式可选

可按需求定制范围和精度等级

参数指标

	参数
	技术指标

	测量范围
	0-10000ppm（默认）

	测量分辨率
	1ppm

	测量精度
	±3%F.S(25℃)

	零点漂移
	< 0.5%F.S(25℃)

	响应时间
	< 60s   (25℃)

	最低预热
	< 3min  (25℃)

	达到精度
	< 8min  (25℃)

	通信方式
	RS485,URAT,0-5V或0-10V

	工作电压
	9-24V DC

	平均耗电
	<60mA

	工作湿度
	0~95%RH(非凝露)

	工作温度
	-10~60℃，最高耐温85℃；温度补偿范围：0~50℃,出厂默认

	存储温度
	-20~70℃

	光源红外波段
	0-5μm


产品外观
下图是产品的外观和结构尺寸图,以及安装孔位，如图所示：
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通信协议 

通信协议 
	参数
	内容

	通讯地址
	0x01（默认）

	波特率
	9600（默认）

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位


URAT通信命令及示例
模组有两种工作方式，分别为主动上报式和被动应答式，默认工作模式为主动上报模式，在主动上报模式下设备会以间隔1S发送一次当前的浓度值。设备可以通过指令修改为问答式，问答式状态下只有向设备发指令询问，设备才会恢复当前浓度值。

主动上报模式

RX（接收）格式如下：

	
	
	x
	x
	x
	
	p
	p
	m
	\r
	\n


例如： 输出432ppm格式如下（十六进制）：

	20
	20
	34
	33
	32
	20
	50
	50
	4d
	0D
	0A


其中0X20为空格的十六进制码，输出以换行符结尾
注：若串口数据显示采用ASCII码形式，会直接显示当前气体浓度数值。
设置通讯模式

TX（发送）格式如下：

	起始位
	地址
	命令字节
	通讯模式
	--
	--
	--
	--
	校验和

	0xFF
	0x01
	0x03
	0x**
	0x00
	0x00
	0x00
	0x00
	0**


RX（接收）格式如下：

	起始位
	地址
	命令字节
	状态
	--
	--
	--
	--
	校验和

	0xFF
	0x01
	0x03
	0x**
	0x00
	0x00
	0x00
	0x00
	0**


发送:  FF 01 03 01 00 00 00 00 FC可以切换为主动上报

返回： FF 01 03 01 01 00 00 00 FB代表设置成功

发送： FF 01 03 02 00 00 00 00 FB为关闭主动上报
返回： FF 01 03 02 01 00 00 00 FA代表设置成功

发送： FF 01 03 03 01 00 00 00 F9被动问询PPM模式
返回： xxxxx+ppm(ASCII码，数值+单位PPM)
其中  通讯模式：0x01代表主动上报，0x02代表关闭主动上报，0x03代表被动问询；

返回指令里状态0x00表示失败，0x01表示成功。
寄存器地址
	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0005H
	40006
	一氧化氮浓度(单位ppm)
	只读

	0100H
	40101
	设备地址(0-252)
	读写

	0101H
	40102
	波特率(2400/4800/9600)
	读写

	0020H
	40021
	手动校准指令
	只写


通信协议示例及解释
读取模组地址 0x01 的气体浓度值，格式如下：
发送：

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x05
	0x00,0x01
	0x94
	0x0B



接收：

	地址码
	功能码
	有效字节
	气体浓度值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x01,0xD7
	0xF9
	0x8A


气体浓度值：01D7H(十六进制)=471(十进制)=>气体浓度=471ppm

修改模组设备地址，格式如下：

发送：

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x01,0x00
	0x00,0x02
	0x09
	0xF7


接收：

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x01,0x00
	0x00,0x02
	0x09
	0xF7


发送：01 06 01 00 00 02 09 F7 将模组地址01改成02。
修改模组波特率，格式如下：

发送：

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x01,0x01
	0x00,0x01
	0x18
	0x36


接收：

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x01,0x01
	0x00,0x01
	0x18
	0x36


发送：01 06 01 01 00 01 18 36模组波特率9600改成4800。

其中数据长度0x00,0x00代表2400,0x00,0x01代表4800，0x00,0x02代表9600。

对设备进行校准，格式如下：

发送：

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x00,0x20
	0x00,0x01
	0x49
	0xC0


接收：

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x00,0x20
	0x00,0x01
	0x49
	0xC0


注：校准前请将设备在正常环境中预热10min左右。
DA输出（模拟电压信号） 
可根据客户需求定制电压输出范围和对应量程

例如：0 - 5V 对应输出 0 - 2K ppm

电压信号输出范围为：0-5V（默认）
附录

使用注意事项
（1）在传感器的焊接、安装、使用等过程中应避免其合金管腔体承受任何方向的压力。

（2）传感器应远离热源，并避其他热辐射。

（3）通入腔体内的被测量气体必须经过灰尘过滤器。

（4）为保证传感器能够正常工作，供电电压须保持在 9V-24V DC 范围中，供电电流须不低于 150mA，不在此范围内，可能会传感器故障，传感器输出浓度偏低或传感器不能正常工作。
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