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产品简介

产品概述

JX-NO2-104系列是利用非分散性红外线技术（NDIR）测量二氧化氮的一种传感器。

本产品采用进口MEMS红外光源和双通道热释电探测器，对测量和参考信号的处理，并对进行温度补偿，即使在恶劣的温度和环境条件下，也能获得稳定可靠的测量结果。具有NDIR产品特有的良好选择性，高灵敏度，无氧气依赖性，寿命长等特点。
JX-NO2-103系列产品采用铝合金方管抛光工艺制作而成。本产品可广泛应用于石油天然气探测、化工气体生产和空气检测过程监控，可安装于化工、煤矿、油田、智能楼宇、声光报警控制器、机器人、汽车等应用场合。
参数指标

	参数
	技术指标

	测量范围
	0-10000ppm（默认）

	测量分辨率
	1ppm

	测量精度
	±5%F.S(25℃)

	响应时间
	< 30s(扩散式)，< 15s(泵吸式)

	预热时间
	< 1min  (25℃)

	达到精度
	< 3min  (25℃)

	工作电压
	9-24V DC

	平均耗电
	<60mA

	工作湿度
	0~95%RH(非凝露)

	工作温度
	-10~75℃，最高耐温80℃;

	存储温度
	-20~60℃

	输出信号
	0-5V/UART/Modbus(RTU,ASCLL)

	光源红外波段
	2 -14 μm

	线性误差
	≤2%FS

	输出波动
	≤0.3%FS

	零点漂移
	≤0.5%FS（25℃）

	温度对满量程点影响
	≤0.2%FSper℃

	温度对零点影响
	≤0.1%FSper℃


产品规格

	型号
	量程（单位：万ppm）

	JX-NO2-103-1K
	0-1Kppm

	JX-NO2-103-1W
	0-1Wppm

	JX-NO2-103-5W
	0-5Wppm


引脚定义
JX-NO2-104系列红外二氧化氮的引脚定义如下表(图)所示:
	引脚
	名称
	备注

	1
	VCC
	电源9-24V

	2
	GND
	电源地

	3
	RX
	TTL电平信号，3.3V

	4
	TX
	TTL电平信号，3.3V

	5
	DA
	DA电压信号

	6
	A
	485_A

	7
	B
	485_B
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引脚示意图

备注：传感器接口为7Pin-1.25mm插座和3个4Pin-2.54mm排座连接。
上图中标注485串口是通过485通讯方式的检测气体浓度值；标注模拟量串口是通过模拟量计算方式检测气体浓度值；标注TTL串口是通过TTL模块检测气体浓度值；上述不同通讯方式检测气体浓度数值的方式，请参考“第二章通讯协议”
产品外观
下图是产品的外观和结构尺寸图,以及安装孔位，如图所示：
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本产品安装固定孔位间距为68mm，孔径为3.5mm

通信协议 

通信协议 
我司研发的模组通讯分为TTL和Modbus RTU两种通讯方式。其中，模组有两种工作方式，分别为主动上报模式和问询模式,默认工作模式为主动上报模式，在主动上报模式下设备会以间隔1S发送一次当前的浓度值。设备可以通过指令修改为问答式，问答式状态下只有向设备发指令询问，设备才会恢复当前浓度值。
TTL通信模式
通信基本参数
	参数
	内容

	编码
	8 位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	9600bps（默认）


通信命令
主动上报模式

RX（接收）格式如下：

	
	
	x
	x
	x
	x
	
	p
	p
	m
	\r
	\n


例如： 输出4321ppm格式如下（十六进制）：

	20
	20
	34
	33
	32
	31
	20
	50
	50
	4d
	0D
	0A


其中0X20为空格的十六进制码，输出以换行符结尾
注：1.若串口数据显示采用ASCLL码形式，会直接显示当前气体浓度数值。
设置通讯模式

TX（发送）格式如下：

	起始位
	地址
	命令字节
	通讯模式
	--
	--
	--
	--
	校验和

	0xFF
	0x01
	0x03
	0x**
	0x00
	0x00
	0x00
	0x00
	0**


RX（接收）格式如下：

	起始位
	地址
	命令字节
	状态
	--
	--
	--
	--
	校验和

	0xFF
	0x01
	0x03
	0x**
	0x00
	0x00
	0x00
	0x00
	0**


发送:  FF 01 03 01 00 00 00 00 FC可以切换为主动上报

返回： FF 01 03 01 01 00 00 00 FB代表设置成功

发送： FF 01 03 02 00 00 00 00 FB为关闭主动上报
返回： FF 01 03 02 01 00 00 00 FA代表设置成功

发送： FF 01 03 03 01 00 00 00 F9被动问询模式
返回： xxxxx+ppm(ASCLL码，数值+单位PPM)

或

返回： 20
 20 3X 3X 3X 20 50 50 4d 0D 0A(ASCLL格式）

其中  通讯模式：0x01代表主动上报，0x02代表关闭主动上报，0x03代表被动问询；

返回指令里状态0x00表示失败，0x01表示成功。

Modbus RTU通信模式
通信基本参数
	参数
	内容

	通讯地址
	0x01（默认）

	波特率
	9600（默认）

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位


寄存器地址
	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0006H
	40007
	NO2浓度(单位1ppm)
	只读

	0100H
	40101
	设备地址(0-252)
	读写

	0101H
	40102
	波特率(2400/4800/9600)
	读写


通讯协议示例以及解释

读取模组地址 0x01 的气体浓度值：
问询帧（发送）：

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x06
	0x00,0x02
	0x24
	0x0A


应答帧（接收）：

	地址码
	功能码
	有效字节
	气体浓度值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x04
	0x00,0x00,0x43,0x21
	0x5A
	0x3D


气体浓度值：4321H(十六进制)=17185(十进制)=>气体浓度=17185ppm

修改模组设备地址，格式如下：

问询帧（发送）：

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x01,0x00
	0x00,0x02
	0x09
	0xF7


应答帧（接收）：

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x01,0x00
	0x00,0x02
	0x09
	0xF7


发送：01 06 01 00 00 02 09 F7 将模组地址01改成02。
DA输出（模拟电压信号） 
可根据客户需求定制电压输出范围和对应量程

例如：0.4 - 2V 对应输出 0 - 5W ppm

      0 - 3.3V 对应输出 0 - 5W ppm
电压信号输出范围为：0-5V（默认）

附录

使用注意事项
（1）在传感器的焊接、安装、使用等过程中应避免其合金管腔体承受任何方向的压力。

（2）传感器如需放置于狭小空间，避免与其他带电器件接触，防止静电损坏红外探测器。

（3）传感器应远离热源，并避其他热辐射。

（4）传感器应定期校准，校准周期建议不大于 12个月。

（5）通入腔体内的被测量气体必须经过灰尘过滤器。

（6）为保证传感器能够正常工作，供电电压须保持在 9V-24V DC 范围中，供电电流须不低于 150mA，不在此范围内，可能会传感器故障，传感器输出浓度偏低或传感器不能正常工作。
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