一站式物联网供应平台
[image: image1.jpg]78mm

170mm

176mm

—

12mm

HRBTMABINFRT
BY5 LESH—K






	[image: image5.png]B &if7E





	便携式溶解氧测定仪使用说明书

	JXBS-3001-S-DOM

	Ver1.0


产品简介

产品概述
我司研发设计的便携式溶解氧测定仪，采用目前最新的数字化集成电路技术与国际化的检测技术设计而成一款全新的智能化手持式检测仪。

检测仪主要应用于实验室、水族馆、水产养殖、水稻田、游泳池等；为方便用户携带到现场使用而专门设计；仪器分为传感器和电子单元两个部分，传感器采用极普型覆膜式溶氧电极，电子单元使用了国际大厂的数字化芯片设计的检测电路，增加了数码管背光显示，可以实时显示读数，弱光条件下仍可清晰读数。

功能特点

反应灵敏，测量准确
背光显示，操作简单
自动温度补偿
3寸TN液晶显示屏，有背光，弱光下也可清晰读数
产品参数

	参数
	技术指标

	供电方式
	3节7#电池供电

	显示方式
	3寸TN液晶显示屏

	溶解氧测量范围
	0-20mg/L

	溶解氧精度
	±3.0%

	溶解氧分辨率
	0.01mg/L

	温度测量范围
	-45~115℃

	温度分辨率
	0.1℃

	工作温度
	5℃~40℃

	工作湿度
	0~90%（相对湿度）、无凝结

	探头缆线长度
	3米(默认)


产品介绍
产品清单
	名称
	数量

	极谱法溶解氧探头
	1个

	便携式溶解氧仪
	1台

	溶解氧电极头
	1个

	电解液
	30mL

	零氧试剂
	5g*5包

	100mL溶剂瓶
	1个

	砂纸
	1张

	合格证/保修卡
	1份


外形尺寸与操作面板

如下图所示，设备外形尺寸为170*78*29mm（长宽高），外置溶解氧探头尺寸为176*12mm（长、直径）。
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在设备正面有3寸TN液晶显示屏，同时还有6个操作按键，分别为开关键、Menu键、上翻键、下翻键、SCANOK键和返回键。
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系统菜单与设置

按键功能说明

	按键
	说明
	操作方式

	开关键
	用来开机关机
	长按

	菜单键
	用于报警时消警，若消警120秒后数值仍在报警范围将再次报警
	短按

	
	用来调出系统配置菜单，或者在系统配置菜单中返回主界面。
	长按

	上翻键
	在菜单中用来向上翻页，或者减小数值。
	短按

	
	在输入数值时切换输入个、十、百千位。
	长按

	下翻键
	在菜单中用来向下翻页，或者增加数值。
	短按

	
	在输入数值时切换输入个、十、百千位
	长按

	OK键
	用来保存修改数值，或者进入下一级配置菜单
	短按

	返回键
	用来返回上一级配置菜单，并不保存修改数值
	短按

	
	开启背光
	长按


开关机

长按开关键1秒钟，按键板右上角的灯会闪烁2下，设备开机。

开机情况下长按开关键3秒钟，按键板右上角的灯会常亮，设备关机。

打开背光

长按返回键打开背光，打开后再次长按关闭。
配置菜单介绍

长按菜单键进入配置菜单，此时界面上不再显示溶解氧和温度数值，而是显示ConF 001的字样，此时进入配置菜单，按上翻或者下翻键可以选择不同的配置子菜单。
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	配置菜单
	介绍
	下设功能

	ConF 000
	自动关机时间
	修改自动关机的时间，单位为秒

	ConF 001
	报警开关
	是否开启报警

	ConF 002
	报警上限
	修改报警上限值

	ConF 003
	报警下限
	修改报警下限值

	ConF 004
	校准溶解氧零氧值
	修改探头零点模拟量，对探头校准

	ConF 005
	校准溶解氧满氧值
	修改探头满氧模拟量，对探头校准

	ConF 006
	温度修正值
	可对温度进行修正

	ConF 007
	溶解氧回落值
	增加溶解氧的稳定性


自动关机设置

在ConF 000页面下短按OK键进入

选项参数如下表所示：

	配置子菜单
	介绍
	范围

	ConF 000 
	自动关机时间设置
	可调


报警设置

在ConF 001-003页面下短按OK键进入相应设置
选项参数如下表所示：

	配置子菜单
	介绍
	范围

	ConF 001
	是否开启报警
	On/Off

	ConF 002
	溶解氧报警上限
	可调

	ConF 003
	溶解氧报警下限
	可调


报警的触发逻辑为当数据大于报警上限或者小于报警下限时触发报警，屏幕指示报警图标以及报警原因（超过上限或者超过下限），蜂鸣器报警；消警120秒后如果数值仍在报警范围内那么将继续报警。

溶解氧数值校准
在ConF 004-005页面下短按OK键进入相应设置
选项参数如下表所示：

	配置子菜单
	介绍
	范围

	ConF 004
	标定零点
	可调

	ConF 005
	标定满值
	可调


进入后显示的值为当前校准值，通过上翻和下翻建查看当前环境下的模拟量值，按OK键将当前模拟量值写入当前校准值并返回上一页面。
温度修正
在ConF 006页面下短按OK键进入

选项参数如下表所示：

	配置子菜单
	介绍
	范围

	ConF 006 
	对温度值进行修正
	可调


进入后显示的值为对温度添加的修正值，通过上翻和下翻键可以修改。
溶解氧回落值
在ConF 007页面下短按SCAN（OK）键进入

选项参数如下表所示：

	配置子菜单
	介绍
	范围

	ConF 007 
	增加溶解氧的稳定性
	可调


进入后显示的值为溶解氧回落值，通过上翻和下翻键可以修改。
探头使用
使用步骤

将膜帽旋下，用去离子水冲洗电极膜帽和金属管部分并甩干；

在膜帽内注入约四分之三体积的电解液，然后将膜帽旋紧，此过程会有少量电解液溢出属于正常现象，旋紧后保证电极前段无气泡且电极与膜之间无液体间隔，否则需重新安装；

将电极连接到开启的仪器上，使电极在空气中极化1h；

按照电极校准说明校正后测试；

当更换电解液、膜帽或超过24h未使用时，需要重新极化1h。

电极校准：
1、零氧校正：将1包试剂倒入约100mL水中，搅拌均匀，即为无氧水。将电机侧两端浸入无氧水中，待读数稳定后(读数波动小于0.1)，进行零氧校正(零氧试剂在空气中可维持24h，超过24h需重新配制)；

2、满氧校正：将电极测量端置于空气中(适用于一般用户)或浸于温度恒定的饱和溶解氧去离子水中(适合对精度要求较高的用户)，待读数稳定后(读数波动小于0.1)，进行满氧校正。

注意事项
电极标定和测量时，因电极需要消耗氧气，需保证测量水体的流动(20-30cm/s)，否则会造成读数偏低；使用时应注意保护电极膜头，避免接触硬物或尖锐物品，如出现膜头漏液应及时更换；

电极内充液应根据使用频率20-30天更换一次，或当电极示数出现明显偏差时应及时更换电解液；
电解液和零氧试剂需保存在室温干燥通风处。
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