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产品简介

产品介绍
   G43重金属多参数检测仪，基于权威认证方法—GB7466-87《水质  总铬的测定》、GB7467-87《水质 六价铬的测定  二本碳酰二肼分光光度法》、《双环己酮草酰二腙法》、GB11910-89《水质 镍的测定 丁二酮肟分光光度法》、《二甲酚橙分光光度法》和HJ/T345-2007《水质 铁的测定 邻菲罗啉分光光度法》标准研发设计，选择检测项目，冷光源发射出光源信号至传感器，经ARM处理器进行数据的运算处理，直接反馈出样品浓度值，以单位mg/L显示。

功能特点

多参数检测：六价铬、总铬、铜、镍、锰、锌、铁、镉、钴等参数
光源优势：采用进口光源，测量准确，光学性能极佳，寿命长达10万小时。

操作智能：设备采用引导式操作，用户可根据提示轻松完成检测操作。

智能打印：可设置检测完成自动打印浓度结果，或选择手动打印模式。

性价比高：配备完善的耗材试剂，价格低、用量少、经济实惠。

预制试剂：为客户配套预制试剂，只需添加样品即可检测出值。

操作安全：仪器具有数据断电保护功能和数据存储功能，放置断电或数据出现丢失。
产品优势
一致、稳定、可靠

零点漂移小，重复性好

灵敏度高、响应速度快

抗干扰能力强、适应能力强
数据持续稳定、计算测量精确
设备参数 
	参数
	技术指标

	设备名称
	水质重金属测定仪

	测定误差
	≤5%

	重复性
	≤5%

	光学稳定性
	≤0.001A/20分钟

	操作界面
	中文/英文

	环境温度
	5~40℃

	环境湿度
	≤85%无冷凝

	显示屏
	液晶屏

	供电方式
	AC（200V±10%），50HZ

	数据处理
	内置标准曲线


主要参数
	参数
	测量范围
	检测下限

	六价铬
	0-5mg/L
	0.01mg/L

	总铬
	0-5mg/L
	0.01mg/L

	铜
	0-10mg/L
	0.05mg/L

	镍
	0-4mg/L
	0.05mg/L

	锰
	0-5mg/L
	0.04mg/L

	锌
	0-15mg/L
	0.05mg/L

	铁
	0-50mg/L
	0.02mg/L

	镉
	0-1mg/L
	0.002mg/L

	钴
	0-0.5mg/L
	0.02mg/L

	一体机
	定制
	定制


硬件连接

产品清单

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	主机
	1

	消解仪
	1（选配）

	试剂
	诺干

	试管架
	1

	比色管
	1

	移液器
	1

	手套
	2

	说明书
	1

	电源线（主机/消解仪）
	各1

	棕色瓶
	1

	稀释瓶
	4


产品外观
以下是产品不同角度的外观结构图，如图所示：
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重金属多参数分析仪外观图

分析仪的外壳材质为金属，外观呈黑色，上侧有一个把手，方便打开和关闭比色池，前面是一个微型热敏打印机接口，后边是电源接口。
产品界面和功能说明
产品界面说明
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操作界面图
屏幕采用2.8寸液晶显示屏，主界面显示有水质分析，数据处理，设置，帮助，屏幕右上角显示系统的当前时间，屏幕右方有7个按键，依次对应“上下左右键、设置键、返回键、确认键”。

操作界面说明

（1）在主界面，光标会默认在第一项“稀有金属检测仪”，可以通过左右键和上下键选择“数据管理”“设置”“帮助”选项，按下确认键即可进入对应的界面。

（2）在分析界面依次有不同物质不同浓度的量程目录列表。在水质分析界面，客户根据自己的需要，选择合适的测量范围，按下确认键就可以进入空白校正界面，客户需要放置空白试剂（加蒸馏水）进行校正，校正完成后，进入样品测量界面，客户需要取出空白试剂，在样品测量界面，客户放入待测样品试管，按下“确定”键等待检测结果，测量完成后会自动进入结果分析界面，在结果分析界面显示此时的结果，并自动打印。

（3）在数据管理界面，有两个选项“查询|打印历史数据”“删除全部历史数据”，选择“查询|打印历史数据”时，会进入历史数据界面，客户可按上下键切换不同的数据，按下确定键即可打印当前显示的数据；当客户选择“删除全部历史数据”选项时，按下确定键会删除全部历史数据。

（4）在设置界面，有“自动打印”“修改时间”“系统升级”“其他设置”“恢复出厂设置”选项，客户可以根据自己的需要，进行设置，如设置时间，按下确定键会进入设置时间界面，左右键是选择年月日时分秒，上下键是加减。
（5）在帮助界面，是我司的售后服务热线，如有问题，可随时电话咨询。
使用说明

分析仪放在需要分析的环境中，按下开机键后，应保持分析仪预热一分钟；

在分析之前，请先对水样进行预处理；

测量时先进行空白对照，空白对照的目的是减少测量误差；

实验人员在测量前请先擦干试管壁，再把待测试管放入比色池中，进行测试；

测量过程中请保持比色池防护盖密闭；

防止长时间暴露在空气中落入杂物影响结果；

若有误操作，请及时断电。

若发生其他情况，请联系我司售后，严禁私自拆卸分析仪。

附录
质保与售后
质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机享有保修服务（具体保修有效期见保修卡）。
1.本公司对所有产品在出厂前，都进行了严格的产品检验，并对所有制造和质量上的问题，自出厂之日起免费保修一年。

2.如在仪器质保期内，因不规范的操作、不符合要求的使用环境、人为过失、意外事件、不当的存储或运输原因造成的问题，我公司仍负责维修，但需根据仪器故障程度收取适当的成本费用。

3.对于超过质保期的仪器，本公司将采取有偿保修和服务。

4.当发生以下情况之一时，该产品将不再受到我公司的保修及服务：

（1）一切将仪器分解、再组装、拆机或改造的行为；

（2）非我公司直属机构及授权的人员，擅自维修过的仪器；

（3）产品防拆机易碎膜破裂的仪器；

（4）未使用厂家原装耗材而造成仪器测定故障的仪器；（5）通过非正常渠道购买到的我公司产品。
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