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COD在线监测仪使用说明书
	

	Ver1.0

	Ver1.0


产品简介

产品概述
我司研发设计的COD监测仪，采用目前最新的数字化集成电路技术与国际化的检测技术设计而成一款全新的COD监测仪,适用于分光度法进测定Cr3+或Cr6+的吸光度，从而测定检测水样中的COD值。

COD监测仪采用了大尺寸的全彩液晶显示屏，可以实时显示COD流程和数据。
本COD监测仪器可应用在污染源污水排口、市政污水进排口、工业废水排口等领域；
功能特点


具有参数设置、标定设置、仪器调试、其他设置等。
丰富的人机界面，可实时查看当前流程在哪一步。
可以自由选择自动模式还是手动模式。
可自由清洗功能。
基本原理
水样中待测成分与试剂A、B、C等反应，生产不同颜色的物质，分析仪检测这个颜
色改变，在符合比耳定律范围内，计算出相应的待测成分量。
产品参数

	参数
	技术指标

	工作电源
	220V

	显示方式
	7寸触摸液晶显示

	测量范围
	0-800 mg/L

	测定下限
	≤30 mg/L(示指误差±30%)

	零点漂移
	±10 mg/L

	精度
	≤5%

	采样周期
	时间间隔（1-9999h任意可调）

	维护周期
	>720h/次

	环境要求
	建议温度+5~40°；湿度≤90%

	执行质量标准
	国标

	预热时间
	≤ 5分钟


产品介绍
产品清单
	名称
	数量

	COD在线监测仪
	1台

	合格证/保修卡
	1份


产品外观尺寸
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危险！为安全起见，由专业人员准备化学试剂，请遵守下列各条：

1.穿上安全服（实验工作服）；

2.戴上安全眼罩/面罩；戴橡胶手套；

本章中整个过程只能使用玻璃或者聚四氟乙烯材料制品。

3.1使用

只能在通风良好的地方使用.

3.2保存

  避光保存。妥善锁藏保存或者保存在只有专业人员或经批准人员能拿到的地方。

3.2稳定性和反应性
避免危险的反应/物质：与有机物的反应。与碱的反应。加水后的骤热反应。
COD在线检测仪的排水是危险废物，必须由专门的废物处理公司进行处理

3.3试剂通道与流量
  九通阀1号连接标准液,2号通道连接蒸馏水,3号连接水样,4号连接过硫酸钾溶液,5号连接抗坏血酸溶液,6号连接钼酸盐溶液,7号连接废液,计量部分每次取液为1ml,配备溶液的容器应大于250ml,至少可用一个月.
维护与检查
4.1维护方法

     设备需定期维护,先查看溶液瓶内的容量是否充足,以及溶液需一周一更换,设备连接的管路等需三月一更换,九通阀和蠕动泵需一年维护一次(需专业人士),查看屏幕界面相关LED指示灯,如果发现问题,需更换相应的LED灯.
4.1日常及定期检查
    设备可以设置自动模式,会定时对设备进行维护及其清洗,点击屏幕中”其他设置”内的清洗设置和采样设置,会按照设定时间自动进行维护.如需个人手动维护,可以进去”仪器调试”,将九通阀切换到相应需要的通道,手动控制蠕动泵的正转与反转,进行相应的处理.同时查看计量系统中上下限位的是否正常,即当水面达到相应的高度,相应的计量指示灯是否亮绿灯,如果正常则代表系统正常,否则为有问题,需进行更换或者调节滑动变阻器.
功能简介
屏幕操作
本仪器采用工业触摸屏技术，用户通过此触摸屏既可以查看数据，也可以输入其指令。根据权限不同（查看、设置、服务），进入不同的级别的界面。
打开电源，仪器自检、复位、定位等，约1分钟后进入开机画面，如下图：
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参数设置
“参数设置”内包含了“溶液配制参数”“校准参数”“PID参数”“消解参数”，其中“溶液配制参数”可供客户自由设置某些溶液的容量比例，同时一共具有4路试剂可选，可自由配置需要试剂数量（该设备默认为COD溶液配比参数）；

“系数校准”具有对COD数值和消解的温度系数进行微调校准（一般情况下不需要）；

“PID参数”一般用于消解是控温的一些参数，非专业人员不建议更改。

“消解参数”一般用于更改消解时间和消解温度,COD默认165°,消解25分钟.用户可自由设置.
标定设置

“标定设置”在0浓度的标准溶液,将消解完显示的当前模拟量数值写入对应的零点程数值内，即可完成标定。

在零点标定下面可进行自动标定的时间设置(必须打开自动运行功能),标定完会自动将标定值写入零点标定.当设备运行时,达到了标定时间会顺延一小时,即设备只有开空闲状态才会进行标定
仪器调试

“仪器调试”可将蠕动泵和九通阀进行分步调试，但不可同时进行，并且主程序在停止状态无任务的情况才可进行。蠕动泵的调试：点击泵正转的“开始”按钮，蠕动泵会顺时针正向转动，点击泵正转的“结束”按钮，蠕动泵会停止转动。点击泵反转的“开始”按钮，蠕动泵会顺时针正向转动，点击泵反转的“结束”按钮，蠕动泵会停止转动。九通阀的调试：点击界面中标有0-8的按钮，点击其中一个，然后点击“执行”九通阀会自动转到指定的通道上，方便人为手动逐步调试。

其他设置

“其他设置”分为“采样设置”“清洗设置”“modbus设置”“时间设置”，其中“采样设置”可进行模式的切换，一共分为“手动模式”“自动模式”，采样间隔只有在“自动模式”下才有效，采样间隔为自动模式下，每次自动采样的间隔时间，单位为小时，最低下限一小时；“手动模式”为在主界面中点击运行，系统会进行一次操作，采样消解分析结束后便不会再行进行，只进行一次。

“清洗设置”中的清洗时间为每次系统进行采样前都会进行清洗操作的时间，该时间不可过短，过短会导致部分清洗不完，建议最低时间90秒。清洗间隔为系统在停止状态下，等待多长时间便会自动清洗一次，时间单位为小时，设置为0则代表不开启。点击“执行”为单次进行清洗，点击“停止”则停止当前正在清洗的操作，清洗功能必须在系统不工作的情况下，才可进行手动单次清洗。

“modbus设置”中分为485地址和波特率(不建议超过115200),点击相对应的空白处,可进行触摸输入,

“时间设置”点击时间设置里面对应年月日等的空白处,触摸输出需要校准的时间,变会进行时间校准.
密码介绍:将设备上电后会出现密码界面,在”请输入密码”下方的空白处点击屏幕,会弹出9宫格键盘,输入相应的面5位数密码,点击确定,密码正确,会进入相应权限的操作界面,九通阀会进行一次通道的归位,请勿进行操作,等待停止时再进行参数等一系列操作.
密码分为三级操作密码,一级密码”12345”,为查询权限,只能进行参数数据等信息的查询,以及时间的校准;二级密码”22222”,为管理权限,可对仪器进行大部分操作,如校准、清洗、参数设置、消解等维护、维修操作;三级密码”33333”,为开发者权限,可对仪器进行内核参数修改,不建议非专业人士更改.

数据记录

在”其他设置”里有”数据记录”和运行日志,其中数据记录可以查看历史的数据记录,而运行日志则为设备上电后,用户进行了哪些操作,可以操作记录进行追溯,并且会记录一些运行故障,例如在什么时候断电等.

界面介绍

主显示界面分为“纯净”“数字”“3D工艺”几种，其中“纯净”界面，便只显示COD数值，方便直观显示，“数字”界面含有当前流程进行到哪一步，以及其他参数的数字量显示，“3D工艺”便是将实际设备整体流程进行实际动态图片显示，用户可实时查看设备当前处于什么状态。

故障原因以及解决
	故障现象
	如何判断
	如何解决

	计量上下限位灯不亮(不能正常亮)
	查看试剂瓶内各溶液是否充足
	添加试剂

	
	量取计量两端电压看是否正常
	通过主板RP1、RP2调节

	蠕动泵/九通阀部分系统故障
	蠕动泵管磨损/九通阀切阀片磨损
	查看是否超过六个月,超过六个月需更换

	
	是否能正常转动
	更换主板或驱动芯片

	触摸屏不亮
	用万用表查看12V是否正常
	更换保险丝或主板

	
	以上情况都正确则为触摸屏损坏
	更换触摸屏

	硅光电池电压异常
	查看消解管内是都有赃物或光纤是否腐蚀
	清洗消解管内壁活更换光纤

	
	消解管内有残留液

	手动排空液体


	
	查看消解管内发光情况
	更换消解管内LED灯

	触摸屏按键无反应
	查看屏幕链接线是否正常
	重新拔插屏幕连接线

	
	查看屏幕配置文件是否正确
	重新烧写正确的屏幕配置文件

	加热系统障
	用手从后面轻拉加热丝,看是否能拉出来,
	更换消解管

	
	显示温度异常,查看相关线是否松动
	拔插温度连接线或更换温度传感器

	数值不准确
	加热液体是否会回流,电磁阀是否耐压
	更换新电磁阀

	
	消解不完全
	增加消解时间


质保和售后
质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司设备售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。
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