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水质荧光探头使用说明书
	JXSZ-1001-YG

	

	Ver1.0


产品简介

产品概述
水质荧光探头传感器是一款标准工业输出型检测溶液中荧光增白剂的测量仪器；精度高、稳定性好、使用简单，能够广泛的应用于各种行业（工业废水、城市污水、生活污水及江湖流域地表水）废水的检测。

产品无论从稳定性、准确性、还是测定范围、实用性都有很大的提升。可适合不同用户的多种需求，多项功能并获国家专利，可在化工、石油、焦化、造纸、冶金、酿造、医药等工业排污废水及各种生活排污废水监测应用。

功能特点


本产品输出信号稳定，精度高。具有测量范围宽、稳定性高、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。

主要参数

	参数
	技术指标

	测量范围
	0-30PPM

	测量精度
	±0.5%

	测量原理
	紫外分光光度法

	分辨率
	0.1PPM

	响应时间（T90，秒）
	1s

	波特率
	9600bps（默认）

	通讯端口
	RS485

	供电电源
	12V DC

	耗电
	≤0.15W（12V DC , 25℃）

	运行温度
	0-40℃

	工作湿度环境
	0%-90%RH(相对湿度)、非凝结

	工作压力范围
	小于80PSI（约5kg）

	探头尺寸
	φ32×201(mm)

	探头缆线尺寸
	5米（默认）


硬件连接
设备安装前检查
安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	保修卡/合格证
	1份

	清洁端
	1台（选配）

	12V防水电源
	1台（选配）

	USB转485设备
	1台（选配）


产品外观尺寸

以下是产品外观尺寸如图所示：
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接口说明

宽电压电源输入12V均可。485信号线接线时注意 A/B 两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突，如表所示：
	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	485-A

	
	蓝色
	485-B


注意事项：

请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备无法正常运行或烧毁设备。
传感器应避免接触有机溶剂、酒精、涂料、油类及高浓度气体，也包括硅胶及其它胶粘剂。
出厂默认提供4.8米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。
产品使用过程中应安置在阴暗环境处，避免阳光直射。
产品探头的测量窗口应朝北放置，已确保设备更准确的测量水体荧光增白剂浓度。
在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。

通信协议

通讯基本参数
	参数
	内容

	编码
	8 位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	校验码
	CRC循环冗余校验码

	波特率
	出厂默认为 9600bps


数据帧格式定义
采用 Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构>=4字节的时间

地址码= 1字节
功能码= 1字节
数据区= N字节

错误校验= 16位 CRC 码

结束结构>=4字节的时间

地址码：为设备的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令功能提示，本设备用到功能码 0x03（读取数据）、0x06(修改波特率设备地址等参数)。

数据区：数据区是具体通询数区，注意 16bits 数据高字节在前

CRC 码：二字节的校验码。

问询帧

	地址码
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器长度
	校验码低位
	校验码高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	数据一区
	第二数据区
	第N数据区
	校验码

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节
	2字节


寄存器地址
	寄存器地址
	内容
	操作

	0002H
	荧光增白剂浓度(单位：ppm)
	只读

	0100H
	设备地址(0-255)
	读写

	0101H
	波特率9600（默认）
	读写


通讯协议示例以及解释
读取设备地址0x01的荧光剂浓度数值
问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x02
	0x00,0x01
	0x25
	0xCA


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字数
	数据位
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x01 0x2C
	0xB8
	0x09


荧光增白剂浓度： 

 HEX(十六进制)=12C=>DEC(十进制)=30.0PPM
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