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产品简介

产品介绍
JX-3001-ZWBCH系列植物病虫害诊断仪是我司研发的一款具有高性价比的植物病虫害诊断仪设备，该仪器能够快速分析确定各种农作物病害的种类。为如何防治病害及用药提供了科学理论依据，为农场主和农户带来了极大的便利。

产品采用先进的冷光源、数字化线路及程序化设计，使用高亮度的LED灯光源，保证光源波长的稳定；搭载4.3寸全彩液晶显示屏，可以直观显示检测数据，内置高档热敏打印机，可打印测试结果。
功能特点

高亮点冷光源：反射测定。
可连续测试 ：120份/小时。
热敏打印机 ：打印。

240*60点阵式：LED打印。

采集样本：各类植物的根、茎、叶、果实均可采样。
生物物理学测定方法：高亮度冷光源反射测定原理。
引导式操作：设备采用引导式操作，用户可以根据提示轻松完成检测操作。
液晶显示屏：高清色彩显示大屏，显示更清楚，操作更方便。
打印检测结果：检测数据自动生成二维码，手机扫一扫查看结果。
性价比高：配备完善的耗材试剂，价格低、用量少、经济实惠。

产品参数
	参数名称
	参数内容

	测定原理
	高亮度冷光源反射测定原理

	测定速度
	单项测试60份/小时，连续测试120份/小时

	记录方式
	热敏打印机打印

	显示方式
	240*60点阵式LCD显示

	记录纸
	 热敏打印纸 57mm

	工作温度
	0°- 40°

	工作湿度
	RH≤85%

	工作电源
	AC220V±10%50Hz±2Hz

	功率
	≤30W

	净重
	≤3kg


硬件连接

产品清单

	名称
	数量

	主机
	1台

	电源线
	1根

	是指
	1个

	使用说明书
	1份

	打印纸
	1个

	合格证
	1份

	研钵
	1个

	吸管
	1份

	保险丝
	1把

	指示液
	1个


产品外观
以下是产品不同角度的外观结构图，如图所示：
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图1.检测仪外观图

便携式土壤速测仪的外壳材质为金属，外观呈黑白色，各部分如上图所示。
产品界面和功能说明
产品界面说明
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图2.操作主菜单界面
屏幕采用4.3寸液晶显示屏，主界面显示有叶片检测，跟经检测，数据处理，设置，帮助，屏幕右上角显示系统的当前时间，屏幕右方有7个按键，依次对应“上下左右键、设置键、返回键、确认键”。

↑、↓、←、→键:用在设定及标定操作时移动光标。

返回键:当进行一项操作未完成时，可把刚进行的操作取消。

确认键:对功能键等操作的确认。

设置键:对相关功能进行设置。
操作界面说明

在主界面，光标会默认在第一项“叶片检测”，可以通过左右键和上下键选择、“数据管理”、“设置”“帮助”选项，按下确认键即可进入对应的界面。

在叶片检测界面中有不同物质的量程目录列表。在检测界面，客户根据自己的需要，选择需要测试的类别，按下确认键就可以进入空白校正界面，客户需要放置空白试剂进行校正，时间大概3分钟，校正完成后，进入样品测量界面，客户需要取出空白试剂，在样品测量界面，客户放入待测样品试管，按下“确定”键等待检测结果，时间大概3分钟，测量完成后会自动进入结果分析界面，在结果分析界面显示此时的结果，并自动打印（可在设置中关闭自动打印）。

在数据管理界面，有两个选项“查询|打印历史数据”“删除全部历史数据”；选择“查询|打印历史数据”时，会进入历史数据界面，客户可按上下键切换不同的数据，按下确定键即可打印当前显示的数据；当客户选择“删除全部历史数据”选项时，按下确定键会删除全部历史数据。
在设置界面，有“自动打印”“修改时间”“系统升级”“恢复出厂设置”选项，客户可以根据自己的需要，进行设置，如设置时间，按下确定键会进入设置时间界面，左右键是选择年月日时分秒，上下键是加减。
在帮助界面，是我司的售后服务热线，如有问题，可随时电话咨询。
操作步骤说明
打开电源，仪器开始自检，检测槽缓慢移出，等待测试。

2、截取植物的根、茎、叶剪碎放置于研钵中。

3、数量约是研钵容积的三分之一到五分之一，用研磨棒研碎。

4、用滴管分别吸取等量的3-5滴五种指示液。

5、滴入盛有植物茎叶的研钵中，搅拌均匀，放置2-3分钟待测。

6、用清水冲洗滴管后吸取指示剂和植物碎片的混合液少许，均匀涂抹在指示条上。

轻轻按动“测试”键，听到“嘟”一声后，测试仪开始检测，测试槽盒指示条缓慢移至仪器中，然后返回，这时仪器开始自动打印检测结果。(注：测试完后按“个”键，载物台缩进归为。)

附录
质保与售后
质保条款遵循我司传感器售后条款，对于传感器主机享有保修服务（具体保修有效期见保修卡）。
1.本公司对所有产品在出厂前，都进行了严格的产品检验，并对所有制造和质量上的问题，自出厂之日起免费保修一年。

2.如在仪器质保期内，因不规范的操作、不符合要求的使用环境、人为过失、意外事件、不当的存储或运输原因造成的问题，我公司仍负责维修，但需根据仪器故障程度收取适当的成本费用。

3.对于超过质保期的仪器，本公司将采取有偿保修和服务。

4.当发生以下情况之一时，该产品将不再受到我公司的保修及服务：

（1）一切将仪器分解、再组装、拆机或改造的行为；

（2）非我公司直属机构及授权的人员，擅自维修过的仪器；

（3）产品防拆机易碎膜破裂的仪器；

（4）未使用厂家原装耗材而造成仪器测定故障的仪器；（5）通过非正常渠道购买到的我公司产品。
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