超声波氧气浓度传感器使用说明

JXM-O2-CSB

V2.0

第1章 产品简介

  - 产品概述

超声波氧气传感器模块是一款经济实用型，用于测量二元气体中氧气流量和浓度的传感器。具有采用扩散式气体检测方式,数据更加平稳有效、抗噪音能力更强;体积小巧、进出气方向不限、宽电压供电等特点，广泛用于氧气检测仪和制氧机、制氧舱、呼吸机等氧气设备。

  - 产品特点

- 无需二次校准

- 精度高测量稳定

- 全量程温度补偿

  - 产品参数

| 浓度测量范围 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 检测气体 | 0%~100%（可定制） |
| 功耗 | 0.048-0.05W |
| 浓度分辨率 | 0.1% |
| 浓度测量精度 | ±1.8%FS |
| 流量检测范围 | 0-10L/min |
| 流量检测精度 | ±0.2L/min |
| 数字量输出 | USART通信 |
| 工作电压 | 12V |
| 检测周期 | 500ms |
| 需氧量 | 无腐蚀无凝结 |
| 工作温度 | 0-70°C |
| 贮存温度 | -40~85°C |
| 相对湿度 | 0-99%无凝结 |
| 工作电流 | ＜4.5mA |
| 通讯协议 | Modbus通信协议 |
| 稳定时间 | <20s |

  - 引脚定义

| J1接口功能： |  |
| --- | --- |
| 1 | VCC电源 |
| 2 | 备用 |
| 3 | END电源负 |

| J3接口功能： |  |
| --- | --- |
| 1 | VCC电源 |
| 2 | TX 数据发送端口 |
| 3 | RX接收数据端口 |
| 4 | GND |

| J2接口功能： |  |
| --- | --- |
| 1 | VCC |
| 2 | IO |
| 3 | CLK |
| 4 | RSET |
| 5 | GND |

| J4接口功能： |  |
| --- | --- |
| 1 | VCC电源 |
| 2 | TX 数据发送端口 |
| 3 | RX接收数据端口 |
| 4 | GND |

  - 产品尺寸

- 通讯协议

我司研发的模组通讯串口通讯方式，使用标准的Modbus通信协议.

2.1 通讯协议

2.1.1 通讯基本参数

| 参数 | 内容 |
| --- | --- |
| 编码 | 8 位二进制 |
| 数据位 | 8位 |
| 奇偶校验位 | 无 |
| 停止位 | 1位 |
| 错误校准 | CRC冗长循环码 |
| 波特率 | 2400bps/4800bps/9600 bps 可设,出厂默认为 9600bps |
| 编码 | 8 位二进制 |

2.2.2 数据帧格式定义

采用 Modbus-RTU 通询规约，格式如下：

初始结构>=4字节的时间

地址码= 1字节

功能码= 1字节

数据区= N字节

错误校验= 16位 CRC 码

结束结构>=4字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通询网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令功能提示，本变送器只用到功能码 0x03（读取存器数据）。

数据区：数据区是具体通询数区，注意 16bits 数据高字节在前

CRC 码：二字节的校验码。

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 寄存器起始地址 | 寄存器长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | 1字节 |

应答帧

| 地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 数据一区 | 第二数据区 | 第N数据区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |

2.2.3 寄存器地址

| 寄存器地址 | PLC组态地址 | 内容 | 操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000H | 40000 | 温度（单位℃） | 只读 |
| 0001H | 40001 | 流速 | 只读 |
| 0002H | 40002 | 氧气浓度（百分比） | 只读 |
| 0100H | 40100 | 设备地址(0-252) | 读写 |
| 0101H | 40101 | 波特率(2400/4800/9600) | 读写 |

2.2.4 通讯协议示例以及解释

（1）读取设备寄存器地址0x00的数值

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00,0x00 | 0x00,0x01 | 0x84 | 0x0A |

应答帧

| 地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 气体浓度值 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x00,0xD4 | 0xB8 | 0x1B |

温度:

0x00 0xD4（16进制）=212（10进制）=>温度=21.2℃

（2）读取设备寄存器地址0x01的数值

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00,0x01 | 0x00,0x01 | 0xD5 | 0xCA |

应答帧

| 地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 气体浓度值 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x00,0x21 | 0x78 | 0x5C |

气体浓度:

0x00 0x21（16进制）=33（10进制）=>流速=3.3m/s

（3）读取设备寄存器地址0x02的数值

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00,0x02 | 0x00,0x01 | 0x25 | 0xCA |

应答帧

| 地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 气体浓度值 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x00,0xD1 | 0x78 | 0x18 |

气体浓度:

0x00 0xD1（16进制）=209（10进制）=>氧气浓度=20.9%

第3章 附录

3.1 注意事项

（1）禁止插拔模组上的传感器,错误的使用方式会造成不可逆损坏。

（2）禁止直接焊接模组的插针，可对插针的管座进行焊接。

（3）模组避免接触有机溶剂（包括硅胶及其它胶粘剂）、涂料、药剂、油类。

（4）切勿通过超量程高浓度气体，会造成不可逆损坏。

（5）模组不可经受撞击或震动。

（6）模组初次上电使用需预热 3 分钟以上。

（7）请勿将该模组应用于涉及人身安全的系统中。

（8）请勿将模组安装在强空气对流环境下使用

3.2 质保和售后

质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。