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第1章 产品简介
1.1 产品概述
超声波氧气传感器模块是一款经济实用型，用于测量二元气体中氧气流量和浓度的传感器。具有采用扩散式气体检测方式,数据更加平稳有效、抗噪音能力更强;体积小巧、进出气方向不限、宽电压供电等特点，广泛用于氧气检测仪和制氧机、制氧舱、呼吸机等氧气设备。

1.2 产品特点
· 无需二次校准
· 精度高测量稳定
· 全量程温度补偿
1.3 产品参数
	浓度测量范围
	技术指标

	检测气体
	0%~100%（可定制）

	功耗
	0.048-0.05W

	浓度分辨率
	0.1%

	浓度测量精度
	±1.8%FS

	流量检测范围
	0-10L/min

	流量检测精度
	±0.2L/min

	数字量输出
	USART通信

	工作电压
	12V

	检测周期
	500ms

	需氧量 
	无腐蚀无凝结

	工作温度
	0-70°C

	贮存温度
	-40~85°C

	相对湿度
	0-99%无凝结

	工作电流
	＜4.5mA

	通讯协议
	Modbus通信协议

	稳定时间
	<20s

	
	


1.4 引脚定义
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	J1接口功能：

	1
	VCC电源

	2
	备用

	3
	END电源负


	J3接口功能：

	1
	VCC电源

	2
	TX 数据发送端口

	3
	RX接收数据端口

	4
	GND





	J2接口功能：

	1
	VCC

	2
	IO

	3
	CLK

	4
	RSET

	5
	GND


	J4接口功能：

	1
	VCC电源

	2
	TX 数据发送端口

	3
	RX接收数据端口

	4
	GND






1.5 产品尺寸
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第2章 通讯协议
我司研发的模组通讯串口通讯方式，使用标准的Modbus通信协议.
2.1 通讯协议
2.1.1 通讯基本参数
	参数
	内容

	编码
	8 位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600 bps 可设,出厂默认为 9600bps

	编码
	8 位二进制


2.2.2 数据帧格式定义
采用 Modbus-RTU 通询规约，格式如下：
初始结构>=4字节的时间
地址码= 1字节
功能码= 1字节
数据区= N字节
错误校验= 16位 CRC 码
结束结构>=4字节的时间
地址码：为变送器的地址，在通询网络中是唯一的（出厂默认0x01）。
功能码：主机所发指令功能提示，本变送器只用到功能码 0x03（读取存器数据）。
数据区：数据区是具体通询数区，注意 16bits 数据高字节在前
CRC 码：二字节的校验码。
问询帧
	地址码
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器长度
	校验码低位
	校验码高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	数据一区
	第二数据区
	第N数据区

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节



2.2.3 寄存器地址
	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0000H
	40000
	温度（单位℃）
	只读

	0001H
	40001
	流速
	只读

	0002H
	40002
	氧气浓度（百分比）
	只读

	0100H
	40100
	设备地址(0-252)
	读写

	0101H
	40101
	波特率(2400/4800/9600)
	读写


2.2.4 通讯协议示例以及解释
（1）读取设备寄存器地址0x00的数值
问询帧
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x00
	0x00,0x01
	0x84
	0x0A


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	气体浓度值
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00,0xD4
	0xB8
	0x1B


温度:
0x00 0xD4（16进制）=212（10进制）=>温度=21.2℃

（2）读取设备寄存器地址0x01的数值

问询帧
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x01
	0x00,0x01
	0xD5
	0xCA


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	气体浓度值
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00,0x21
	0x78
	0x5C


气体浓度:
0x00 0x21（16进制）=33（10进制）=>流速=3.3m/s
（3）读取设备寄存器地址0x02的数值

问询帧
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x02
	0x00,0x01
	0x25
	0xCA


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	气体浓度值
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00,0xD1
	0x78
	0x18


气体浓度:
0x00 0xD1（16进制）=209（10进制）=>氧气浓度=20.9%

第3章 附录
3.1 注意事项
（1）禁止插拔模组上的传感器,错误的使用方式会造成不可逆损坏。
（2）禁止直接焊接模组的插针，可对插针的管座进行焊接。 
（3）模组避免接触有机溶剂（包括硅胶及其它胶粘剂）、涂料、药剂、油类。
（4）切勿通过超量程高浓度气体，会造成不可逆损坏。 
（5）模组不可经受撞击或震动。 
（6）模组初次上电使用需预热 3 分钟以上。 
（7）请勿将该模组应用于涉及人身安全的系统中。 
（8）请勿将模组安装在强空气对流环境下使用
3.2 质保和售后
质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。
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