
光离子化传感器（10.6eV）(JEC-PID)

· 产品概述
光离子化灯常用于气相色谱学(GC)，痕量气体监测以及在质谱分析中对样品进行电离。 PID技术使用的灯带有真空紫外（VUV)区域 内的光子能量。当气态分子电离能低于光子发 出的能量时，分子可被离子化。光离子化灯常 用于测量浓度为ppm到ppb级的挥发性有机物 (VOCs)和其他气体。
· 工作原理
将PID灯发射的真空紫外光束射入测试腔，当被测有机挥发性气体进入测试腔时，受到紫外光的轰击而发生电离，分裂成带正 电性的两个基团。在测试腔的两边装有一对施加了适当工作电压 的电极，受到电极电压的吸引，带电基团分别趋向相应电极而形 成正比于VOC浓度的电流。通过测量该电流大小，确定VOC浓度。 分裂的基团经过电极后重新复合离开真空腔。
· 传感器特点
（1） 传感器紫外灯电力电位为10.6eV
（2） 可以检测多种VOC气体
（3） 与检测气体浓度成线性关系，输出信号为模拟电压
（4） 紫外灯使用使用寿命长
（5） 内部线性稳压电路，提供稳定的信号输出

· 应用范围
（1） 在石油、石化、化工、制药等工业生产领域，大量存在着挥发性有机化合物，其   主要成分为烃类、氧烃类、含卤烃类、氮烃及硫烃类，可以使用光离子传感器进行检测；
（2） 在工业领域存在有害物质超标的危险隐患，这些危险有害物质大部分是VOC。
（3） 在易燃易爆物料生产运输管理、化工物料泄漏、热交换流体、工业卫生、室内空气质量、环境保护、密闭空间迚入、应急事故检测中都得到广泛的应用。
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· 基本参数
[bookmark: _GoBack]

型号	JEC-PID
检测原理	光离子检测
检测范围	1~2000ppm
分辨率	100ppb~1000ppb
重复性精度	±3%（恒温恒压条件下）
储存温度	0~20℃
使用寿命	大于36个月（空气中）
紫外灯寿命	24个月
工作温度范围	-40~50℃
工作湿度范围	0~90%RH（无凝结）
工作压力范围	91~111 KPa
工作电压	3.3±0.1V


	
· 产品分类
	
	
	
	光离子化传感器（10.6eV）(JEC-PID)

	量程
	20ppm
	200ppm
	1000ppm
	2000ppm

	分辨率
	100ppb
	500ppb
	1ppm
	5ppm

	灵敏度
	＞ 75mV/ppm
	＞ 30mV/ppm
	＞ 5mV/ppm
	＞ 2mV/ppm

	响应时间
	≤5秒
	≤5秒
	≤3秒
	≤3秒



※所有参数都在实验室环境下异丁烯进行测定。由于使用的应用环境是不可控， 信息提供只做参考。客户应测试自己的环境条件，以确保传感器适合自己要求。
· 产品型号参数（用于设计制造小型化或手持式仪器）
	灯型号
	JXBS-096
	 JXBS-0100 
	JXBS-0117

	光离子强度(eV)
	9.6
	10.6
	11.7

	启辉时间(ms)
	50
	50
	50

	规格
	可任意定制
	可任意定制
	可任意定制



· 产品尺寸
下图是产品外观尺寸，如图所示：
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· 维护指南
1. 紫外灯窗口可用甲醇或丙酮擦洗。
2. 检测器可用甲醇或丙酮超声清洗。
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