光离子化传感器（10.6eV）(JEC-PID)

- 产品概述

光离子化灯常用于气相色谱学(GC)，痕量气体监测以及在质谱分析中对样品进行电离。 PID技术使用的灯带有真空紫外（VUV)区域 内的光子能量。当气态分子电离能低于光子发 出的能量时，分子可被离子化。光离子化灯常 用于测量浓度为ppm到ppb级的挥发性有机物 (VOCs)和其他气体。

- 工作原理

将PID灯发射的真空紫外光束射入测试腔，当被测有机挥发性气体进入测试腔时，受到紫外光的轰击而发生电离，分裂成带正 电性的两个基团。在测试腔的两边装有一对施加了适当工作电压 的电极，受到电极电压的吸引，带电基团分别趋向相应电极而形 成正比于VOC浓度的电流。通过测量该电流大小，确定VOC浓度。 分裂的基团经过电极后重新复合离开真空腔。

- 传感器特点

  - 传感器紫外灯电力电位为10.6eV

  - 可以检测多种VOC气体

  - 与检测气体浓度成线性关系，输出信号为模拟电压

  - 紫外灯使用使用寿命长

  - 内部线性稳压电路，提供稳定的信号输出

- 应用范围

- 在石油、石化、化工、制药等工业生产领域，大量存在着挥发性有机化合物，其   主要成分为烃类、氧烃类、含卤烃类、氮烃及硫烃类，可以使用光离子传感器进行检测；

- 在工业领域存在有害物质超标的危险隐患，这些危险有害物质大部分是VOC。

- 在易燃易爆物料生产运输管理、化工物料泄漏、热交换流体、工业卫生、室内空气质量、环境保护、密闭空间迚入、应急事故检测中都得到广泛的应用。

- 基本参数

型号	JEC-PID

检测原理	光离子检测

检测范围	1~2000ppm

分辨率	100ppb~1000ppb

重复性精度	±3%（恒温恒压条件下）

储存温度	0~20℃

使用寿命	大于36个月（空气中）

紫外灯寿命	24个月

工作温度范围	-40~50℃

工作湿度范围	0~90%RH（无凝结）

工作压力范围	91~111 KPa

工作电压	3.3±0.1V

| - 产品分类 |  |  |  | 光离子化传感器（10.6eV）(JEC-PID) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 量程 | 20ppm | 200ppm | 1000ppm | 2000ppm |
| 分辨率 | 100ppb | 500ppb | 1ppm | 5ppm |
| 灵敏度 | ＞ 75mV/ppm | ＞ 30mV/ppm | ＞ 5mV/ppm | ＞ 2mV/ppm |
| 响应时间 | ≤5秒 | ≤5秒 | ≤3秒 | ≤3秒 |

※所有参数都在实验室环境下异丁烯进行测定。由于使用的应用环境是不可控， 信息提供只做参考。客户应测试自己的环境条件，以确保传感器适合自己要求。

- 产品型号参数（用于设计制造小型化或手持式仪器）

| 灯型号 | JXBS-096 | JXBS-0100 | JXBS-0117 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光离子强度(eV) | 9.6 | 10.6 | 11.7 |
| 启辉时间(ms) | 50 | 50 | 50 |
| 规格 | 可任意定制 | 可任意定制 | 可任意定制 |

- 产品尺寸

下图是产品外观尺寸，如图所示：

  - 维护指南

- 紫外灯窗口可用甲醇或丙酮擦洗。

- 检测器可用甲醇或丙酮超声清洗。