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产品简介

产品概述

JX_DOAS_300型烟气分析仪是威海精讯畅通有限公司针对国内外环保工业控制现场在线气体分析自主研发的气体分析仪产品。基于紫外吸收光谱技术和化学计量学算法，能够测量SO2/NO2/O2/O3/CO/CO2等气体的浓度，具有测量精度高、可靠性高、响应时间快、适用范围广等特点。
检测仪满足国家对大气污染检测的相关标准。

二氧化硫、氮氧化物、氧气
	参数
	技术指标

	测量原理
	NO、SO2、H2S、NH3紫外差分(DOAS)  
O2电化学

	SO2量程
	(0~75.,200)mg/m3,(0~200,,500)mg/m, (0~500,⋯,2000)mg/m,量程可设定

	NO量程
	(0~500,,2000)mg/m,量程可设定

	O2量程
	 0~25vo1%

	H2S量程
	0-50ppm50-100ppm

	NH3量程
	0-100ppm

	零点漂移
	≤±2%F.S.

	量程漂移
	≤±2%F.S.

	示值误差
	≤±2%F.S.

	检出限 
	≤0.5%F.S.

	响应时间(T90)
	≤75S


一氧化碳、二氧化碳
	参数
	技术指标

	一氧化碳量程/分辨率
	0-10Wppm/1ppm

	二氧化碳量程/分辨率
	0-5Wppm/1ppm

	测量原理
	NDIR非扩散性红外线技术

	测量精度
	±5%F.S.(25°C)

	响应时间
	<30s(25°C)

	达到精度
	<3min(25°C)

	工作湿度
	0~95%RH(非凝露）

	工作温度
	-10~60°C


臭氧
	参数
	技术指标

	测量范围
	0-200ppm(默认)/0-1000ppm

	测量原理
	紫外荧光法

	分辨率
	1ppm

	测量精度
	0.1ppm(默认)/0.5ppm

	响应时间
	<30s(25°C)

	达到精度
	<10min(25°C)

	工作湿度
	0~95%RH(非凝露）

	工作温度
	-10~60°C


产品外观尺寸
下图是产品的外观尺寸，如图所示：
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产品说明及原理
氮氧化物/二氧化硫
DOAS紫外吸收光谱法

常规精度检测原理

电碳辐射（光）与原子和分子之间的相互作用是光谱检测技术的基础，目前已经发展出中红外吸收光造、近红外吸收光谱、紫外/可见吸收光谱、紫外荧光光谱、原子发射光谱、原子吸收光谱、原子荧光光谱、X射线荧光光谱等检测技术。紫外吸收光谱检测技术的基础是，紫外光与分子相互作用时被分子吸收导致光能的变化，由于不同分子内部电子能级的跃迁能量和几率的不同，使得不同分子具有特征吸收光谱，可见，紫外吸收光谱是分子在紫外波段吸收能力的定量描述。通常用吸收截面来描述单位分子的紫外吸收光谱。
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高精度检测原理

光源发出的光经过准直镜后，进入到多次反射池后，来回反射12次后，从另一端的准直镜出射聚焦到光缆上，然后经过光统将光导入到光谱仪中，经过光栅分光后被探测器接收后转换为电信号，然后通过模数转换发送到上位机进行数据处理后，获得待测气体的浓度信息。最后通过RS485，4-20mA等现场常用的通信方式将测量结果传输到监控系统。
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一氧化碳/二氧化碳
NDIR检测原理
采用NDIR光谱吸收技术,且能主动抽取待测气体。
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NDIR红外气体传感器用一个广谱的光源作为红外传感器的光源，光线穿过光路中的被测气体，透过窄带滤波片，到达红外探测器。其工作原理是基于不同气体分子的近红外光谱选择吸收特性，利用气体浓度与吸收强度关系(朗伯-比尔定律)鉴别气体组分并确定其浓度的气体传感装置。

臭氧
紫外荧光法检测原理

紫外光源发出的紫外辐射经过一定浓度待测的气体吸收之后，与气体浓度成正比的光谱强度会发生变化，因此求出光谱光强的变化量就可以反演出待测气体的浓度。
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产品外观
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质保和售后

质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司设备售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。
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