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产品简介

产品介绍
我们自主研发了这款精讯畅通DOAS紫外烟气分析仪，采用长光程DOAS紫外差分吸收光谱检测技术，利用空气中的气体分子的窄带吸收特性来监别气体成分，并根据窄带吸收强度来推演出被测气体的浓度，可广泛应用于火电

厂、垃圾焚烧厂、氯碱厂、工业锅炉、建材及玻璃窑炉等在线监测以及过程控制。

功能特点

体积小
易携带
操作简单
产品参数
1.3.1产品参数
	分辨率
	1PPM

	测量精度
	≤士1%F.S

	重复性
	≤士1%F.S

	稳定性
	零点漂移：≤士1%F.S/7D，零点漂移：≤士1%F.S/7D

	响应时间
	T90≤30S

	预热时间
	≥1.5L/MIN

	工作电源
	220VAC及内置大容量锂电池

	操作方式
	触摸屏操作

	通信
	串口输出RS232,WIFl,蓝牙，USB,无线传输等

	环境温度
	+5°C~+45°C

	环境湿度
	0%RH-95%RH（非冷凝）


1.3.2烟气浓度
	02
	(0~30）%
	0.1%
	

	SO2
	低量程：(0~600)MG/M3

高量程：(600~4000)MG/M3
	0.1MG/M3
	

	NO
	低量程：(0~600)MG/M3

高量程：(600~1200)MG/M3
	0.1MG/M3
	示值误差：优于土5.0%

重复性：≤2.0%

	SO2
	低量程：(0~~500)MG/M3

高量程：(500~1000)MG/M3
	0.1MG/M3
	

	H2S（可选）
	(0~300)MG/M3
	0.1MG/M3
	

	CO（可选）
	(0~5000)MG/M3
	0.1MG/M3
	

	CO2（可选）
	(0~20）%
	0.01%
	



产品外观
以下是产品不同角度的外观结构图，如图所示：
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图1.检测仪外观图

便携式DOAS分析仪的外壳材质为金属，外观呈黑白色，各部分如上图所示。
产品说明
自动零点校准功能

具备一键停启泵按键，双测量量程，根据排放浓度的高低浓度值自动切换高低量程。
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内置液体阻滞器
仪器内置液体阻滞器，避免水分造成的数据影响，保护紫外传感器。

强力采样泵
强力采样泵，低维护量，最大负压为-80Kpa。
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大容量锂电池

产品内置大容量锂电池，工作时间不少于6h。

多种场合轻松应对

电力、冶金、水泥等行业的锅炉燃烧控制、烟气排放检测,水冷壁高温腐蚀测试,测定气体成分的含量。

附录
质保与售后
质保条款遵循我司传感器售后条款，对于传感器主机享有保修服务（具体保修有效期见保修卡）。
1.本公司对所有产品在出厂前，都进行了严格的产品检验，并对所有制造和质量上的问题，自出厂之日起免费保修一年。

2.如在仪器质保期内，因不规范的操作、不符合要求的使用环境、人为过失、意外事件、不当的存储或运输原因造成的问题，我公司仍负责维修，但需根据仪器故障程度收取适当的成本费用。

3.对于超过质保期的仪器，本公司将采取有偿保修和服务。

4.当发生以下情况之一时，该产品将不再受到我公司的保修及服务：

（1）一切将仪器分解、再组装、拆机或改造的行为；

（2）非我公司直属机构及授权的人员，擅自维修过的仪器；

（3）产品防拆机易碎膜破裂的仪器；

（4）未使用厂家原装耗材而造成仪器测定故障的仪器；（5）通过非正常渠道购买到的我公司产品。
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