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产品简介

产品介绍
产品可广泛应用于火电/化工化肥/治金/生化/食品和自来水等溶液中溴离子值和温度的连续监测。
功能特点

测量准确

寿命长久
操作方便

信号稳定

技术参数
	参数名称
	参数内容

	直流供电
	12-24V DC

	耗电
	≤0.15W（@12V DC , 25℃）

	测量精度
	5%F.s

	量程
	0-1000.0ppm（默认）0.4-80000ppm(可定制）

	分辨率
	0.1ppm

	干扰离子
	Ag+, CN-, I-, S-2, Cl-


	输出信号
	485/4-20MA/0-10V

	PH范围
	2~12

	重复性
	±4%

	探头尺寸
	155mm*12mm（长度*直径）


硬件连接

接线说明
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产品外观
以下是产品不同角度的外观结构图，如图所示：
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图1.外观图

485接口通信协议

通讯基本参数
	参数
	内容

	编码
	8 位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600 bps 可设,出厂默认为 9600bps

	编码
	8 位二进制


数据帧格式定义
采用 Modbus-RTU 通询规约，格式如下：

初始结构>=4字节的时间

地址码= 1字节
功能码= 1字节
数据区= N字节

错误校验= 16位 CRC 码

结束结构>=4字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通询网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令功能提示，本变送器只用到功能码 0x03（读取存器数据）。

数据区：数据区是具体通询数区，注意 16bits 数据高字节在前

CRC 码：二字节的校验码。

问询帧

	地址码
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器长度
	校验码低位
	校验码高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	数据一区
	第二数据区
	第N数据区

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节


寄存器地址
	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0002H
	40003
	溴离子离子值（单位0.1ppm)
	只读

	0100H
	40101
	设备地址(0-252)
	读写

	0101H
	40102
	波特率(2400/4800/9600)
	读写


通讯协议示例以及解释

读取设备地址0x01的溴离子离子值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x02
	0x00,0x01
	0x25
	0xCA



应答帧(例如读到溴离子为18.9ppm)

	地址码
	功能码
	有效字节数
	银硫离子值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00 0xBD
	0x78
	0x35


溴离子： 

00BD H(十六进制)=189=>溴离子=18.9ppm
产品说明
内置芯片
一体式离子探头内置芯片，可直接传输RS485信号。

板卡模块化设计

全模块化结构设计，实现了板卡全兼容，测量范围宽，测量数据准确。

2.4寸液晶大屏

实时高清显示，数值一目了然，可设置高低报警值。
附录
质保与售后
质保条款遵循我司传感器售后条款，对于传感器主机享有保修服务（具体保修有效期见保修卡）。
1.本公司对所有产品在出厂前，都进行了严格的产品检验，并对所有制造和质量上的问题，自出厂之日起免费保修一年。

2.如在仪器质保期内，因不规范的操作、不符合要求的使用环境、人为过失、意外事件、不当的存储或运输原因造成的问题，我公司仍负责维修，但需根据仪器故障程度收取适当的成本费用。

3.对于超过质保期的仪器，本公司将采取有偿保修和服务。

4.当发生以下情况之一时，该产品将不再受到我公司的保修及服务：

（1）一切将仪器分解、再组装、拆机或改造的行为；

（2）非我公司直属机构及授权的人员，擅自维修过的仪器；

（3）产品防拆机易碎膜破裂的仪器；

（4）未使用厂家原装耗材而造成仪器测定故障的仪器；（5）通过非正常渠道购买到的我公司产品。
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