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水质自动采样器

使用说明书
	JXBS-3001-SZZDCY

	Ver1.0


产品简介

产品概述
根据《HJ/T 372-2007 水质自动采样器技术要求及检测方法》，本产品为连续自动采样器，带流量计功能的自动采样器，分瓶自动采样器，在线式采样器。

产品优势
自动检测
自动清洗功能
简单易操作
定时定量检测
严格按照《HJ/T 372-2007 水质自动采样器技术要求及检测方法》
参数指标
基础参数

	参数
	技术指标

	供电方式
	AC220V供电

	显示方式
	7寸迪文串口屏 DMT80480L070_15WT

	工作温度
	-20~60℃

	工作湿度
	25℃ 0~90%

	最大留样瓶数
	25


配件

	配件
	数量

	220V 10A三孔品字国标电源线
	1条

	留样瓶
	25个

	软管过滤网头
	1个


寄存器地址说明

波特率：9600 设备地址：0

	寄存器地址
	读写
	说明

	0
	R
	版本号

	1
	R/W
	年

	2
	R/W
	月

	3
	R/W
	日

	4
	R/W
	时

	5
	R/W
	分

	6
	W
	任务类别：1-瞬时采样 2-时间等比例采样 3-流量等比例采样

	7
	W
	采样量

	8
	W
	条件参数：当任务类别为 1-无意义 2-时间间隔 （单位min）3-流量阈值（单位m³/h）

	9
	W
	采样瓶数

	10
	W
	操作使能：1-寄存器6~9参数确认

	11
	W
	瓶号重置：1-瓶号重置操作

	12
	W
	终止任务：1-终止任务操作


硬件连接
位置及管路要求

选择与样品源（排放口）尽可能近的位置安裝，距离≤15m，落差≤3m；上下水管路应具有防冻设施，确保冬季取样及排水正常；需保证各水管水流顺畅；市电220V1KW以上功率，单独接地单元，接地电阻≤1Ω，最好加裝防雷裝置，避免大功率电器干扰。

安装空间
面积需≥10m2；备有洗手池，用于维护时洗手；选配精密预处理系统，需要提供自来水给预处理系统，以便能进行自动清洗。

安装环境
干燥、通风且满足设备运行环境温度(5-40°C)的室内；不能有水滴滴到仪器上，避免阳光直射；避免强电磁场干扰；避免强腐蚀性气体。

产品外观
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产品尺寸
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产品使用说明
产品使用说明
根据《HJ/T 372-2007 水质自动采样器技术要求及检测方法》，本产品为连续自动采样器，带流量计功能的自动采样器，分瓶自动采样器，在线式采样器。

功能：
一、水样分配单元掉电自锁，水样分配单元选用带抱闸的步进电机，设备掉电时抱闸机构锁死。
二、独立控温的水样分配单元，详细说明参考https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-21917010656.27.6d913f3czflPw7&id=615929762166。
三、时间校准，显示功能。

四、参数存储功能，掉电后可恢复掉电前的工作状态。

五、具有流量计RS485接口用于实现流量等比例采样。

六、远程控制功能，使用modbus协议。

七、瞬时采样、时间等比例采样功能。

八、数据保存功能。

九、自动终止采样功能。
十、设备器件定义：

为避免夹管阀长时间工作过热失灵，夹管阀默认状态下处于开启状态，面向操作屏幕时为设备正面。
夹管阀：打开设备正门从左至右可见蠕动泵1、蠕动泵2、夹管阀1~夹管阀5，仅使用夹管阀5控制留样时的奇偶瓶号选择。

正对设备注水孔与实际瓶号对应如下：
迪文屏操作说明：
水质自动采样器上电后迪文屏显示主界面，终止任务按键可以终止当前任务，点击菜单键进入一级菜单。
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点击主界面可返回主界面，点击功能将进入采样功能二级菜单，点击数据记录进入数据浏览界面，点击设置进入系统设置界面。
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进入采样功能界面后，点击按键选择进入采样类型，点击后进入相关参数设置界面。
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点击所需采样功能按键后进入参数设置界面
瞬时采样
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流量等比例采样
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时间等比例采样
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设置完成各个所需参数后点击确认开始任务。
进入数据浏览界面后点击上、下翻页浏览数据，点击删除数据清空所有数据。
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进入设置界面可进行系统参数设置。
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附录
质保与售后
质保条款遵循我司传感器售后条款，对于传感器主机享有保修服务（具体保修有效期见保修卡）。
1.本公司对所有产品在出厂前，都进行了严格的产品检验，并对所有制造和质量上的问题，自出厂之日起免费保修一年。

2.如在仪器质保期内，因不规范的操作、不符合要求的使用环境、人为过失、意外事件、不当的存储或运输原因造成的问题，我公司仍负责维修，但需根据仪器故障程度收取适当的成本费用。

3.对于超过质保期的仪器，本公司将采取有偿保修和服务。

4.当发生以下情况之一时，该产品将不再受到我公司的保修及服务：

（1）一切将仪器分解、再组装、拆机或改造的行为；

（2）非我公司直属机构及授权的人员，擅自维修过的仪器；

（3）产品防拆机易碎膜破裂的仪器；

（4）未使用厂家原装耗材而造成仪器测定故障的仪器；（5）通过非正常渠道购买到的我公司产品。
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