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一站式物联网供应平台
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国际水质重金属在线监测
使用说明书
	JXBS-3001-ZJSZX

	Ver1.0


产品简介

产品概述
可进行检测多种重金属：本产品采用分光光度法检测水中铁、六价铬、锰、铜、锌、铅、镍、铝等重金属离子的含量。可广泛应用于企业污水、生活污水、地表水、科研院所、造纸印刷治炼钢铁等领域的检测。
产品优势
试剂用量少，自动加药
7寸触摸液晶显示屏
自动检测自动清洗功能
参数指标
基础参数

	参数
	技术指标

	工作电源
	220V

	显示方式
	7寸触摸液晶显示

	测量范围
	0-800mg/L

	测定下限
	≤30mg/L(是指误差±30%）

	零点漂移
	±10mg/L

	精度
	≤5%

	采样周期
	时间间隔（1-9999h任意可调）

	维护周期
	＞720h/次

	环境要求
	建议温度+5~40°;湿度≤90%

	执行质量标准
	国标


水质重金属测试标准
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硬件连接
位置及管路要求

选择与样品源（排放口）尽可能近的位置安裝，距离≤15m，落差≤3m；上下水管路应具有防冻设施，确保冬季取样及排水正常；需保证各水管水流顺畅；市电220V1KW以上功率，单独接地单元，接地电阻≤1Ω，最好加裝防雷裝置，避免大功率电器干扰。

安装空间
面积需≥10m2；备有洗手池，用于维护时洗手；选配精密预处理系统，需要提供自来水给预处理系统，以便能进行自动清洗。

安装环境
干燥、通风且满足设备运行环境温度(5-40°C)的室内；不能有水滴滴到仪器上，避免阳光直射；避免强电磁场干扰；避免强腐蚀性气体。
产品外观尺寸

下图是产品的外观尺寸图，根据尺寸图合理进行安装，如图所示：
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结构外观说明
下图是产品内部结构说明，如图所示：
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	部件编号
	部件功能说明

	A
	进水口

	B
	出水口

	C
	液体流向

	D
	液体流向

	E
	液体流向

	F
	出水口

	1
	球阀

	2
	球阀

	3
	软管

	4
	排水管

	5
	球阀

	6
	球阀

	7
	球阀


设备运行状态
进水状态下：球阀1关闭、球阀2打开、球阀5关闭、球阀6关闭、球阀7打开。从A口进水经过流向E—流向D—流向C—流向B口流出。

出水状态：关闭水泵，管子E里面的水通过打开球阀6排出里面的水。液体流向C—出水口B排出。如果水量过大，来不及排水，那么打开球阀6、球阀5以及球阀1可以从出水口F排水。

安装注意事项
（1）本机放置位置保证地面平整和水平，耐腐蚀、无震动
（2）检查水泵转向是否正确。如果接线不正确调整水泵输出相线顺序
（4）本机放置位置需提前安装好水泵、采样进水管和出水管，方便仪器测量
产品使用说明
产品使用说明
    产品具有参数设置、标定设置、仪器调试、其他设置等
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3.1.1自动检测、自动清洗功能

    可自动清洗采样管道、计量单位、消解反应单位、测量单位的管线。

3.1.2参数设置
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“溶液配制参数”可自由设置某些溶液的容量比例;

“系统校准”对重金属数值和消解的温度系数进行微调校准; “PID参数”一般用于消解是控温的一些参数。
3.1.3标定设置
[image: image7.png]<mamedanEyd

EOREHIT A 10me /AT,
SRR T80 S MRE RS
‘ HENESMBRERER, BRI,





    在0浓度的标准溶液和10mg/L溶液下，分别将消解完显示的当前模拟量数值写入对应的零点和满量程数值内，即可完成标定。

3.1.4仪器调试

    可将蠕动泵和九通阀进行分布调试，但不可同时进行，并且主程序在停止状态无任务的情况才可进行。
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3.1.5其他设置
在0浓度的标准溶液和10mg/L溶液下，分别将消解完显示的当前模拟量数值写入对应的零点和满量程数值内，即可完成标定。
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3.1.6界面介绍
“纯净”界面，便只显示重金属数值，方便直观显示，“数字”界面含有当前流程进行到哪一步，以及其他参数的数字量显示，“3D工艺”将实际设备整体流程进行实际动态图片显示，可实时查看设备当前处于什么状态。
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3.1.7传输架构
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附录
质保与售后
质保条款遵循我司传感器售后条款，对于传感器主机享有保修服务（具体保修有效期见保修卡）。
1.本公司对所有产品在出厂前，都进行了严格的产品检验，并对所有制造和质量上的问题，自出厂之日起免费保修一年。

2.如在仪器质保期内，因不规范的操作、不符合要求的使用环境、人为过失、意外事件、不当的存储或运输原因造成的问题，我公司仍负责维修，但需根据仪器故障程度收取适当的成本费用。

3.对于超过质保期的仪器，本公司将采取有偿保修和服务。

4.当发生以下情况之一时，该产品将不再受到我公司的保修及服务：

（1）一切将仪器分解、再组装、拆机或改造的行为；

（2）非我公司直属机构及授权的人员，擅自维修过的仪器；

（3）产品防拆机易碎膜破裂的仪器；

（4）未使用厂家原装耗材而造成仪器测定故障的仪器；（5）通过非正常渠道购买到的我公司产品。
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