- 产品概述

固态电化学传感技术是电化学检测领域的新型技术，该技术基于电化学原理，使用质子膜代替传统电解液，根据不同气体的电化学反应输出信号，通过信号量准确测量气体浓度。

- 性能参数

| 型号 | JXM-DJZ-131-1 |
| --- | --- |
| 正常检测范围 | 0-100ppm |
| 响应时间（T90） | ≤90S |
| 分辨率 | 0.01ppm |
| 稳定性 | <5% |
| 输出线性 | 线性 |
| 基准电压 | 0.8V |
| 预热时间 | ≤50s |
| 长负载电阻 | 10k |
| 重复性 | ＜2%输出值 |
| 灵敏度 | （0.230±0.015ua/ppm） |

- 工作条件

| 工作温度 | -25℃ |
| --- | --- |
| 湿度范围 | 0%~99%RH |
| 压力范围 | 1±0.1标准大气压 |
| 使用寿命 | 3年（空气中） |
| 长期稳定性 | ＜2%信号值/月 |
| 存储时间 | 6个月（专用包装盒） |
| 保质期 | 24个月 |

  - 物理性能

| 重量 | 1克 |
| --- | --- |
| 方向性 | 无 |
| 排针型号 | 2.54 |

    - 产品尺寸

※所有尺寸标注以毫米为单位除非另有说明，所有公差±0.10毫米

- 安装说明

电极脚请正确连接，连接位置不对会影响传感器的正常工作；传感器应避免与有机溶剂、涂料、油类及高浓度气体接触；请勿直接在传感器上或靠近传感器的地方使用粘合剂，以防止塑料外壳的破裂；若在特殊环境下使用，请预先联系我们。

  - 温度影响

    - 使用须知

- 以上所有性能规格都是在环境条件：温度20℃，相对湿度50%，一个大气压（100kPa）下测得。

- 推荐用目标气体进行标定。如果用交叉敏感气体进行标定，不能保证其标定和测量的准确性。

- 交叉灵敏度会有±30%的浮动，并且可能随着传感器的生产批次不同和传感器的寿命而变化。

- 上述交叉灵敏度包括但不限于上述气体，该传感器有可能对其他气体有响应。