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产品简介

产品介绍
JX-3001-SZJ系列水溶液九项水质检测仪适用于大、中、小型水厂及农村用水的浊度、余氯、总氯、二氧化氯、色度、嗅和味、细菌、PH等的检测，以便使检测的水达到规定的水质标准。

功能特点

检测精准：依据国家检测标准、研发，广泛适用于水溶液重金属的检测。

光源优势：采用进口光源，光学性能极佳，寿命长达10万小时。
操作智能：设备采用引导式操作，用户可根据提示轻松完成检测操作。

智能打印：可设置检测完成自动打印检测结果，或选择手动打印模式。

性价比高：配备完善的耗材试剂，价格低、用量少、经济实惠。

产品参数
	参数名称
	参数内容

	供电方式
	内置锂电池，可用12V DC充电

	功率
	≤10W

	重复性误差
	≤3%

	示值误差
	≤5%

	灵敏度
	红光2.45x10-5   绿光≥2.35*10-3   黄光≥2.13x10-3

	波长范围
	红光: 660±2nm   绿光: 515±2nm       黄光: 575±5nm

	数据打印
	内置高档-键式热敏打印机

	显示方式
	4.3英寸全彩液晶屏

	数据存储
	0-999条

	工作环境
	0~60℃，≤89%RH(无冷凝)

	仪器尺寸
	475mm*355mm*155mm(长×宽X高)

	仪器重量
	约6.1kg

	比色方式
	比色管

	型号
	水质九项速测仪

	项目
	余氯
	总氯
	二氧化氯
	浊度

	测量标准
	HJ586-2010
	HJ 586-2010
	分光光度法
	GB_T13200-1991

	范围
	0-1.5mg/L
	0-1.5mg/L
	0-0.8mg/L
	0-90NTU

	下限
	0.1
	0.1
	0.05
	5

	时间
	5min
	5min
	1h
	当天

	示值误差
	≤±7％
	≤±10％
	≤±7％
	≤±5％

	供电
	内置电源DC12V

	环境
	5-40℃，≤85%

	屏幕显示
	4.3寸高清彩色液晶屏

	比色方式
	比色管（消解比色一体）

	光学稳定性
	≤±0.001Abs/20分钟（10万小时寿命）

	操作功能
	水质分析，数据存储，输出查询，数据导出，

	仪器尺寸
	250mm*338mm*98mm

	功耗
	2.2w


硬件连接

产品清单

	名称
	数量

	便携式速测仪
	1台

	电源（线）适配器
	1根

	大肠杆菌测试片
	1套

	生化培养箱（微型）
	1个

	三角烧瓶
	1个

	镊子
	1份

	消解试管
	4个

	余氯/总氯试剂
	1瓶

	二氧化氯试剂
	1套

	PH缓冲液
	1套

	合格证/保修卡
	1张

	细菌总数测试片
	1套


产品外观
以下是产品不同角度的外观结构图，如图所示：
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图1.检测仪外观图

九项水质检测仪的外壳材质为金属，外观呈黑白色，各部分如上图所示。
产品界面和功能说明
产品界面说明
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图2.操作主菜单界面
屏幕采用4.3寸液晶显示屏，主界面显示有溶液检测，数据处理，设置，帮助，屏幕右上角显示系统的当前时间，屏幕右方有7个按键，依次对应“上下左右键、设置键、返回键、确认键”。

↑、↓、←、→键:用在设定及标定操作时移动光标。

返回键:当进行一项操作未完成时，可把刚进行的操作取消。

确认键:对功能键等操作的确认。

设置键:对相关功能进行设置。
操作界面说明

在主界面，光标会默认在第一项“溶液检测”，可以通过左右键和上下键选择、“数据管理”、“设置”“帮助”选项，按下确认键即可进入对应的界面。

在溶液检测界面中有不同物质的量程目录列表。在检测界面，客户根据自己的需要，选择需要测试的金属类别，按下确认键就可以进入空白校正界面，客户需要放置空白试剂进行校正，时间大概3分钟，校正完成后，进入样品测量界面，客户需要取出空白试剂，在样品测量界面，客户放入待测样品试管，按下“确定”键等待检测结果，时间大概3分钟，测量完成后会自动进入结果分析界面，在结果分析界面显示此时的结果，并自动打印（可在设置中关闭自动打印）。

在数据管理界面，有两个选项“查询|打印历史数据”“删除全部历史数据”；选择“查询|打印历史数据”时，会进入历史数据界面，客户可按上下键切换不同的数据，按下确定键即可打印当前显示的数据；当客户选择“删除全部历史数据”选项时，按下确定键会删除全部历史数据。
在设置界面，有“自动打印”“修改时间”“系统升级”“恢复出厂设置”选项，客户可以根据自己的需要，进行设置，如设置时间，按下确定键会进入设置时间界面，左右键是选择年月日时分秒，上下键是加减。
在帮助界面，是我司的售后服务热线，如有问题，可随时电话咨询。
操作步骤说明
检测仪放置好后，按下开机键后，应保持检测仪预热一分钟；

在分析之前，请先对样品进行预处理；

测量时先进行空白对照，空白对照的目的是减少测量误差；

实验人员在测量前请先擦干试管壁，再把待测试管放入比色池中，进行测试；

测量过程中请保持比色池防护盖密闭；

防止长时间暴露在空气中落入杂物影响结果；

若有误操作，请及时断电。

若发生其他情况，请联系我司售后，严禁私自拆卸分析仪。

附录
质保与售后
质保条款遵循我司传感器售后条款，对于传感器主机享有保修服务（具体保修有效期见保修卡）。
1.本公司对所有产品在出厂前，都进行了严格的产品检验，并对所有制造和质量上的问题，自出厂之日起免费保修一年。

2.如在仪器质保期内，因不规范的操作、不符合要求的使用环境、人为过失、意外事件、不当的存储或运输原因造成的问题，我公司仍负责维修，但需根据仪器故障程度收取适当的成本费用。

3.对于超过质保期的仪器，本公司将采取有偿保修和服务。

4.当发生以下情况之一时，该产品将不再受到我公司的保修及服务：

（1）一切将仪器分解、再组装、拆机或改造的行为；

（2）非我公司直属机构及授权的人员，擅自维修过的仪器；

（3）产品防拆机易碎膜破裂的仪器；

（4）未使用厂家原装耗材而造成仪器测定故障的仪器；（5）通过非正常渠道购买到的我公司产品。

试剂配制以及测量

pH值测定

试样准备：

取10ml水于消解试管中。
pH测定法

按通笔尾端的开关，将PH测试笔电极插入被测液体中。轻轻地搅拌溶液并等待一分钟左右，读取PH测试笔显示值即可。pH7为中性，pH6～7为弱酸性，pH5～6为酸性，pH＜5为强酸性；pH7～8为弱碱性，pH8～9为碱性， pH9以上为强碱性。

色度

1.试样准备：

向一支消解试管中注入一定量的试样，使注满到刻线处，同样向另一支消解试管中注入水注满到刻度线处。

2.色度测定法

比较试样与水的颜色，比色时在日光或者日光灯照下，正对白色背景，从上往下观察，避免侧面观察，提出接近的颜色。

菌落

测试方法：
将细菌测试片沾取水，放培养箱中设定36℃，放置14-18h后取出观察，详情见测试片上自带说明。
大肠杆菌

测试方法：
将大肠杆菌测试片沾取水，放培养箱中设定36℃，放置14-18h后取出观察，详情见测试片上自带说明。
浊度

实验用具及耗材
空消解试管若干（10ml）、浊度待测样。
检测方法：

操作时应按规定佩戴防护用具，避免接触皮肤和衣服。

废弃的试剂和检测后的残渣液，请勿随意丢弃，应做妥善的安全处理。

如仪器示值不在检测量程范围内，不能作为最终检测结果。如有疑问请咨询售后。

A.取若干支空消解比色管。

B.空白样:在空管中加入10mL蒸馏水。

C.待测样:在空管中加入10mL浊度待测液。
D.在检测仪上选择浊度检测项，根据操作提示，先做空白校正，再测待测样（检测前请确保空白样管和待测样管内无不溶物，外壁清洁、无划伤）。

E.数据直读及打印。
余氯
实验用具及耗材

空消解试管若干（10ml）、余氯试剂1套、酸溶液(客户自备）。
试剂配制

余氯待测液：吸取待测水样10ml，向消解管1中加入0.1ml 酸溶液(客户自备）。向消解管中加入0.1ml A溶液。

另取试管2依次加入1.5 ml B溶液、0.5 ml C溶液，混匀。

将试管1的溶液快速倒入试管2中。注意：需立即测量。

酸溶液(客户自备）配置方法为：1mol/L硫酸溶液，于800ml水中，在不断搅拌下小心加入54.0ml浓硫酸，冷却后将溶液移入1000 ml 容量瓶中，加水至标线，混匀。
检测方法：

操作时应按规定佩戴防护用具，避免接触皮肤和衣服。

废弃的试剂和检测后的残渣液，请勿随意丢弃，应做妥善的安全处理。

如仪器示值不在检测量程范围内，不能作为最终检测结果。如有疑问请咨询售后。

A.取若干支空消解比色管于试管架。

B.空白样:在空管中加入10ml 纯水。

C.待测样:在空管中加入10mL余氯待测液。
D.在检测仪上选择余氯检测项，根据操作提示，先做空白校正，再测待测样（检测前请确保空白样管和待测样管内无不溶物，外壁清洁、无划伤）。

E.数据直读及打印。

总氯
实验用具及耗材

空消解试管若干（10ml）、总氯试剂1套、酸溶液(客户自备）。
试剂配制

余氯待测液：吸取待测水样10ml，向消解管1中加入0.1ml 酸溶液(客户自备）。向消解管中加入0.1ml A溶液。

另取试管2依次加入1.5 ml B溶液、0.5 ml C溶液，混匀。

将试管1的溶液快速倒入试管2中。注意：需立即测量。

酸溶液(客户自备）配置方法为：1mol/L硫酸溶液，于800ml水中，在不断搅拌下小心加入54.0ml浓硫酸，冷却后将溶液移入1000 ml 容量瓶中，加水至标线，混匀。
检测方法：

操作时应按规定佩戴防护用具，避免接触皮肤和衣服。

废弃的试剂和检测后的残渣液，请勿随意丢弃，应做妥善的安全处理。

如仪器示值不在检测量程范围内，不能作为最终检测结果。如有疑问请咨询售后。

A.取若干支空消解比色管于试管架。

B.空白样:在空管中加入10ml 纯水。

C.待测样:在空管中加入10mL总氯待测液。
D.在检测仪上选择总氯检测项，根据操作提示，先做空白校正，再测待测样（检测前请确保空白样管和待测样管内无不溶物，外壁清洁、无划伤）。

E.数据直读及打印。

二氧化氯
实验用具及耗材

空消解试管若干（10ml）、二氧化氯试剂1套。
试剂配制

二氧化氯待测液：取水样10 mL于比色管中，加入1滴D溶液。向样品管及各标准管中均加人0.5 mL缓冲溶液E,0.5 mLF溶液，混匀，再加入1.0 mL缓冲溶液G ,溶液变为紫红色。

检测方法：

操作时应按规定佩戴防护用具，避免接触皮肤和衣服。

废弃的试剂和检测后的残渣液，请勿随意丢弃，应做妥善的安全处理。

如仪器示值不在检测量程范围内，不能作为最终检测结果。如有疑问请咨询售后。

A.取若干支空消解比色管于试管架。

B.空白样:在空管中加入10ml 纯水。
C.待测样:在空管中加入10mL二氧化氯待测液。
D.在检测仪上选择二氧化氯检测项，根据操作提示，先做空白校正，再测待测样（检测前请确保空白样管和待测样管内无不溶物，外壁清洁、无划伤）。

E.数据直读及打印。
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