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	模拟量型乙烯
传感器

	使用说明书

	JXBS-3001-C2H4

	Ver1.0


产品简介

产品概述

乙烯传感器采用专业测试乙烯浓度传感器探头作为核心检测器件；具有测量范围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。

功能特点


本产品采用高灵敏度的气体检测探头，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。

产品参数

	参数
	技术指标

	测量范围
	0-100ppm（范围可选）

	测量方式
	电化学传感器

	测量精度
	≤3%F.s

	重复性
	≤1%F.s

	通讯方式
	0~5V，0~10V，4~20mA

	供电电源
	总线供电，12-24V DC

	耗电
	≤1.5W（@12V DC , 25℃）

	运行温度
	-10至40℃

	工作湿度环境
	15-90%RH（相对湿度）、无凝露

	工作压力范围
	标准大气压±10%

	外形尺寸
	110×85×44mm3


交叉气体抗干扰特性
	气体
	浓度（ppm）
	读数（ppm）

	一氧化碳
	100
	70

	乙醇
	200
	180

	乙醚
	100
	60

	乙酸
	50
	19

	二甲苯
	50
	65

	硫化氢
	50
	145


硬件连接

设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


接口说明

电源接口为宽电压电源输入12-24V均可。模拟量型产品注意信号线正负，不要将电流/电压信号线的正负接反，否则会烧毁设备。
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	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正(12-24VDC)

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	电压/电流输出正

	
	蓝色
	电压/电流输出负


出厂默认提供0.85米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

安装说明

需将传感器安置在避风避雨的环境中，90度垂直于地面壁挂，保持将传感器透气孔朝向正下方，防止进水。

同时为了保证测量的准度，请将乙烯变送器安装在通风较好的位置。

接线说明

模拟量型传感器接线简单，只需要将线与设备的指定端口连接即可。设备支持3/4线制接线方式。

典型四线制接线方式

如下图所示为电流型传感器接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，电流流向为传感器到采集设备；传感器的蓝色线为信号正接入电流采集设备的信号负，电流流向为采集设备到传感器；
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如下图所示为电压型传感器接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，黄(灰)线的电压为输出电压；传感器的蓝色线为信号正接入电压采集设备的信号负，蓝线的电压为参考电压，与黑线电压一致为0V。
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典型三线制接线方式

对于典型的三线制接线，相较于四线制接线方式，省略蓝线即可，在传感器中蓝线与黑线在传感器中短路，因此可以省略蓝线。

对于三线制电流接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电流采集设备的信号正即可。
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对于三线制电压接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电压采集设备的信号正即可。
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模拟量参数含义与换算
模拟量4-20mA电流输出

	电流值
	C2H4

	4mA
	0ppm

	20mA
	100ppm



计算公式为P(C2H4)=(I(电流)-4mA)*6.25ppm


其中P的单位为ppm，I的单位为mA。


例如当前情况下采集到的数据是8mA，此时计算C2H4的值为25.0ppm。

模拟量0-10V电压输出

	电压值
	C2H4

	0V
	0ppm

	10V
	100 ppm



计算公式为P(C2H4)=V（电压）*0.01ppm

其中P的单位为ppm，V的单位为mV。


例如当前情况下采集到的数据是3500mV，此时计算C2H4的值为35.0ppm。
模拟量0-5V电压输出

	电压值
	C2H4

	0V
	0ppm

	5V
	100ppm



计算公式为P(C2H4)=（电压）*0.02ppm

其中P的单位为ppm，V的单位为mV。


例如当前情况下采集到的数据是4200mV，此时计算C2H4的值为84.0ppm。
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