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一站式物联网供应平台



	红外热电堆探测器NDIR模组二氧化碳传感器

使用说明书

	               JX-411D-II

	Ver1.0




产品简介

产品概述

JX-411D-IIA型产品是基于MEMS工艺所生产的TO-39封装（双通道）红外气体热电堆，产品内置两块MEMS芯片和外置两块窄带红外滤光片窗口。并内置可用于温度补偿的高精度NTC；该探测器主要用于NDIR气体探测器。
参数指标

	参数
	技术指标

	敏感区域
	1.15*1.15mm

	测量精度
	50ppm或±5%F.S(25℃)

	视场
	90°

	电阻
	70±20KΩ

	噪声
	40±3nV/Hz1/2

	NEP
	0.6nV/Hz1/2

	响应度
	130v/w

	电阻温度参数
	0.06%/℃

	工作温度
	-30-100℃；

	存储温度
	-40-125℃

	时间常数
	15ms

	探测率
	0.7E08cmHz1/2/W

	热敏电阻阻值
	100±1%KΩ

	Beta值
	3950±1%K

	量程
	0-2000ppm

	精度
	2%F.S


引脚定义
JX-CO2-II系列红外二氧化碳的引脚定义如下表(图)所示:
	引脚
	名称
	备注

	1
	Ref
	参比电极

	2
	GND
	接地点

	3
	Sig
	探测通道

	4
	NTC
	热敏电阻
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引脚示意图

备注：传感器接口为7Pin-1.25mm插座和7Pin-2.54mm排针连接。

备注：上电会满量程，90s后恢复正常
产品外观
下图是产品的外观，如图所示：
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通信协议

通信参数

	参数
	内容

	通讯地址
	0x01（默认）

	波特率
	9600（默认）

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位


模组有两种工作方式，分别为主动上报式和被动应答式，默认工作模式为主动上报模式，在主动上报模式下设备会以间隔1S发送一次当前的浓度值。设备可以通过指令修改为问答式，问答式状态下只有向设备发指令询问，设备才会恢复当前浓度值。
通信命令

主动上报模式

RX（接收）格式如下：

	
	
	x
	x
	x
	x
	
	p
	p
	m
	\r
	\n


例如： 输出1235 ppm格式如下（十六进制）：

	20
	20
	31
	32
	33
	35
	20
	70
	70
	6d
	0D
	0A


其中0X20为空格的十六进制码，输出以换行符结尾
注：若串口数据显示采用ASCII码形式，会直接显示当前气体浓度数值。
设置通讯模式

TX（发送）格式如下：

	起始位
	地址
	命令字节
	通讯模式
	--
	--
	--
	--
	校验和

	0xFF
	0x01
	0x03
	0x**
	0x00
	0x00
	0x00
	0x00
	0x**


RX（接收）格式如下：

	起始位
	地址
	命令字节
	通讯模式
	状态
	--
	--
	--
	校验和

	0xFF
	0x01
	0x03
	0x**
	0x**
	0x00
	0x00
	0x00
	0x**


发送:  FF 01 03 01 00 00 00 00 FC可以切换为主动上报

返回： FF 01 03 01 01 00 00 00 FB代表设置成功

发送： FF 01 03 02 00 00 00 00 FB可以切换为问询模式

返回： FF 01 03 02 01 00 00 00 FD代表设置成功

发送： FF 01 03 03 01 00 00 00 F9被动问询PPM模式
返回： xxxxx+ppm(ASCII码，数值+单位PPM)
其中  通讯模式：0x01代表主动上报，0x02代表问询式；

状态：0x01表示成功，0x00表示失败。
主动问询模式（MODBUS-RTU）

读取模组地址 0x01 的气体浓度值，格式如下：
TX（发送）：

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x05
	0x00,0x01
	0x94
	0x0B



RX（接收）：

	地址码
	功能码
	有效字数
	气体浓度值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x06,0x51
	0x5A
	0x3D


气体浓度值：651 H(十六进制)=1617=>气体浓度=1617ppm

修改模组设备地址，格式如下：

TX（发送）：

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x01,0x00
	0x00,0x02
	0x09
	0xF7


RX（接收）：

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x01,0x00
	0x00,0x02
	0x09
	0xF7


发送：01 06 01 00 00 02 09 F7 将模组地址01改成02。
修改模组波特率，格式如下：

TX（发送）：

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x01,0x01
	0x00,0x01
	0x18
	0x36


RX（接收）：

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x01,0x01
	0x00,0x01
	0x18
	0x36


发送：01 06 01 01 00 01 18 36模组波特率9600改成4800。

其中数据长度0x00,0x00代表2400,0x00,0x01代表4800，0x00,0x02代表9600。

DA输出(模拟电压信号)
可根据客户需求，定制电压输出范围和对应量程

例如：0.4 - 2V对应输出0 - 2K ppm

0 - 3.0V对应输出0 - 5K ppm
电压输出范围：0 - 3.0V

校准功能
手动快速校准
为方便用户校准零点，添加快速校准零点功能。零点校准功能是指校准 400ppm浓度点。（开阔室外和正常通风环境CO2浓度约为400ppm），校准功能是指传感器在连续运行30min后，根据环境浓度智能判断零点并自行校准。

使用时请在室外进行校准，开启校准前放置10min使设备充分预热并且使环境中的气体扩散至模组内，后开启校准。

校零功能适合用于办公环境，家庭环境。但不适用于农业大棚、养殖场、冷库等场所，请用户定期对传感器进行零点校准。

TX（发送）格式如下：

	起始位
	地址
	命令字节
	通讯模式
	--
	--
	--
	--
	校验和

	0xFF
	0x0*
	0x05
	0x02
	0x00
	0x00
	0x00
	0x00
	0x**


RX（接收）格式如下：

	起始位
	地址
	命令字节
	通讯模式
	状态
	--
	--
	--
	校验和

	0xFF
	0x0*
	0x03
	0x02
	0x01
	0x00
	0x00
	0x00
	0x**


发送:  FF 01 05 02 00 00 00 00 F9为开启校准。
返回： FF 01 03 02 01 00 00 00 FA代表校准成功

24小时自动校准
使用时请在室外进行校准，开启后模组会自动进行数据校准，如不关闭会每隔24小时内自动校准一次；设备默认关闭校准功能。
校零功能适合用于办公环境，家庭环境（开阔室外和正常通风环境CO2浓度约为400ppm）。但不适用于农业大棚、养殖场、冷库等场所，特别建议长时间在室外使用的客户开启。
TX（发送）格式如下：

	起始位
	地址
	命令字节
	通讯模式
	--
	--
	--
	--
	校验和

	0xFF
	0x0*
	0x05
	0x00
	0x00
	0x00
	0x00
	0x00
	0x**


RX（接收）格式如下：

	起始位
	地址
	命令字节
	通讯模式
	状态
	--
	--
	--
	校验和

	0xFF
	0x0*
	0x03
	0x00
	0x01
	0x00
	0x00
	0x00
	0x**


发送:  FF 01 05 00 00 00 00 00 FB为开启校准。
返回： FF 01 03 00 01 00 00 00 FC代表开启成功。

发送:  FF 01 05 00 01 00 00 00 FA为关闭校准。
返回： FF 01 03 00 01 00 00 00 FB代表关闭成功。

PWM输出(示例)
下文示例以0-5000ppm为例:

CO2浓度输出范围 
： 0ppm to 5000ppm CO2 
周期             
： 1004ms±5%
如何通过 PWM获得当前 CO2浓度值的计算公式： 
正向脉宽=PPM浓度值/5+2ms；
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附录

使用注意事项
探测器操作环境应保持干净整洁，避免用手和硬物直接触碰滤光片。

建议焊接温度在280℃下，时间不超过6s，避免长时间保持传感器引脚过热。
探测器使用过程中需注意静电保护。
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