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	模拟量型苯传感器

	使用说明书
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	Ver1.0



产品简介

产品概述

苯传感器采用专业测试苯传感器探头作为核心检测器件；具有测量范围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。

功能特点


本产品采用高灵敏度的气体检测探头，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。

产品参数

	参数
	技术指标

	测量范围
	0-100ppm

	测量方式
	电化学传感器

	精度
	≤3%F.S(25℃)

	重复性
	≤1%F.S(25℃)

	波特率
	2400/4800/9600

	通讯端口
	RS485

	供电电源
	总线供电，12-24V DC

	耗电
	≤1.5W（@12V DC , 25℃）

	运行温度
	0-50℃

	工作湿度环境
	15-90%RH(无凝结)

	工作压力范围
	0.9-1.1atm

	外形尺寸
	110×85×44mm3


探头参数与选型

	编号
	探头类型
	量程
	分辨率

/可检测下限
	寿命

	100P
	国产探头
	100ppm
	1ppm
	>2年



以上寿命均为温度23±3℃、湿度40±10%RH、浓度<5%最大量程的情况下的参考数值。

交叉气体抗干扰特性
	气体
	浓度（ppm）
	读数（ppm）

	一氧化碳
	100
	70

	乙醇
	200
	260

	氯乙烯
	100
	160

	二氧化硫
	20
	15

	乙醚
	100
	60

	甲苯
	50
	70

	三氯甲烷
	50
	20

	乙酸
	50
	19

	甲醛
	5
	100

	硫化氢
	50
	145

	二甲苯
	50
	65

	环氧乙烷
	10
	25


硬件连接

设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


接口说明

电源接口为宽电压电源输入12-24V均可。模拟量型产品注意信号线正负，不要将电流/电压信号线的正负接反，否则会烧毁设备。
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	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正(12-24VDC)

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	电压/电流输出正

	
	蓝色
	电压/电流输出负


出厂默认提供0.85米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

安装说明

需将传感器安置在避风避雨的环境中，90度垂直于地面壁挂，保持将传感器透气孔朝向正下方，防止进水。

同时为了保证测量的准度，请将甲醇变送器安装在通风较好的位置。

接线说明

模拟量型传感器接线简单，只需要将线与设备的指定端口连接即可。设备支持3/4线制接线方式。

典型四线制接线方式

如下图所示为电流型传感器接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，电流流向为传感器到采集设备；传感器的蓝色线为信号正接入电流采集设备的信号负，电流流向为采集设备到传感器；
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如下图所示为电压型传感器接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，黄(灰)线的电压为输出电压；传感器的蓝色线为信号正接入电压采集设备的信号负，蓝线的电压为参考电压，与黑线电压一致为0V。
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典型三线制接线方式

对于典型的三线制接线，相较于四线制接线方式，省略蓝线即可，在传感器中蓝线与黑线在传感器中短路，因此可以省略蓝线。

对于三线制电流接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电流采集设备的信号正即可。
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对于三线制电压接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电压采集设备的信号正即可。
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模拟量参数含义与换算
模拟量4-20mA电流输出

	电流值
	C6H6

	4mA
	0ppm

	20mA
	100ppm



计算公式为P(C6H6)=(I(电流)-4mA)*6.25ppm


其中P的单位为ppm，I的单位为mA。


例如当前情况下采集到的数据是8mA，此时计算C6H6的值为25.0ppm。

模拟量0-10V电压输出

	电压值
	C6H6

	0V
	0ppm

	10V
	100 ppm



计算公式为P(C6H6)=V（电压）*0.001

其中P的单位为ppm，V的单位为mV。


例如当前情况下采集到的数据是3500mV，此时计算C6H6的值为35.0ppm。
模拟量0-5V电压输出

	电压值
	C6H6

	0V
	0ppm

	5V
	100ppm



计算公式为P(C6H6)=（电压）*0.002

其中P的单位为ppm，V的单位为mV。


例如当前情况下采集到的数据是4200mV，此时计算C6H6的值为84.0ppm。
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