电化学开发板

模拟量输出 设计指南

Ver1.0

目录

一、产品简介	3

二、具体参数	3

三、工作原理图	3

四、编程和标定思路	6

五、开发板外观图	7

- 一、产品简介

此开发板是我司针对于2电极和3电极电化学探头检测不同的气体含量而开发。此开发板支持4-20mA输出、0-5V输出、0-10V输出，供电方式支持5/12V。此开发板是基于STM32F030F4P6芯片，采用精密运放芯片GS8552采集电化学探头的输出信号，经过算法处理，可以用不同的方式输出。我司提供开发例程，模块，客户可以通过更改部分电路以及例程实现相应的功能。

- 二、具体参数

| 参数 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 输入电源 | 5V/12V DC |
| 输出方式 | 4-20mA/0-5V/0-10V输出 |
| 尺寸 | - 82mm*35mm*16mm(长*宽*高) |
| 储存温度 | -25OC - +85OC |
| 工作温度 | -10OC - +70OC |
| 重量 | 0.05kg |

- 工作原理图

图一 总原理图

如图一所示，这是总原理图，包含降压模块、ADC采集模块、STM32F0303F4P6单片机最小系统模块、485模块、232模块。

图二 电源模块

如图二所示，这是基于AMS1117-3.3V的降压电路，可以把输入为5V或者输入为12V 的电压转换成3.3V输出。

图三 ADC采集模块

如图三所示是ADC采集模块，使用的是GS8552运放芯片，该GS8552放大器是单电源，微功率，零漂移CMOS运算放大器，放大器提供带宽为1.5MHz，轨对轨输入和输出，单电源操作从2.1V到5.5V。本采集模块支持2电极和3电极电化学气体探头。C是对电极，W是工作电极，R是参比电极。

关于2电极和3电极的修改说明

1）若使用2电极电化学探头，C4应焊接0R电阻，R3应焊接100R电阻；

2）若使用3电极电化学探头，C4应焊接10nF电容，R3应焊接10K电阻。

图四 单片机模块

- 如图四所示，这款单片机是STM32F030F4P6，它的工作电压是2.4V-3.6V，封装是TSSOP，有20个引脚，最大频率是48MHz，具有各种增强型外设和 I/O。 有如 I2C、SPI 和 USART 等通信接口，以及 12 位 ADC、16 位计时器和一个高级控制 PWM 计时器。用到的芯片还有DAC7512，单片机通过模拟SPI通信接口与7512芯片通信，控制其输出数字电压值，经差动缩放电路、电流/电压变换电路和功率驱动电路，最后输出恒定电流或者恒定电压。

图五 模拟量输出模块

- 如图五所示，是基于TLV2374的运放输出电路，从DAC7512芯片输出的电压值经过电路变化输出电流或者电压。

- 使用4-20ma电流输出和0-5V/0-10V电压输出，模拟量模块改板说明

- 1）使用4-20ma电流输出时，R40需焊接0R电阻，R39不焊，供电电源5V/12V均可；

- 2）使用0-5V电压输出时，R40不需要焊接，R39焊接0R电阻，此时供电电源5V/12V均可，可通过调换R36的阻值改变输出电压；

- 3）使用0-10V电压输出时，R40不需要焊接，R39焊接0R电阻，此时供电电源应为12V，可通过调换R36的阻值改变输出电压。

- 四、编程和标定思路

- 编程思路

- 1）adc采集

- 一路adc采集，单片机处理采集到的数据，对采集到的数据进行软件滤波处理，得到一个较为稳定的数值。

- 输出方式

- 输出方式为模拟量输出，如4-20ma，0-5V，0-10V，模拟量的值可以通过修改DAC7512(u16 DAData)的DAData值来改变。

- 标定思路

- 模拟量和检测气体的浓度有一定的线性关系，根据线性关系，进行零点和满点标定。

- 参考程序

1）adc采集处理程序

- #define A  101

- u32 caiji[A];

- uint32_t ADC_Check(void)//采集处理程序

- {

- uint16_t i,j,k,h;

- u32 ResultI2;

- for(i=0;i<A;i++)

- {

- while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC ));//等待转换结束

- caiji[i]=(uint32_t)ADC_ConvertedValue[i];

- for(j=0;j<500;j++)

- {;}

- }

- for(j=0;j<A-1;j++)           //排序取中值

- {

- for(k=0;k<A-j-1;k++)

- {

- if(caiji[k]>caiji[k+1])

- {

- ResultI2=caiji[k];

- caiji[k]=caiji[k+1];

- caiji[k+1]=ResultI2;

- }

- }

- }

- ResultI=caiji[(A-1)/2];

- ResultI=ResultI*3300;

- ResultI=ResultI/4096;

- ADC_ClearITPendingBit(ADC1,ADC_IT_EOC);

- ResultI1 = ResultI;

- return ResultI1;

- }

2）DAC7512驱动程序

#define IO_SYNC_H GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5)

#define IO_SCLK_H GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_6)

#define IO_DIN_H  GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7)

#define IO_SYNC_L GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5)

#define IO_SCLK_L GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_6)

#define IO_DIN_L  GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7)

void SetSDAPP()

{

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;

GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; //高速GPIO

GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);

GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7);

}

void SetSDAOD()

{

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_7;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;

GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; //高速GPIO

GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);

}

void DAC7512(u16 DAData)			//满电压是5000mV  4096分度值

{

u8 i;

u32 temp=DAData;

SetSDAPP();

IO_SCLK_L;

IO_SYNC_L;//启动转换

IO_SCLK_H;

temp=temp*5000/4096;//    /5000*4096输出电压值0-3.3V

if(temp>4095)

temp=4095 ;

DAData=temp;

for(i=0;i<16;i++)//AD7888写入命令与获取数值一次。

{

if((DAData&(0x8000>>i))>>(15-i))

{

IO_DIN_H;//启动转换

}

else

{

IO_DIN_L;//启动转换

}

IO_SCLK_L;	//下降写入

IO_DIN_L;//启动转换;//每次数据移入后，DIN还需要置0真变态

IO_SCLK_H;//

}

IO_SCLK_L;	// 这里还需要SCLK置0，更变态,datasheet上却没提

IO_SYNC_H;//下次转换必须先置1

SetSDAOD();

}

3）标定程序

void Tiaozheng()

{

dianliu=ResultI1;//**ADCcheng/ADCchu+ADCjia;

if(dianliu_0<=dianliu<=dianliu_1)

{

dianliutrue=I1*(dianliu-dianliu_0)/(dianliu_1-dianliu_0);

}

else if(dianliu_1<dianliu)

{

dianliutrue=I1*(dianliu-dianliu_1)/(dianliu_1-dianliu_0)+I1;

}

}

4）主程序

- void main()//主程序

- {

- ReadInf();

- Systick_Init();

- InitALL();

- GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1);//点亮状态灯

- while (1)

- {

- ADC_Check();     //模拟量采集

- Tiaozheng();

- DAC7512(dianliutrue)

- delay_ms(100);

- }

- }

- 五、开发板外观图

图六 开发板PCB图