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产品简介

产品概述
JXBS-3001-Ca2+是一款智能在线化学分析仪器之一，本产品使用的钙离子电极是一种纯手工制造的固态离子选择性电极，可测量水中的总游离钙的含量。
本产品提供钙离子测量解决方案简单，快速，经济，准确。本产品配合防水外壳，将水溶液的信号经过数字化整定分析，转换为标准的485/4-20mA/0-10V的信号。产品一次成型无需标定，上手即可使用。

主要参数

	参数名称
	参数内容

	直流供电
	9-24V DC

	耗电
	≤0.15W（@12V DC , 25℃）

	测量精度
	5%F.s

	钙离子量程
	0.02-40000ppm

	钙离子分辨率
	0.1ppm（默认）

	输出信号
	485/4-20mA/0-10V

	温度范围
	连续0~50℃，间歇51℃~100℃

	重复性
	±4%

	产品尺寸
	110×85×44mm3

	探头尺寸
	155mm*12mm（长度*直径）

	PH适用范围
	2~12 PH

	探头缆线长度
	5米（默认）

	干扰离子
	Al+3, Ba+2, Fe+2, Cu+2, Sr+2


系统框架图
485接口框架图
本传感器可以连接单独使用，首先使用12V直流电源供电，设备可以直接连接带有485接口的PLC，可以通过485接口芯片连接单片机。通过后文指定的modbus协议对单片机和PLC进行编程即可配合传感器使用。同时使用USB转485即可与电脑连接，使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试。
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本产品也可以多个传感器组合在一条485总线使用，在进行485总线组合时请遵守“485总线现场接线守则”（见附录）。理论上一条总线可以接16个以上的485传感器，如果需要接更多的485传感器，可以使用485中继器扩充更多的485设备，另一端接入带有485接口的PLC、通过485接口芯片连接单片机，或者使用USB转485即可与电脑连接，使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试。
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模拟量接口框架图
模拟量接口可以直接连接PLC数据模块，或者交由单片机对信号做处理，具体可以见下图：
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硬件连接

设备安装前检查


安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	水溶液钙离子变送器设备
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


接口说明

电源接口为宽电压电源输入12-24V均可。产品注意信号线正负，不要将信号线的正负接反。
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485接口传感器接线方式：

	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正(12-24VDC)

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	485-A

	
	蓝色
	485-B


模拟量接口传感器接线方式：

	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正(12-24VDC)

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	电压/电流输出正

	
	蓝色
	电压/电流输出负


出厂默认提供0.6米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

安装说明

本仪表是壁挂式。请安装在墙壁上，尽量避开风雨和太阳直射。为了防止本仪表内部温度上升，请安装在通风良好的地方。安装本仪表时请不要左右倾斜，尽量水平安装。
电极是非常精密的组件，必须使用正确的安装方式，错误的安装方式会导致电极损坏或者不可逆的受损。电极采用管道安装.浸入式.法兰安装均可。
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请不要把电极直接投入水中，应选择电极安装支架或流通杯固定。安装前请务必使用生料带（3/4螺纹处）做好防水封闭工作，避免水进入电极中，造成电极电缆线短路。
停水期间，要确保电极浸泡在被测液中或戴上内装保护液的保护帽，冬季温度低长期停水要加防冻装置或收回室内加水存放。否则会缩短使用寿命。

485接口通信协议

通讯基本参数
	参数
	内容

	编码
	8 位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600 bps 可设,出厂默认为 9600bps

	编码
	8 位二进制


数据帧格式定义
采用 Modbus-RTU 通询规约，格式如下：

初始结构>=4字节的时间

地址码= 1字节
功能码= 1字节
数据区= N字节

错误校验= 16位 CRC 码

结束结构>=4字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通询网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令功能提示，本变送器只用到功能码 0x03（读取存器数据）。

数据区：数据区是具体通询数区，注意 16bits 数据高字节在前

CRC 码：二字节的校验码。

问询帧

	地址码
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器长度
	校验码低位
	校验码高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	数据一区
	第二数据区
	第N数据区

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节


寄存器地址
	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0001H
	40002
	温度(单位0.1℃)
	只读

	0002H
	40003
	钙离子（单位0.1ppm）
	只读

	0100H
	40101
	设备地址(0-252)
	读写

	0101H
	40102
	波特率(2400/4800/9600)
	读写


通讯协议示例以及解释

读取设备地址0x01的钙离子值


问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x02
	0x00,0x01
	0x25
	0xCA



应答帧(例如读到钙离子值为18.9ppm
	地址码
	功能码
	有效字节数
	钙离子值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00 0xBD
	0x78
	0x35


钙离子： 

00BD H(十六进制)=189=>钙离子=18.9ppm
读取设备地址0x01的温度值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x01
	0x00,0x01
	0xd5
	0xca


应答帧

	地址码
	功能码
	有效字节数
	温度值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00,0xAF
	0xDB
	0xBF


温度：

00AF H(十六进制)=175=>温度=17.5℃

读取设备地址0x01温度、钙离子浓度值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x01
	0x00,0x02
	0x95
	0xCB


应答帧

	地址码
	功能码
	有效字节数
	温度值
	钙离子值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x04
	0x01
0x1b
	0x00
0x28
	0xDB
	0xBF


温度：

011B H(十六进制)=283=>温度=28.3℃

钙离子：

0028 H(十六进制)=40=>钙离子=4.0ppm
模拟量接线说明

模拟量型传感器接线简单，只需要将线与设备的指定端口连接即可。设备支持3/4线制接线方式。

典型四线制接线方式

如下图所示为电流型传感器接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，电流流向为传感器到采集设备；传感器的蓝色线为信号正接入电流采集设备的信号负，电流流向为采集设备到传感器；
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如下图所示为电压型传感器接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，黄(灰)线的电压为输出电压；传感器的蓝色线为信号正接入电压采集设备的信号负，蓝线的电压为参考电压，与黑线电压一致为0V。
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典型三线制接线方式

对于典型的三线制接线，相较于四线制接线方式，省略蓝线即可，在传感器中蓝线与黑线在传感器中短路，因此可以省略蓝线。

对于三线制电流接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电流采集设备的信号正即可。
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对于三线制电压接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电压采集设备的信号正即可。
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模拟量参数含义与换算
模拟量4-20mA电流输出

	电流值
	钙离子

	4mA
	0.02

	20mA
	40000



计算公式为P(钙离子)=(I(电流)-4mA)*2499.99875+0.02

其中I的单位为mA。以4mA代表0.02ppm，20mA代表最大量程线性换算即可。

模拟量0-10V电压输出

	电压值
	钙离子

	0V
	0.02

	10V
	40000



计算公式为P(钙离子)=V(电压) *3.999998+0.02

其中V的单位为mV,请以0V代表0.02ppm，10V代表最大量程线性换算即可。

模拟量0-5V电压输出

	电压值
	钙离子

	0V
	0.02

	5V
	40000



计算公式为P(钙离子)=V(电压) *7.999996+0.02

其中V的单位为mV,请以0V代表0.02ppm，5V代表最大量程线性换算即可。
第6章 附录
6.1质保与售后

质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。
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