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产品简介

产品概述

本产品可以精确的测量大气气压值，适用于各种环境下气压测量。采用原装进口传感器，测量数据稳定，精度高，抗干扰能力强，使用寿命长，可广泛运用于环境机房、机场、火车站、商用楼宇控制、家庭住宅、办公楼、学校、会议室、商场、饭店、体育馆、电影院、图书馆等领域，它具有广阔的应用前景。
功能特点

专为实时监测环境温湿度、气压所设计。
壁挂式安装，方便使用。
提供Modbus RS485通信接口。
12-24V DC供电。
主要参数

	参数名称
	参数内容

	直流供电（默认）
	12-24V DC

	最大功耗
	＜4.15W

	绝对测量范围
	10-1200mbar

	分辨率（气压）
	0.012 mbar

	分辨率（温度）
	0.1℃

	精度（气压）
	±1.5mbar(@25℃1035mbar)

	精度（温度）
	±0.5℃（25℃典型值）

	工作范围
	0-40℃/0-80RH%

	通讯端口
	模拟量接口(电压型或者电流型)

	耗电
	≤0.15W（@12V DC , 25℃）

	电流输出类型
	4-20mA

	电流输出负载
	≤600欧姆

	电压输出类型
	0-5V/0-10V

	电压输出负载
	≤250欧姆


大气压参数

	内容
	最小值
	典型值
	最大值
	单位

	分辨率（24bit）
	-
	0.012
	-
	mbar

	精度
	-
	±1.5
	见后表2
	mbar

	重复度
	-
	±0.1
	-
	mbar

	工作范围
	0
	-
	100
	mbar

	长期漂移
	-
	<1
	-
	mbar/年


[image: image12.jpg]EStENERE F R AR AT

Weihai JXCT Electronics Co.,, Ltd.




表一  不同温度下大气压测量精度

如图一所示，分别描述了不同温度下并在不同压力情况下，压力测量的精度情况。

其他参数的相关性影响

上文表一描述了不同温度下对气压测量的影响，下表描述了不同的大气压下对气压测量精度的影响。
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表二  不同大气压下大气压测量误差性
系统框架图
当系统需要接入一个模拟量版本传感器时，您只需要给设备供电，同时将模拟量输出线接入单片机或者PLC的DI接口，同时根据后文的换算关系编写相应的采集程序即可。

[image: image3.jpg](B3R5

0-5v/0-10V

e





当系统需要接入多个模拟量版本传感器时，需要分别将每一个传感器接入每一个不同的单片机模拟量采集口或者PLC的DI接口，同时根据后文的换算关系编写相应的采集程序即可。
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硬件连接

设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


接口说明

电源接口为宽电压电源输入12-24V均可。模拟量型产品注意信号线正负，不要将电流/电压信号线的正负接反。
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线序对应的颜色如下表所示
	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	电压/电流输出正

	
	蓝色
	电压/电流输出负


注意事项：请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。同时一定注意，电压/电流正输出为有源输出，切不可将电压/电流正输出接到电源正位置，一定会导致烧毁。
出厂默认提供0.6米长线材 ，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

注意在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。
安装说明

需将传感器安置在避风避雨的环境中，90度垂直于地面壁挂，保持将传感器透气孔朝向正下方，防止进水。
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壁挂王子壳为壁挂式安装，安装孔位于设备两侧中部位置，安装孔径小于4mm，孔距105mm，可使用3mm的自攻螺丝安装。
接线说明

模拟量型传感器接线简单，只需要将线与设备的指定端口连接即可。设备支持3/4线制接线方式。

典型四线制接线方式

如下图所示为电流型传感器接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，电流流向为传感器到采集设备；传感器的蓝色线为信号正接入电流采集设备的信号负，电流流向为采集设备到传感器。
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如下图所示为电压型传感器接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，黄(灰)线的电压为输出电压；传感器的蓝色线为信号正接入电压采集设备的信号负，蓝线的电压为参考电压，与黑线电压一致为0V。
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典型三线制接线方式

对于典型的三线制接线，相较于四线制接线方式，省略蓝线即可，在传感器中蓝线与黑线在传感器中短路，因此可以省略蓝线。

对于三线制电流接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电流采集设备的信号正即可。
[image: image9.png]LI A (4-20mA)
—ERii TR

F—b

F12V~-24 VI rLJEIERC 25
TR RS

b

IEffpkide 7 R BAEEGE
RBLIRE 5 RE S
=2

XA HE





对于三线制电压接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电压采集设备的信号正即可。
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模拟量参数含义
模拟量4-20mA电流输出

	电流值
	大气压

	4mA
	893mbar

	16mA
	1013mbar(标准大气压)

	20mA
	1053mbar


    计算公式为P气压=（I（电流）-4mA）*10+893mbar
    其中P的单位为mbar，I的单位为mA。

    例如当前情况下采集到的数据是8.125mA，此时计算大气压的值为934.25mbar。

模拟量0-10V电压输出

	电压值
	大气压

	0V
	853mbar

	8V
	1013mbar(标准大气压)

	10V
	1053mbar


计算公式为P气压=V（电压）/50+853mbar
其中P的单位为mbar，V的单位为mV。

例如当前情况下采集到的数据是3515mV，此时计算大气压的值为923.3mbar。

模拟量0-5V电压输出

	电压值
	大气压

	0V
	853mbar

	4V
	1013mbar(标准大气压)

	5V
	1053mbar


    计算公式为P气压=V（电压）/25+853mbar
    其中P的单位为mbar，V的单位为mV。

    例如当前情况下采集到的数据是4228mV，此时计算大气压的值为1022.12mbar。

附录

产品附加说明书

《如何使用万用表辅助调试》：万用表是非常重要辅助调试工具，一旦您发现读数和自己预期有误差时，使用万用表辅助调试是非常有必要的。
《模拟量产品量化精度与分辨率说明》：模拟量产品的量化精度和分辨率的概念，如何计算，如何正确的选择量程。
《模拟量产品的偏差来源与偏差消除》：模拟量产品当读数有误差时，误差产生的原因，误差的种类以及误差如何消除。

质保与售后

质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。
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