[image: image1.png]


一站式物联网供应平台


	 TO封装乙醇气体传感器
使用说明书

	    JXM-TOFZ

	Ver1.0



	[image: image6.jpg]EStENERE F R AR AT

Weihai JXCT Electronics Co.,, Ltd.






[image: image2.png]



产品简介

产品概述
TO封装即同轴封裝，由一个TO管座和一个TO管帽组成。TO管座作为封装元件的底座并为其提供电源，而管帽则可以实现平稳的外界气体输入，这两个元件形成了保护敏感半导体元件的封装。长宽不超过3毫米的MEMS气体传感器芯片，就位于TO管座上，将管座安装于集成电路板上，传感器芯片即可正常工作。
产品特点
（1）微型化设计，整机体积小、重量轻、易安装，可搭载在空气质量检测、乙醇监视器等多种外观传感器使用。
（2）不锈钢防护网，高防护、易清洁有效保护不受

颗粒物及杂质的影响，易于维护和使用。

（3）响应快速，高性能芯片，突破性制程工艺，产品性能显著提升。
（4）低功耗，耐高/低温，产品使用寿命长、低成本、驱动电路简单。高分辦率、高灵敏度、响应速度快、抗干扰力强。
参数指标

TO封装酒精(1.4V)
	检测原理
	氧化物半导体式

	标准封装
	TO-5金属

	信号输出
	模拟信号

	对象气体
	乙醇

	检测范围
	0-500ppm

	标准回路条件
	加热器电压/VH
	1.4±0.2V DC


	
	回路电压/VC
	3.3±0.2VDC      

	
	负载电阻/RL
	5M              

	标准试验条件下的电学特性
	加热器电阻/RH
	室温约33Ω（典型状态）

	
	加热器电流/IH
	20mA

	
	加热器功耗/PH
	≤28mW(典型状态）

	
	传感器电阻/RS
	2M-5M

	
	灵敏度（RS的变化率）
	RS(in air)/RS(50ppm酒精）≥3

	标准试验条件
	试验气体条件
	正常空气20±2°C,65±5%R.H.

	
	回路条件
	 Vc=3.3±0.2VDC

VH=1.4±0.2VDC

	
	测试前预热时间
	30秒


产品外观
下图是产品的外观和结构尺寸图,，如图所示：
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基本电路
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使用环境

  多种场合轻松应对：广泛安装用于空气清新机控制、通风控制、空气质量检測、乙醇监视器、气味监视器等产品。

信号输出

模拟信号为模拟量输出。是指信号波形模拟着信息的变化而变化，其主要特征是幅度是连续的，可取无限多个值;而在时间上则可连续，也可不连续。
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