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产品简介

产品概述
荧光学氧气传感器基于荧光猝灭原理工作，氧气对荧光的猝灭效率符合stern-volmer方程，通过检测传感器中具有保护的核心敏感材料所发出的荧光被氧气分子猝灭的效率实现氧气的精确检测
产品特点
不消耗氧气：荧光学氧气传感器基于荧光猝灭原理工作，使用过程中不消耗氧气。

检测精度高：产品响应时间快，选择性好。
免维护/低功耗：适用于电池供电，产品使用寿命长久。
体积小，重量轻：尺寸小，集成方便，易安装。
参数指标

	参数
	技术指标

	产品原理
	荧光猝灭

	量程
	0-25%

	检测寿命
	5年

	温度范围
	-30℃-60℃

	压力范围
	500-1200mbar

	湿度范围
	0%-90%无凝结

	响应时间
	<15秒

	输出方式
	TTL

	工作电压
	4.75-5.25V

	工作电流
	<6mA

	精度
	2%


产品外观
下图是产品的外观和结构尺寸图,，如图所示：
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产品引脚线图，如图所示：

[image: image2.png]SRk
1: Vs(£5V) 3: TXfERaBRIX

2: GND(OV) 4: RXfEREERIEIN





通信协议

数据帧格式定义
采用 Modbus-RTU 通询规约，格式如下：
地址码= 1字节

功能码= 1字节

寄存器地址=2字节

控制指令=2字节

校验码低位= 1字节

校验码高位= 1字节
地址码：为传感器的地址。
问询帧

	地址码
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器长度
	校验码低位
	校验码高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


应答帧

	地址码
	功能码
	有效字节数
	数据一区
	第二数据区
	第N数据区
	校验码低位
	校验码高位

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


寄存器地址

	寄存器地址
	内容
	操作

	0x02
	氧气值
	读


问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	修改数据
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x02
	0x00,0x01
	0x25
	0xCA


应答帧

	地址码
	功能码
	有效字节数
	氧气值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00 0xD1
	0x78
	0x18


氧气：

00D1 H(十六进制)=209=>氧气=20.9%

附录
质保与售后
质保条款遵循我司传感器售后条款，对于传感器主机享有保修服务（具体保修有效期见保修卡）。
1.本公司对所有产品在出厂前，都进行了严格的产品检验，并对所有制造和质量上的问题，自出厂之日起免费保修一年。

2.如在仪器质保期内，因不规范的操作、不符合要求的使用环境、人为过失、意外事件、不当的存储或运输原因造成的问题，我公司仍负责维修，但需根据仪器故障程度收取适当的成本费用。

3.对于超过质保期的仪器，本公司将采取有偿保修和服务。

4.当发生以下情况之一时，该产品将不再受到我公司的保修及服务：

（1）一切将仪器分解、再组装、拆机或改造的行为；

（2）非我公司直属机构及授权的人员，擅自维修过的仪器；

（3）产品防拆机易碎膜破裂的仪器；

（4）未使用厂家原装耗材而造成仪器测定故障的仪器；（5）通过非正常渠道购买到的我公司产品。
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