一站式物联网供应平台
[image: image1.png]




[image: image9.png]B &if7E




	485型压力变送器

	使用说明书

	JXBS-3001-P304

	Ver2.0


[image: image10.jpg]EStENERE F R AR AT

Weihai JXCT Electronics Co.,, Ltd.




产品简介

产品概述

JXBS-3001-P304系列变送器主要由进口测压元件传感器、测量电路、过程连接件三部分组成。它能将测压元件感受到的气体、液体等物理压力参数转换为标准的电信号（如4-20mA、485等），以供给指示报警仪、记录仪等二次仪表进行测量、指示、过程调节。

功能特点

本产品采用进口的扩散硅压力检测传感器，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。

主要参数

	参数
	技术指标

	测量范围
	-0.1~60Mpa（可定制）

	探头类型
	进口扩散硅

	精度
	0.5级(默认)/0.3级/0.1级

	介质温度
	0-70℃

	输出信号
	485

	工作电压
	9-24V DC

	负载能力
	0-500Ω

	不灵敏区
	≤±1.0%Fs

	螺纹接口
	G1/2,G1/4,M20*1.5可选

	信号接口
	赫斯曼接头/航空接头/防水接头



接线拓步结构
本变送器可以连接单独使用，首先使用12V直流电源供电，设备可以直接连接带有485接口的PLC，可以通过485接口芯片连接单片机。通过后文指定的modbus协议对单片机和PLC进行编程即可配合变送器使用。同时使用USB转485即可与电脑连接，使用我公司提供的变送器配置工具进行配置和测试。
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本产品也可以多个变送器组合在一条485总线使用，在进行485总线组合时请遵守“485总线现场接线守则”（见附录）。理论上一条总线可以接16个以上的485变送器，如果需要接更多的485变送器，可以使用485中继器扩充更多的485设备，另一端接入带有485接口的PLC、通过485接口芯片连接单片机，或者使用USB转485即可与电脑连接，使用我公司提供的变送器配置工具进行配置和测试。
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硬件连接

设备安装前检查


安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	压力变送器设备
	1只

	12V防水电源
	1台（选配）

	USB转485设备
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


 产品尺寸
本产品支持三种形式的接口，分别为赫斯曼接口、航空插头接头、防水接头。具体产品尺寸图如下图所示：
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接口说明

本产品支持三种形式的接口，分别为赫斯曼接口、航空插头接头、防水接头。
其中赫斯曼接头的定义如下所示：
	
	标号
	说明

	电源
	1
	电源正(9-24VDC)

	
	〨
	电源负

	通信
	2 
	485-A

	
	3
	485-B
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对于航空插头和防水插头，出厂默认配线1.5米，线序定义如下表所示：
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	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正(9-24VDC)

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	485-A

	
	蓝色
	485-B


配置软件安装及使用
我司提供配套的“传感器监控软件”，可以方便的使用电脑读取变送器的参数，同时灵活的修改变送器的设备ID和地址。
变送器接入电脑
将变送器通过USB转485正确的连接电脑并提供供电后，可以在电脑中看到正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看 COM 端口）。
。
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如上图所示，此时您的串口号为COM10，请记住这个串口，需要在变送器监控软件中填入这个串口号。

如果在设备管理器中没有发现COM口，则意味您没有插入USB转485或者没有正确安装驱动，请联系技术人员取得帮助。

变送器监控软件的使用

配置界面如图所示，首先根据3.1章节的方法获取到串口号并选择正确的串口，然后单击自动获取当前波特率和地址即可自动探测到当前485总线上的所有设备和波特率。请注意，使用软件自动获取时需要保证485总线上只有一个变送器。
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然后单击连接设备后即可实时获取变送器数据信息。

如果您的设备是气体浓度变送器，则请在变送器类型处选择“气体浓度变送器”，甲醛变送器选择“甲醛变送器”，模拟量变送器选择“模拟量变送模块”，大气压变送器选择“大气压力变送器”，光照度变送器选择“光照度20W”，氧气变送器选择“氧气变送器”，其他的变送器均选择默认的“无其他变送器”。

修改波特率和设备ID

在断开设备的情况下点击通信设置中的设备波特率和设置地址即可完成相关的设置，请注意设置过后请重启设备，然后“自动获取当前的波特率和地址”后可以发现地址和波特率已经改成您需要的地址和波特率。

通信协议

通讯基本参数

	参数
	内容

	编码
	8位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600bps可设，出厂默认为9600bps


数据帧格式定义
采用Modbus-RTU通讯规约，格式如下：

初始结构≥4字节的时间

地址码=1字节

功能码=1字节

数据区=N字节

错误校验=16位CRC码

结束结构≥4字节的时间

地址码：为变送器的功能指示，本变送器只用到功能码 0x03(读取寄存器数据)。

数据区：数据区是具体地址，在通讯网络中是唯一的(出厂默认0x01)。

功能码：主机所发指令通讯数据，注意16bits数据高字节在前！

CRC码：二字节的校验码。

问询帧

	地址码
	功能码
	寄存器

起始地址
	寄存器

长度
	校验码

低位
	校验码

高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节



应答帧

	地址码
	功能码
	有效

字节数
	第一

数据区
	第二

数据区
	第N

数据区

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节


寄存器地址

	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0000H
	40001
	压力值（分辨率见表）
	只读

	0100H
	40101
	设备地址(0-252)
	读写

	0101H
	40102
	波特率(2400/4800/9600)
	读写


分辨率
	设备总量程
	设备分辨率
	备注

	-100Kpa-0
	0.01Kpa
	

	0-350Kpa
	0.01Kpa
	

	0-3.5Mpa
	0.1Kpa
	不包括0-350Kpa

	0-35Mpa
	1Kpa
	不包括0-3.5Mpa

	0-100Mpa
	10Kpa
	不包括0-35Mpa


通讯协议示例以及解释

读取设备地址0x01的压力值：

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x00
	0x00,0x01
	0x84
	0x0A


应答帧

	地址码
	功能码
	有效字节数
	TVOC值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00

0xD1
	0x78
	0x18



假设现在使用的2Mpa量程的压力变送器，查表得知分辨率为0.1Kpa，则可以计算压力值：

 00D1 H(十六进制)=209=> 压力值=20.9Kpa
附录

产品附加说明书

《485设备现场接线手册》：描述了485产品接线准则，请查看并遵循准则，否则可能导致通信不稳定等情况。
《485变送器温湿度偏差的修订》：描述了当您觉得温湿度有偏差时如何确认并调整温湿度偏差。
《使用modbus修改设备波特率与地址》：描述了如果不使用软件，使用modbus指令修改波特率和从站号。
《如何使用单片机进行485通讯》：描述了如何使用51单片机读出变送器信息，并对一些基础知识进行科普。
《如何计算CRC16》：描述了modbus RTU协议中的CRC16如何进行计算以及实例C语言程序。
《当读变送器通信有问题时如何使用USB转485辅助调试》：描述了当通信有问题时，如何使用辅助工具进行解决和排查。

《如何使用和设置产品报警功能》：描述了针对选配的产品报警功能，如何使用，如何接线等问题。
质保与售后

质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司变送器售后条款，对于变送器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。
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