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声明

本说明书版权属威海精讯畅通电子科技有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用精讯畅通科技的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果您不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。同时，本公司鼓励使用者根据其使用情况，探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

威海精讯畅通电子科技有限公司

产品简介
概述

固态电化学传感技术是电化学检测领域的新型技术，该技术基于电化学原理，使用质子膜代替传统电解液，根据不同气体的电化学反应输出信号，通过信号量准确测量气体浓度。
产品特点
（1）支持扩展量程：支持量程扩展，高灵敏，高分辨率，响应快速。

（2）抗干扰能力强：不易受环境中其他干扰气体的影响，适应力强，寿命长久。

（3）体积小，重量轻：尺寸小，功耗低，集成方便，易安装。
（4）不会干涸漏液：无电解液不会发生干涸漏液等情况，寿命稳定长达五年以上。

外观尺寸图
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产品参数及性能
基本参数
	参数名称
	参数内容

	正常检测范围
	0-1000ppm

	直流供电（默认）
	DC5V供电

	尺寸
	3cm*2cm  

	输出信号
	TTL/PWM

	工作压力范围
	0.9-1.1atm

	工作湿度
	0至95%（相对湿度）、无凝结

	工作温度
	-25至50℃

	工作压力范围
	0.9-1.1atm

	响应时间（T90）
	≤15S

	分辨率
	0.01ppm

	稳定性
	<5%

	输出线性
	线性

	预热时间
	≤30s

	重复性
	＜2%输出值

	使用寿命

	3年（空气中）

	长期稳定性
	＜2%信号值/月

	存储时间
	6个月（专用包装盒）

	保质期
	24个月


不同温度下电压差值
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产品使用
硬件连接
硬件连接
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数据接口
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                注：
	序号
	注释

	1
	PWM

	2
	TXD

	3
	RXD

	4
	GND

	5
	5V


通信协议

通讯基本参数
	参数
	内容

	编码
	8 位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	波特率
	2400bps/4800bps/9600 bps 可设,出厂默认为 9600bps


协议示例以及解释
4.2.1主动发送

格式如下
	Byte0
	Byte1
	Byte2
	Byte3
	Byte4
	Byte5
	Byte6
	Byte7
	Byte8

	起始位
	一氧化碳
	单位（ppm)
	小数位数
	气体浓度高位
	气体浓度低位
	保留
	保留
	校验码

	0xFF
	0x17
	0x04
	0x00
	0x00
	0x25
	0x00
	0x00
	0x25


一氧化碳： 

0025 H(十六进制)=37=>一氧化碳=0.37ppm

4.2.2被动发送

问询帧格式如下
	Byte0
	Byte1
	Byte2
	Byte3
	Byte4
	Byte5
	Byte6
	Byte7
	Byte8

	起始位
	保留
	命令
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留

	0XFF
	0X01
	0X86
	0X00
	0X00
	0X00
	0X00
	0X00
	0X79


应答帧上传格式如下
	Byte0
	Byte1
	Byte2
	Byte3
	Byte4
	Byte5
	Byte6
	Byte7
	Byte8

	起始位
	一氧化碳
	单位（ppm)
	小数位数
	气体浓度高位
	气体浓度低位
	保留
	保留
	校验码

	0xFF
	0x17
	0x04
	0x00
	0x00
	0x25
	0x00
	0x00
	0x25


一氧化碳： 

0025 H(十六进制)=37=>一氧化碳=0.37ppm
注：
切换主动发送与被动问询：主动发送写入01 06 02 0d 00 01 A9 B3如果返回01 06 02 0d 00 01 A9 B3即为切换成功；被动问询写入01 06 02 0d 00 00 A9 B3如果返回01 06 02 0d 00 00 A9 B3即为切换成功。
注意事项

必须避免的情况

暴露于可挥发性硅化合物蒸汽中

要避免暴露于硅粘接剂、发胶、硅橡胶、腻子或其它存在可挥发性硅化合物的场所。如果表面吸附了硅化合物蒸汽，传感器的敏感材料会被硅化合物分解形成的二氧化硅包裹，抑制传感器的敏感性， 并且不可恢复。

高腐蚀性的环境

暴露在高浓度的腐蚀性气体（如 NH3， SOX， Cl2， HCl 等）中，不仅会引起加热材料及传感器引线的腐蚀或破坏，并会引起敏感材料性能发生不可逆的劣变。

碱、碱金属盐、卤素的污染

该传感器被碱金属尤其是盐水喷雾污染后，或暴露在卤素如氟利昂中，也会引起性能劣变。

接触到水

溅上水或浸到水中会造成该传感器敏感特性下降。

结冰

水在传感器敏感材料表面结冰会导致敏感层碎裂而丧失敏感特性。

施加电压

由过载电压引起的过载加热功率会对传感器造成不可逆的损害，同时静电也会损坏设备，所以在接触设备时要采取防静电措施。

尽可能避免的情况

凝结水

在室内使用条件下，轻微凝结水对传感器性能会产生轻微影响。但是，如果水凝结在敏感层表面并保持一段时间，传感器特性则会下降。

处于高浓度气体中

无论是否通电，在高浓度气体中长期放置，均会影响其特性。如用打火机气直接喷

向该传感器，会对其造成极大损害。

长期暴露在极端环境中无论是否通电，长时间暴露在极端条件下，如高湿、高温或高污染等极端条件，传感器性能将受到严重影响。

振动

频繁、过度振动会导致该传感器内部产生共振而断裂。在运输途中及组装线上使用气动改锥/超声波焊接机会产生此类振动。

冲击

如果传感器受到强烈冲击或碰撞会导致其内部断裂。

焊接

回流焊接建议条件中性气氛；焊接温度 250±10℃； 避免助焊剂蒸汽。

手工焊接建议条件含氯最少的松香助焊剂； 焊接温度≤350℃；持续时间≤3s。


注：违反以上使用条件将使该传感器特性下降。          
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